Приложение към

Заповед № РД-09-412/25.08.2008 г.

МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Речник на използваните съкращения в методичното указание

КУБ            	Kиселинно-устойчиви бактерии

МТ              	M. tuberculosis

DST    	Drug Susceptibility Testing – тест за определяне на чувствителността към туберкулостатици, антибиограма

EQA            	External Quality Assessment – Външна оценка на качеството

ЛЗ               	Лечебно заведение

NTP            	Национална туберкулозна програма (National Tuberculosis Program)

МОТТ   	Mycobacteria Other Then Tuberculosis – Микобактерии, различни от туберкулозните; атипични микобактерии; нетуберкулозни микобактерии (NTM)

НРЛ            	Национална референтна лаборатория

SNL     	Супранационална референтна лаборатория, определена от СЗО с такъв статут (Supranational Reference Laboratory)

КОЕ            	Колонии образуващи единици

GC              	Growth control – Епруветка с растежна контрола

MDR-ТВ 	Туберкулоза с множествена лекарствена резистентност (Multidrug Resistant Tuberculosis)

XDR-ТВ  	Туберкулоза с екстензивна лекарствена резистентност (Extensively Drug Resistant Tuberculosis)

МIC             	Минимална инхибираща концентрация

МЗ               	Министерство на здравеопазването

ICAO     	International Civil Aviation Organization – Международна организация за гражданско въздухоплаване

IATA          	International Air Transport Association – Международна асоциация на въздушния транспорт

IMO             	International Maritime Organization – Международна морска организация

UNCETDG 	United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, Експертния комитет на Обединените нации за транспорт на опасни товари WHO СЗО, Световната Здравна Организация

MGIT          	Mycobacteria Growth Indicator Тubе, епруветки течна хранителна среда с флуоресцентен индикатор

DOTS            	Международно препоръчаната от СЗО стратегия за пряко наблюдавано лечение на туберкулозата в съкратени срокове (Directly Observed Treatment – Short course)

І. МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Микробиологичното изследване за туберкулоза е ключов компонент в стратегията на лечението на туберкулозата, препоръчан от СЗО. Само чрез микробиологичните методи може да се изолира, идентифицира и определи лекарствената чувствителност на всеки конкретен щам M. tuberculosis, т.е. да бъде потвърдена диагнозата туберкулоза и да бъде мониториран отговорът към лечението на всеки пациент.

1.1. Микроскопско изследване

Въпреки новите достижения в микробиологията на туберкулозата, лабораторната диагностика, както и преди, се базира на микроскопското изследване на оцветени препарати на храчка. Тази методика е проста, евтина, бърза и позволява да се открият именно тези болни, които представляват източник на инфекцията, т.е. поддържат епидемиологичния риск. Към момента не съществува друга методика, която равностойно да замени микроскопското изследване на храчка.

1.1.1. Чувствителност на микроскопското изследване на храчка

Способността на метода да открие заболяването сред популацията от лица с действителни данни за туберкулоза т.е. „действително положителните”. Той зависи от формата на поражение, типа и количеството на клиничните проби, вида на микобактериите и опитността на лабораторния специалист. Минималното количество киселинно устойчиви микобактерии (КУБ), което трябва да се съдържа в храчката, за да се позитивира резултатът от микроскопското изследване, трябва да бъде мeжду 5 000 до 10 000 микроорганизма в 1 мл. В храчките на болните от белодробна туберкулоза (особено при наличие на каверни) се съдържат значително количество КУБ, което позволява лесно да бъдат открити при микроскопско изследване. Чувствителността може да се увеличи при наблюдение на няколко храчки от един и същ пациент, както е показано на Таблица 1.1.

Таблица 1.1: Чувствителност на микроскопското изследване на храчка.

| Количество КУБ при бактериоскопия | Приблизителен брой КУБ в 1 мл. храчка | Вероятност от положителен резултат |
| --- | --- | --- |
| 0 КУБ на 100 зрителни полета | по-малко от 1000 | по-малко от 10% |
| 1-2 КУБ на 300 зрителни полета | 5 000 – 10 000 | 50% |
| 1-9 КУБ на 100 зрителни полета | Около 30 000 | 80% |
| 1-9 КУБ на 10 зрителни полета | Около 50 000 | 90% |
| 1-9 КУБ на всяко зрително поле | около 100 000 | 96,2% |
| > 10 КУБ на зрителни полета | около 500 000 | 99,95% |

Чувствителността на микроскопското изследване на храчка е ниска при извънбелодробна локализация на туберкулозния процес, при туберкулоза у децата, както и при заболявания, предизвикани от нетуберкулозни микобактерии.

1.1.2. Специфичност на микроскопското изследване на храчка

Представлява способността на метода да не открива заболяването при пациенти, които нямат даденото заболяване, т.е. „истински отрицателните” индивиди. Тя обикновено превишава 98%. Когато се говори за специфичността на микроскопското изследване, трябва ясно да се разграничат две ситуации:

- Когато в пробата храчка КУБ отсъстват, а резултатът е положителен (т.е. получава се „фалшиво положителен резултат”);

Много фактори биха могли да доведат до получаването на фалшиво положителен резултат. Например – КУБ могат да попаднат в препарата от инфектирана вода и кристали на боите при приготвяне на оцветителните разтвори, при използване на кювети, както и при контаминация на имерсионното масло или обектива.

- Когато в пробата храчка има КУБ, а резултатът е отрицателен при културелното изследване (т.е. получава се фалшиво отрицателен резултат на културелното изследване). Причини за фалшиво отрицателен резултат могат да бъдат:

- Лошото качество при филтрация на оцветителните разтвори или дългото им съхранение;

- Наличието в препаратите на артефакти;

- Недостатъчното обезцветяване.

- Препоръчва се следната тактика на събиране на храчките:

- Първата проба се взема по време на посещението на пациента в ЛЗ.

- Втората проба – първа сутрешна храчка (за предпочитане на следващата сутрин).

- Трета проба се взема в ЛЗ, когато пациентът носи за изследване втората си проба.

СЗО препоръчва при различните категории болни по DOTS да се спазва следната схема:

I Категория – по 3 броя храчки за микроскопия и посявка при постъпване, по два броя на 2(3)-я, на 5-я месец от началото на терапията и в края на терапията.

II Категория – по 3 броя храчки при постъпване, по два броя в края на 3-я месец; ако е положителен – по още 2 броя в края на 4-я месец, както и по 2 броя храчки за 5-я и 8-я месеци.

За хроничните случаи – всеки месец се изследват храчки за микроскопия и посявки.

1.2. Културелно изследване

Окончателната диагноза туберкулоза може да бъде поставена само на основание резултатите от културелното изследване. Дългото генерационно време при M. tuberculosis - от 18 до 24 часа, изключителната взискателност на микроорганизма, както и присъствието в храчките на съпътстваща неспецифична бактериална флора, налагат някои особености при култивиране на тези микроорганизми. Използват се богати хранителни среди, култивирани от 6-8 седмици след предварителна обработка на храчката, т.нар. деконтаминация. В зависимост от вида на хранителните среди и използвания метод на деконтаминация на храчката, M. tuberculosis може да бъде изолиран, дори при много ниското му присъствие в материала, напр. 10 жизнеспособни бактерии. Културелното изследване позволява да се увеличи броя на новоизолираните бацилоотделители, нерядко с 30-50%. Освен това с културелното изследване диагнозата може да бъде поставена в ранните стадии на заболяването, докато още болният не представлява опасност за обкръжаващите го. Методите за деконтаминация и култивиране трябва да бъдат унифицирани и стандартизирани за цялата страна, което да осигури оптимална възможност за по-бързо и надеждно изолиране на причинителя на туберкулозата, както и да се намали броя на контаминираните посявки от съпътстващата неспецифична флора, т.е. да се влезе в рамките между 2-5% контаминация.

Културелно изследване се в следните случаи:

- Паралелно с микроскопското изследване на храчката на пациента, суспектен за туберкулоза;

- При пациенти с клинични и рентгенологични данни за туберкулоза, при повторно отрицателно микроскопско изследване;

- Контролно изследване на болните, неповлияващи се от терапията;

- При групите с повишен риск - контактни на болни от туберкулоза, лабораторен и друг медицински персонал, осъществяващи наблюдение на болни с резистентна туберкулоза;

- При диагноза на извънбелодробни форми на туберкулоза.

1. 3. Определяне на чувствителността към лекарствени продукти

Определянето на чувствителността на конкретните изолирани щамове M. tuberculosis към противотуберкулозни лекарствени продукти има съществено значение за решението на много епидемиологични задачи. Разпространението на лекарствената резистентност сред случаите на болни от туберкулоза, т.нар. „първична резистентност”, представлява добър показател за ефективността на работата на ЛЗ, а също може да бъде основание за избора на схемата на лечение при осъществяване на НТП. Увеличаване на честотата на лекарствената резистентност сред болните, които вече са провеждали лечение за туберкулоза, т.нар. „придобита резистентност”, най-често е показател за пропуски в реализацията на НТП. Определяне на чувствителността на конкретните изолирани щамове към лекарствените продукти може да има съществено значение и за отделния болен, при лечението на когото се наблюдават незадоволителни резултати или се отбелязва рецидив на заболяването. Връзката между микробиолога и лекуващия лекар (пневмофтизиатър) трябва да е непрекъсната в хода на провежданото лечение на туберкулозата.

- Определяне на чувствителността на туберкулозните щамове се прави при:

- Новооткрити бацилоотделители;

- Пациенти, неповлияващи се от терапията;

- Пациенти с рецидив.

Всеки резистентен щам трябва да се изпраща в Националната референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза за потвърждение.

- Основни методи за определяне на чувствителността на изолираните туберкулозни щамове към лекарствени продукти, стандартизирани и широко разпространени в международната практика, са:

- Метод на абсолютните концентрации.

- Метод на резистентните съотношения.

- Пропорционален метод.

- Автоматично отчитане – Bactec 460 TB или неговия нерадиометричен аналог: Bactec MGIT 960 System.

1.4. Видова идентификация

Видовата идентификация до M. tuberculosis complex трябва да се осъществява по описаните по-нататък методи в лабораториите, осъществяващи културелно изследване. При наличие на МОТТ щамът се изпраща в НРЛ по туберкулоза за неговата точна идентификация.

2. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЛАБОРАТОРНАТА МРЕЖА

В настоящия момент лабораториите, осъществяващи микробиологичната диагностика на туберкулозата, са към специализираните болници за активно лечение на белодробни болести, областните пневмо-фтизиатрични диспансери, многопрофилните болници за активно лечение, и специализираните болници за продължително лечение и долекуване на белодробните болести.

2.1. Лабораторна мрежа – нива на лабораторно обслужване

Организацията на лабораторната мрежа за целите на микробиологичната диагноза на туберкулозата е структурирана в следните четири нива:

- Лаборатории от периферно ниво – първо ниво.

- Лаборатории от средно ниво – второ ниво.

- Централни лаборатории – трето ниво.

- Национална референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза.

2.2. Функции и задължения на различните нива лаборатории

Критериите за съответствие на различните нива лаборатории, включващи изисквания към оборудването им, квалификация на медицинския персонал, и обема дейност, която извършват, са представени, както следва:

2.2.1. Първо ниво лаборатории

2.2.1.1. Оборудване

2.2.1.1.1. Спиртна лампа с памучен фитил или фитил с метална нишка – 1 бр.

2.2.1.1.2. Микроскоп, бинокулярен, източник на светлина – дневна светлина и/или електричество, с имерсионен обектив (100х), окуляр (8х или 10х) и резервна лампа – 1 бр.

2.2.1.2. Материали и реактиви

2.2.1.2.1. Тъмни шишета, стъклени.

2.2.1.2.2. Дестилатор.

2.2.1.2.3. Термоустойчиви колби, стъклени, обем 1000 мл.

2.2.1.2.4. Кофа, пластмасова.

2.2.1.2.5. Памук – бял хигроскопичен.

2.2.1.2.6. Дезинфекционен разтвор, с туберкулоциден ефект.

2.2.1.2.7. Филтърна хартия.

2.2.1.2.8. Пинцета от неръждаема стомана.

2.2.1.2.9. Фунии, стъклени.

2.2.1.2.10. Еднократни ръкавици.

2.2.1.2.11. Марля за почистване на лещите на микроскопа.

2.2.1.2.12. Мерителен цилиндър, стъклен.

2.2.1.2.13. Етилов спирт.

2.2.1.2.14. Предметни стъкла, 25 мм х 75 мм, дебелина 1.1-1.3 мм.

2.2.1.2.15. Лабораторна престилка – по 2 бр. на всеки от персонала.

2.2.1.2.16. Ножици, от неръждаема стомана.

2.2.1.2.17. Статив за предметни стъкла.

2.2.1.2.18. Кутия за съхранение на предметни стъкла.

2.2.1.2.19. Контейнери за събиране на храчки, пластмасови, еднократни, 40-60 мл, с широко гърло и винтова капачка, прозрачни, стерилни.

2.2.1.2.20. Статив за оцветяване на препарати.

2.2.1.2.21. Таймер, за 0-60 минути, със звънец.

2.2.1.2.22. Мерителна колба, стъклена.

2.2.1.2.23. Йозе от никел-хромна тел или йозета за еднократна употреба.

2.2.1.3. Реактиви

2.2.1.3.1. Киселинно-спиртен разтвор – обезцветител.

2.2.1.3.2. Воден разтвор на метиленово синьо.

2.2.1.3.3. Карбол-фуксин, за оцветяване по Ziehl-Neelsen.

2.2.1.3.4. Имерсионно масло.

2.2.1.3.5. Етилов алкохол.

2.2.1.4. Медицински персонал

- Микробиологичната лаборатория от първо ниво се ръководи от началник (ръководител) - лекар (магистърска степен по медицина) с придобита специалност “Микробиология”.

- В лабораторията могат да работят лекари или биолози с придобита специалност  “Микробиология” или зачислени за придобиване на специалност “Микробиология” не по-късно от три години от започване на работа в лабораторията.

- Медицинските лаборанти, работещи в лабораторията, трябва да са с образователно – квалификационна степен  “професионален бакалавър”.

- Лабораторните работници да са с минимум основно образование.

2.2.1.5. Обем на дейност

- Прием на пробите за микроскопско изследване.

- Оцветяване по Ziehl-Neelsen, микроскопиране и издаване на резултати.

- Изпращане на материали до по-високо ниво лаборатории за изолация и идентификация.

- Участие в програмата за Външна оценка на качеството на микроскопското изследване, осъществявана от НРЛ по туберкулоза.

2.2.2. Второ ниво лаборатории

2.2.2.1. Оборудване

2.2.2.1.1. Спиртна лампа.

2.2.2.1.2. Микроскоп, бинокулярен, с имерсионен обектив (100х), окуляр (8х или 10х).

2.2.2.1.3. Лабораторен автоклав.

2.2.2.1.4. Везни.

2.2.2.1.5. Ламинарен бокс ІІ (втори) клас, съответстващ на международните стандарти.

2.2.2.1.6. Центрофуга, антиаерозолна, охлаждаща.

2.2.2.1.7. Хладилник.

2.2.2.1.8. Термостатна стая, с нагреватели и вентилатори.

2.2.2.1.9. Водна баня с капак.

2.2.2.1.10. Вортекс.

2.2.2.2. Материали и реактиви

2.2.2.2.1. Епруветки центрофужни, стъклени или пластмасови, с винтови капачки.

2.2.2.2.2. Памук – бял хигроскопичен.

2.2.2.2.3. Кутии за култури.

2.2.2.2.4. Подложки за използвани съдове, от неръждаема стомана или полипропилен.

2.2.2.2.5. Дезинфекционен разтвор, с туберкулоцидно действие.

2.2.2.2.6. Фунии, стъклени.

2.2.2.2.7. Филтърна хартия.

2.2.2.2.8. Пинцета от неръждаема стомана.

2.2.2.2.9. Колби стъклени, Ерленмайерова и обикновени.

2.2.2.2.10. Еднократни ръкавици.

2.2.2.2.11. Ръчна лупа.

2.2.2.2.12. Йозета, от никел-хромна тел или йозета за еднократна употреба.

2.2.2.2.13. Марля за почистване на лещите на микроскопа.

2.2.2.2.14. Маски за лице – респиратори, тип FFP3.

2.2.2.2.15. Мерителни цилиндри, стъклени.

2.2.2.2.16. Предметни стъкла, 25 мм х 75 мм, дебелина 1.1-1.3 мм.

2.2.2.2.17. Лабораторни престилки (за всеки сътрудник).

2.2.2.2.18. Пастьорови пипети.

2.2.2.2.19. Пипети, от 1, 5 и 10 мл.

2.2.2.2.20. Шишета за реактиви.

2.2.2.2.21. Ножици, от неръждаема стомана.

2.2.2.2.22. Спринцовки, еднократни.

2.2.2.2.23. Статив за предметни стъкла, пластмасов.

2.2.2.2.24. Кутии за съхранение на предметни стъкла.

2.2.2.2.25. Контейнери за събиране на храчки, пластмасови, еднократни, 40-60 мл, с широко гърло и винтова капачка, прозрачни, стерилни.

2.2.2.2.26. Шишета от тъмно стъкло.

2.2.2.2.27. Стативи за оцветяване на препарати.

2.2.2.2.28. Кофи от неръждаема стомана, широки, с капак.

2.2.2.2.29. Епруветки, стъклени, дебелостенни, с винтови капачки.

2.2.2.2.30. Термометри.

2.2.2.2.31. Таймери, за 0-60 минути, със звънец.

2.2.2.2.32. Мерителни колби, стъклени.

2.2.2.3. Реактиви

2.2.2.3.1. Киселинно-спиртен разтвор, за обезцветяване.

2.2.2.3.2. Воден разтвор на метиленово синьо.

2.2.2.3.3. Карбол-фуксин, за оцветяване по Ziehl-Neelsen.

2.2.2.3.4. Цинк на прах.

2.2.2.3.5. Етилов спирт (95%).

2.2.2.3.6. Солна киселина, концентрирана.

2.2.2.3.7. Водороден прекис (30%).

2.2.2.3.8. Имерсионно масло.

2.2.2.3.9. Епруветки с готова за употреба среда на Löwenstein-Jensen.

2.2.2.3.10. Етилов спирт.

2.2.2.3.11. N-нафтилетилен-диамин-дихидрохлорид.

2.2.2.3.12. Двунатриев фосфат (Na2HPO4), безводен.

2.2.2.3.13. Р-нитробензоена киселина (pNBA).

2.2.2.3.14. Монокалиев фосфат (KH2PO4), безводен.

2.2.2.3.15. Натриева основа (NaOH).

2.2.2.3.16. Натриев хлорид.

2.2.2.3.17. Калиев нитрат (KNO3).

2.2.2.3.18. Сулфаниламид.

2.2.2.3.19. Сярна киселина.

2.2.2.3.20. Туин 80.

2.2.2.3.21. N-ацетил-L-цистеин-NaOH (NALC).

2.2.2.4. Медицински персонал

- Микробиологичната лаборатория от второ ниво се ръководи от началник (ръководител) - лекар  с придобита специалност “Микробиология”.

- В лабораторията могат да работят лекари или биолози  с придобита специалност  “Микробиология” или зачислени за придобиване на специалност “Микробиология” не по-късно от три години от започване на работа в лабораторията.

- Медицинските лаборанти, работещи в лабораторията, трябва да са с образователно – квалификационна степен  “Професионален бакалавър”.

- Лабораторните работници да са с минимум основно образование.

2.2.2.5. Обем на дейност

- Извършване на всички процедури от обема на дейност на лабораториите от първо ниво (от т. 2.2.1.5.1. до т. 2.2.1.5.4. вкл.)

- Културелно изследване – изолиране на чиста култура.

- Идентификация до М. tuberculosis complex.

- Изпращане на по-високо ниво на чисти култури за определяне на лекарствена чувствителност.

- Изпращане на по-високо ниво на МОТТ за видова идентификация.

- Участие в програмата за Външна оценка на качеството на микроскопското и културелното изследвания, осъществявана от НРЛ по туберкулоза.

- Контролни посещения на място в лабораториите от първо ниво и оценка на качеството на работа.

2.2.3. Трето ниво лаборатории

2.2.3.1. Оборудване

2.2.3.1.1. Посоченото оборудване на лабораториите от второ ниво (от т. 2.2.2.1.1. до т. 2.2.2.1.10. вкл.).

2.2.3.1.2. Автоматизирана система за култивиране на микобактерии и определяне на лекарствена чувствителност.

2.2.3.2. Материали и реактиви

2.2.3.2.1. Посочените материали и реактиви за лабораториите от второ ниво (от т. 2.2.2.2.1. до т. 2.2.2.2.32. вкл.).

2.2.3.2.2. Eдноканални автоматични вариабилни пипети, с различни обеми.

2.2.3.2.3. Стойка (статив) за автоматични пипети.

2.2.3.2.4. Cone - филтри за автоматични пипети.

2.2.3.2.5. Пипети серологични, с обем 1, 5 и 10 мл., стерилни.

2.2.3.2.6. Връхчета за автоматични пипети, с различни обеми.

2.2.3.3. Реактиви

2.2.3.3.1. Посочените реактиви за лабораториите от второ ниво (от т. 2.2.2.3.1. до т. 2.2.2.3.21. вкл.).

2.2.3.3.2. Течна хранителна среда Middlebrook 7H9 в епруветки, предназначена за автоматизираната система.

2.2.3.3.3. Антибиотичен кит за отчитане на растеж към следните антибиотици: стрептомицин, изониазид, рифампицин, етамбутол (SIRE).

2.2.3.3.4. Обогатителен и антибиотичен суплемент за автоматизираната система.

2.2.3.4. Медицински персонал

- Микробиологичната лаборатория от трето ниво се ръководи от началник (ръководител) - лекар с придобита специалност “Микробиология”.

- В лабораторията могат да работят лекари или биолози с придобита специалност  “Микробиология” или зачислени за придобиване на специалност “Микробиология” не по-късно от три години от започване на работа в лабораторията.

- Медицинските лаборанти, работещи в лабораторията, трябва да са с образователно – квалификационна степен  “Професионален бакалавър”.

- Лабораторните работници да са с минимум основно образование.

2.2.3.5. Обем на дейност

- Извършване на всички процедури от обема на дейност на лабораториите от първо и второ ниво (от т. 2.2.2.5.1. до т. 2.2.1.5.7. вкл.).

- Извършване на тестове за определяне на лекарствена чувствителност на щамове към първи ред противотуберкулозни продукти, изпратени от лабораториите от второ ниво.

- Изпращане на всички резистентни туберкулозни щамове за препотвърждение в НРЛ по туберкулоза.

- Участие в програмата за Външна оценка на качеството на микроскопското, културелното изследване и на тестовете за определяне на лекарствена чувствителност на туберкулозните щамове, осъществявана от НРЛ по туберкулоза.

- Контролни посещения на място в лабораториите от второ ниво и оценка на качеството на работа.

2.2.4. НРЛ по туберкулоза

2.2.4.1. Оборудване

2.2.4.1.1. Посоченото оборудване на лабораториите от трето ниво (т. 2.2.3.1.1. и т. 2.2.3.1.2.).

2.2.4.1.2. Апаратура за PCR-диагностика.

2.2.4.2. Материали и реактиви

Посочените материали и реактиви за лабораториите от трето ниво (от т. 2.2.3.2.1. до т. 2.2.3.2.6. вкл.)

2.2.4.3. Реактиви

2.2.4.3.1. Посочените реактиви за лабораториите от трето ниво (от т. 2.2.3.3.1. до т. 2.2.3.3.4. вкл.).

2.2.4.3.2. Реактиви и консумативи, предназначени за PCR-диагностика.

2.2.4.3.3. Кит за молекулярна диагностика на атипични микобактерии.

2.2.4.3.4. Кит за молекулярна диагностика на туберкулозни микобактерии, в рамките на M. tuberculosis complex.

2.2.4.3.5. Кит за молекулярна диагностика за определяне на лекарствена чувствителност към Rifampicin и Isoniazid.

2.2.4.4. Медицински персонал

- НРЛ по туберкулоза се ръководи от началник (ръководител) - лекар с придобита специалност “Микробиология”.

- В лабораторията могат да работят лекари или биолози с придобита специалност “Микробиология” или зачислени за придобиване на специалност “Микробиология” в рамките на три години от започване на работа в лабораторията.

- Медицинските лаборанти, работещи в лабораторията, трябва да са с образователно – квалификационна степен  “Професионален бакалавър”.

- Лабораторните работници да са с минимум основно образование.

2.2.4.5. Обем на дейност

НРЛ по туберкулоза изпълнява водеща роля в микробиологичната диагностика на туберкулозата в страната:

- Извършване на всички процедури от обема на дейност на лабораториите от първо, второ и трето ниво (от т. 2.2.3.5.1. до т. 2.2.3.5.5. вкл.).

- Провеждане на курсове за обучение на персонала на всички нива.

- Осъществяване на EQA за всички нива лаборатории, съобразно тяхната дейност.

- Участие в EQA в системата на SNL на СЗО.

- Осъществяване на надзор на лекарствената резистентност в страната.

- Потвърждаване на всички MDR-ТВ щамове от страната.

- Потвърждаване на всички МОТТ.

- Осъществяване на PCR oт диагностични материали.

- Контролни посещения на място в лабораториите от трето ниво и оценка на качеството на работа.

- Извършване на тестове за определяне на лекарствена чувствителност на щамове към втори ред противотуберкулозни лекарства.

- Участие в научни проекти, конференции, национални и международни обучения.

3. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕСТВАНЕ

Приложено към условията на микробиологичните лаборатории, осигуряването на качеството е цяла система, насочена към постоянното подобрение на достоверността и ефективността на използване на резултатите от извършените изследвания. Целта на програмата за осигуряване на качеството е повишаване на ефективността и надеждността на работата на лабораториите. За да бъде постигнато това високо техническо качество на лабораторната диагностика, трябва да функционира постоянно действаща система за контрол на качеството. Компонентите на тази програма по осигуряване на качеството са:

- Контрол на качеството;

- Подобряване на качеството;

- Професионални тествания.

3.1. Контрол на качеството

Контролът на качеството е процес на ефективен и системен мониторинг на цялостната работа на микробиологичната лаборатория, в сравнение с установените стандарти. Контролът на качеството служи за гаранция, че предоставената лабораторна информация е действително точна, надеждна и възпроизводима, т.е. това е фактически механизъм, с помощта на който лабораторията потвърждава своята компетентност.

Отделни аспекти от контрола на качеството по отношение на микроскопското и културелното изследвания са детайлно разгледани в ”Микроскопско изследване” и „Културелно изследване”.

3.2. Подобряване на качеството

Подобряване на качеството е процес, с помощта на който различните аспекти от дейността на микробиологичните лаборатории се подлагат на постоянен анализ, с цел да се подобрят достоверността и ефективността на използване на лабораторните данни. Известно е, че най-добре изразено и продължително подобрение може да се постигне, ако се прогнозират възможните проблеми, а не търсене на тяхното решение след тяхното възникване. Ключов компонент на този процес е събирането на информация и нейният анализ, а също и творческото решение на възникналите проблеми. За това е необходим непрекъснат мониторинг на работата на лабораториите, откриване на наличните несъответствия и незабавни ответни действия, с цел избягване повторно възникване на аналогичен проблем. Най-бързият и най-ефективен метод за подобряване качеството на работа на лабораториите е извършеното по време на контролните посещения на специалисти от по-горното ниво лаборатории. При личния контакт и на място се разрешават възникналите проблеми. По време на тези визити могат да бъдат осъществени:

- Запознаване със спазването на общите правила на санитарно-хигиенния режим и правилата на техниката на безопасност;

- Проверка на налични на достъпно място писмени стандартни оперативни процедури с детайлно описание на всички манипулации и методики;

- Проверка на правилното регистриране в съответните журнали на факти от работата на оборудването и неговата сервизна поддръжка;

- Оценка на честотата на получените клинични материали в незадоволително състояние – напр. колко често постъпват неправилно транспортирани материали или контейнери с незавинтени капаци и изтичащ материал от тях. Ако това се случва често от едно и също отделение или лечебно заведение, трябва да се анализират причините и да се посочат мерки за разрешаване на проблема;

- Проверка за наличие на етикети на всички оцветители, реагенти и хранителни среди с указание за използване и срок на годност; проверка на срока на годност на използваните материали;

- Проверка за редовно използване на положителни и отрицателни контроли при микроскопско и културелно изследване, както и при идентификация;

- Анализ на процента положителни проби (напр. за всеки месец) с цел откриването на съществени отклонения от средните показатели;

- Наличие на колекция от всички положителни микроскопски препарати от цялата предходна и настоящата календарна година;

- Ежемесечна оценка на честотата на контаминация при културелното изследване по отношение на общия брой посявки и броя на положителните посявки.

Схемата по обследването, т.нар. супервизия на място, се осъществява по специален формуляр – Контролен лист при посещение в микробиологична лаборатория, осъществяваща микробиологична диагностика на туберкулозата (Приложение 1).

Лабораториите от второ и трето нива трябва да извършват този контрол над лабораториите от първо ниво, а НРЛ по туберкулоза да проверява качеството на работата на лабораториите от второ и трето нива, т.е. извършват се т.нар. супервизии на място по предварително уточнен ред.

3.3. Професионални тествания

Терминът „професионално тестване”, който в съответствие със стандартите на СЗО се нарича „външен контрол на качеството”, означава система от ретроспективни и обективни сравнения на резултатите от работата на различните лаборатории в страната.

Лабораториите провеждат два пъти годишно външен качествен контрол чрез участие в междулабораторни сравнителни изследвания в Националната система за външна оценка на качеството, организирана от отдел „Микробиология” при НЦЗПБ, НРЛ по туберкулоза.

НРЛ по туберкулоза участва в чуждестранна нетърговска система за външна оценка.

Главната цел на професионалното тестване е да потвърди съпоставимостта на резултатите на различните лаборатории. НРЛ по туберкулоза изготвя материали за контролната задача, в зависимост от нивото на тестваната лаборатория, и я изпраща до съответната лаборатория. Лабораториите, получили задачите, провеждат необходимите изследвания и съобщават резултатите в НРЛ по туберкулоза (в предварително определен срок) (Приложение 2. Бланка за външна оценка на качеството на микроскопията за КУБ). НРЛ по туберкулоза оповестява оценката на степента на професионализма на контролираната лаборатория. При откриване на проблеми в процеса на професионалното тестване се дават препоръки за подобряване на качеството на работа. Всяка лаборатория има специфичен код, който се знае само от контролираната и контролиращата лаборатории. Контролиращата лаборатория изпраща до всяка от участващите лаборатории писмен отчет за проведения тест, както и в електронен вариант на сайта на Българската Асоциация на Микробиолозите (БАМ), което позволява всеки един от участниците да сравни своите резултати с тези на останалите си колеги. Тези данни се изпращат и до НТП.

3.3.1. Външна оценка на качеството на микроскопското изследване за киселинно-устойчиви бактерии (КУБ)

До лабораториите се изпращат специален набор от 5 препарата с известни резултати – фиксирани, неоцветени намазки от деконтаминирани храчки. Препаратите са изработени съобразно изискванията в Ръководството “External Quality Assessment for AFB Smear Microscopy ” на WHO, SDS, IUATLD, APHL, KNCV, JATA от 2002 г.

Контролът има за цел да провери техниката на оцветяване и микроскопиране, както и правилната качествена и количествена интерпретация на микроскопски препарати за КУБ. Критериите за оценка са съобразно посочената скала на Таблица 3.1.

Таблица 3.1: Критерии за оценка на качеството на микроскопското изследване за КУБ.

| Резултат на Контролирания | Резултат на контролиращия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отрицателен | 1-9 КУБ на 100 зрителни полета | 1+ | 2+ | 3+ |
| Отрицателен | Вярно | LFN | HFN | HFN | HFN |
| 1-9 КУБ на 100 зрителни полета | LFP | Вярно | Вярно | QE | QE |
| 1+ | HFP | Вярно | Вярно | Вярно | QE |
| 2+ | HFP | QE | Вярно | Вярно | Вярно |
| 3+ | HFP | QE | QE | Вярно | Вярно |

Правилно разчетен препарат се оценява на 20 точки. При допускане на долупосочените грешки се получават по-малък брой точки, както следва:

QE – Количествена грешка (в две степени) – 10 точки

LFP – Ниско фалшиво положителна грешка, когато негативна натривка грешно се разчита като 1-9 КУБ / 100 зрителни полета – 10 точки

LFN – Ниско фалшиво отрицателна грешка, когато натривка с 1-9 КУБ/ 100 зрителни полета, грешно се разчита като негативна – 10 точки

HFP – Високо фалшиво положителна грешка, когато негативна натривка грешно се разчита като позитивна от (1+) до (3+) – 0 точки

HFN – Високо фалшиво отрицателна грешка, когато от (1+) до (3+) позитивна натривка грешно се разчита като негативна – 0 точки

Сертификат получават тези лаборатории, които са постигнали минимум 80 % съвпадение в резултатите или 80 точки.

Особено тежки са последствията за пациента в случаите, при които са допуснати т. нар. големи грешки (HFN - високо фалшиво отрицателна грешка и HFP - високо фалшиво положителна грешка), т.е. е направена погрешна микроскопска оценка – положителен препарат се докладва като отрицателен и обратно.

3.3.1.1. Външна оценка на качеството на микроскопското изследване за КУБ чрез сляпо препрочитане на микроскопски препарати от периферната лаборатории

По предварително определен график всяка от контролираните лаборатории трябва да изпрати определен брой от положителните и отрицателните си микроскопски препарати за една календарна година съгласно т.3.2. до лабораториите от по-горно ниво, където се оценяват, след което се осъществява обратна връзка с цел разрешаването на проблемите в контролираната лаборатория.

3.3.2. Външна оценка на качеството на културелното изследване за туберкулоза

До заявилите предварително участието си лаборатории се изпращат специален набор от 6 проби с известни резултати. Той съдържа определен подбор от М. tuberculosis complex, нетуберкулозни микобактерии – MOTT (NTM), както и отсъствие на микобактерии въобще. Отговорите се изпращат до НРЛ по туберкулоза, в предварително определени срокове и резултатите се съобщават, както при външната оценка на микроскопското изследване за КУБ (Приложение 3. Бланка за външна оценка на качеството на културелното изследване за туберкулоза).

3.3.3. Външна оценка на качеството на теста за определяне на лекарствената чувствителност на щамове М. tuberculosis complex.

Лабораториите, извършващи антибиограми на щамовете М. tuberculosis complex, трябва да определят лекарствената чувствителност на изпратените от НРЛ по туберкулоза щамове. Те трябва да се тестват към противотуберкулозните лекарства от първи ред – Стрептомицин, Изониазид, Рифампицин, Етамбутол. Отговорите се изпращат до НРЛ по туберкулоза, в предварително уговорени срокове, и резултатите се съобщават както при външната оценка на микроскопското изследване за КУБ (Приложение 3).

Осъществяването на Външната оценка на качеството е изключително важна за всяка лаборатория и дава ред положителни резултати:

- Затрудненията по изолацията и идентификацията на М. tuberculosis могат да бъдат значително намалени, посредством постоянния мониторинг на качеството на реактиви и хранителни среди;

- Сериозни и скъпо струващи повреди в оборудването могат да бъдат избегнати, ако то постоянно се контролира и своевременно се извършват технически прегледи;

- Резултатите от лабораторните изследвания ще бъдат по-точни и надеждни, ако използването на неадекватни реагенти и хранителни среди, както и методики на работа, бъдат сведени до минимум;

- Външната оценка на качеството на работа на лабораториите позволява да се открият и идентифицират проблемите, които в противен случай биха останали неразпознати;

- Външната оценка на качеството на работата способства за увеличаване на доверието към лабораториите, осъществяващи микробиологичната диагностика на туберкулозата.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТАТА И ВЪВЕЖДАНЕ НА УНИФИЦИРАНИ ФОРМИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Регистрацията на лабораторните данни и предаването им на клиницистите и мениджърите е всъщност предоставяне на цялата лабораторна информация, която ще позволи подобряване на управлението на НТП на всички нива.

Регистрацията, обработването и съхранението на лични данни на пациентите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни.

Щателната регистрация на всички получени проби, движението на всяка проба в лабораторията, резултатите от лабораторните изследвания и проби, изпратени в по-високо ниво лаборатория за културелно изследване или антибиограма, се явява важен показател за доброто изпълнение на стратегията за контрол на туберкулозата.

Стандартната регистрация трябва да бъде проста, да има практическо значение и да фиксира само основна информация. При проверка на място контролиращият трябва да оцени: качеството на работата, да провери бланките-направления за изследванията, лабораторния журнал, и резултатите от лабораторните изследвания за пълна и своевременно фиксирана информация. Всички данни трябва да бъдат достоверни и унифицирани.

4.1. Стандартни методи на работа

Лабораторията трябва да разполага с писмени инструкции с правилата на работата и описание на процедурите, както и на санитарната обработка на материали и прибори; документи за профилактично обслужване на лабораторната апаратура. В лабораторията трябва да се използват само тези методи, които са описани в международно признати ръководства по микробиология. Точното описание на всяка използвана методика трябва да се съхранява на достъпно място. Ако в тези документи се внасят някакви корекции, трябва да се посочи датата на модификацията и основанията за това, с подпис от ръководителя на лабораторията. Всички лабораторни записи трябва са се съхраняват в течение на 5 години.

4.2. Бланки – направления за лабораторно изследване

Тези бланки с точно посочено искане за конкретно микробиологично изследване трябва да съпътстват постъпващата в лабораторията проба. Данните трябва да бъдат пълни и четливо попълнени.

4.3. Туберкулозен лабораторен регистър

Този регистър се попълва от лаборанта или друг специалист от лабораторията, провеждащ микроскопското и/или културелното изследване. В лабораторния регистър трябва да бъдат записани данните за всеки пациент, суспектен за туберкулоза:

- Пореден номер;

- Дата на постъпване на клиничния материал;

- Вид на получения материал;

- Трите имена, пол и възраст на пациента;

- История на заболяването;

- Резултати от микроскопското и / или културелното изследване;

- Резултати от изследването за лекарствена чувствителност (антибиограмата);

- Резултати от тестовете за идентификация на М. tuberculosis;

- Дата на издаване на резултата от изследването;

- Фамилия и подпис на ръководителя на лабораторията, отговорен за проведеното изследване.

4.4. Бланки – резултати от лабораторно изследване

Тези бланки са част от исканията за микробиологични изследвания за туберкулоза и съдържат резултатите от микроскопското, културелното изследване или изследването за лекарствена чувствителност (антибиограмата).

4.5. Журнал за регистрация на извънредни произшествия в лабораторията

Този журнал се води от ръководителя на лабораторията и трябва да съдържа подробна информация за всички извънредни произшествия в лабораторията и описание на предприетите мерки за разрешаването им. В него трябва да се регистрират:

- Датата на произшествието;

- Фамилията на лабораторния сътрудник, с който е станало произшествието;

- Точно описание на произшествието;

- № на пробата по лабораторния журнал, с която е свързано произшествието;

- Проведени мероприятия по ликвидация на последствията.

Всяко съобщение за извънредно произшествие трябва да бъде подписано от ръководителя на лабораторията, както и от сътрудника, отговорен или свидетел на произшествието.

5. ЛАБОРАТОРНА ХИГИЕНА И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ, УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Проучвания на СЗО показват, че рискът от туберкулозна инфекция при работещите в микробиологичните лаборатории е от 3 до 5 пъти по-голям в сравнение с хората в останалата популация. Изключително тежките последствия при заразяване с щамове M. tuberculosis с множествена лекарствена резистентност и нарастване на честотата на инфекциите с HIV увеличават опасността за работещите в диагностичните лаборатории. Това налага необходимостта от стриктно спазване на правилата за техника на безопасност в процеса на микробиологичната диагностика.

Наредба № 4 от 14.10.2002 г. на МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, ги класифицира в 4 рискови групи в зависимост от нивото на риск от инфекция. M. tuberculosis се отнася към група 3 – “Биологични агенти, които могат да причинят заболяване у хората и да представляват сериозна опасност за работещите, възможен е риск за разпространяване на заболяването в обществото, но обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение”.

M. tuberculosis може да зарази лабораторния персонал по аерогенен път. Инфекциозните частици попадат във въздуха на лабораторията в резултат на извършваните процедури, водещи до образуване на аерозоли. След изсъхване на влажните капки, намиращи се в аерозола, се образуват малки частици с диаметър 1-5 μм, които могат да се запазят във въздуха в продължение на няколко часа.

5.1. Риск от заразяване, свързан с методиката на работа

5.1.1. Риск при вдишване на инфектирани частици

Аерозоли се образуват при изпълнението на следните процедури:

5.1.1.1. Вземане на храчки от пациенти

Нерядко пациентите, съмнителни за туберкулоза, се изпращат за даване на храчка непосредствено в самата микробиологична лаборатория. Тази практика увеличава риска при контакта на лабораторния персонал с инфекциозния аерозол, образуващ се по време на събирането на материала. За намаляване на този риск на пациента трябва да се обясни, че по време на кашлянето трябва да закрие устата си с ръка, а лабораторният специалист трябва да е с маска и да застане не пред, а зад кашлящия пациент. Основната препоръка към пациента е да не отхрачва в самото помещение на лабораторията, а в специална стая за даване на храчка или на открито, където концентрацията на туберкулозните микобактерии ще бъде по-ниска и въздействието на преките слънчеви лъчи ще оказват бактерициден ефект.

5.1.1.2. При отваряне на контейнера с материал

Рискът е особено голям, ако изтича материал по външната стена на гърлото на контейнера и вътрешната винтова част на капачката или ако непосредствено преди отварянето контейнерът е бил разтърсван при транспортирането.

5.1.1.3. Добавяне на деконтаминант към пробата

Добавянето на деконтаминанта към храчката трябва да бъде изключително внимателно и никога епруветката да не се разклаща без предварително да бъде поставена винтовата капачка. След завършване на процеса по деконтаминация трябва много внимателно да се отсипе съдържанието на контейнера в съд с подходящ дезинфектант. Целта е да се предпази работното пространство от разпръскване на аерозол.

5.1.1.4. Манипулации с йозето

С йозето трябва да се работи също изключително предпазливо, като биомасата се изважда бавно и много внимателно, без да се докосват стените на епруветката. Поставянето на непочистени от остатъчен материал йозета на върха на пламъка на спиртната лампа може също да доведе до разпръскване на аерозол

5.1.1.5. Работа с пипети

Никога не трябва да се отпипетира с уста. Това е опасно не само защото може да се аспирира инфекциозен материал, но и поради факта, че при изтегляне и връщане на течността с пипетата се образува аерозол. Този аерозол би могъл да проникне в белите дробове на лаборанта, защото носът му в това време се намира над съда, от който се отпипетира. Пипетирането трябва да осъществява с пипетор.

5.1.1.6. Центрофугиране

Препоръчва се работата само с антиаерозолна центрофуга. Кошниците с антиаерозолни капаци с центрофугирания материал се отварят изключително внимателно само в ламинарния бокс. При центрофугиране е задължително доброто балансиране на епруветките и тяхното херметично затваряне с винтовата капачка с цел да се избегне счупване или отваряне на епруветка и образуване на невидим за окото облак от опасен аерозол.

5.1.2. Риск от поглъщане на инфектирани частици

Това може да се случи при засмукване с пипета (както е отбелязано по-горе) или при облизване на пръсти, докоснали замърсени повърхности. При разгръщане на журнали, лабораторни форми и документация, пръстите не трябва да се наслюнчват или да се поставят в устата.

5.1.3. Риск от инокулация на инфектирани частици

Случайното убождане с игла на спринцовка е много често произшествие в лабораторията. Поради тази причина трябва да се избягва тяхната употреба, и в никакъв случай те да не се използват като заместители на пипети. Трябва да се внимава за порезни наранявания със счупени предметни стъкла или замърсена лабораторна стъклария.

Дори най-скъпо струващото и съвременно оборудване не може да замени точното изпълнение на правилата за техниката на безопасност и внимателното отношение към всяка процедура, извършвана в микробиологичната лаборатория.

5.2. Основни изисквания към правилата за техниката на безопасност в микробиологичните лаборатории

- Свеждане до минимум възможността за образуване и разпространение на аерозоли в лабораторията

- Предотвратяване попадането на аерозоли в дихателните пътища на лабораторните специалисти

- Предотвратяване възникването на инфекция вследствие на случайна инокулация или поглъщане на заразен материал.

- Намаляването на риска от заразяване в микробиологичните лаборатории се постига чрез административни мерки, включващи:

- Ограничаване броя на работещите, които са или могат да бъдат експонирани;

- Организиране на работните процеси и предприемане на технически мерки, така че да се избегне или сведе до минимум контаминирането на работното място с биологични агенти;

- Осигуряване на колективни и лични средства за защита;

- Хигиенни мерки с цел опазване или намаляване възможността от случайно пренасяне или контаминиране на работното място с биологичен агент;

- Употреба на знак за биоопасност, съгласно Наредба № 4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ бр. 77/1995 г.) и други подходящи предупредителни знаци (Приложение 4. Знак за биоопасност);

- Съставяне на план за действие при аварии, свързани с биологични агенти, който включва и план за спешни действия за опазване на работещите от експозиция на биологичен агент при технически инцидент;

- Изследване по възможност за наличие на използвания биологичен агент извън определените за него места;

- Осигуряване на средства за безопасно събиране, съхранение и унищожаване на отпадъци, когато е необходимо, и след съответна обработка, както и употреба на обезопасени и обозначени контейнери;

- Мероприятия за безопасно боравене и пренасяне на биологични агенти на работното място.

5.3. Изисквания към микробиологична лаборатория, работеща с M. tuberculosis – трето ниво на риск

5.3.1. Достъп

- На вратата на лабораторията се поставя международният знак за биоопасност;

- Влизането в работните помещения е разрешено само за пряко ангажирания в работния процес лабораторен персонал;

- Вратите на лабораторията се държат затворени;

- Достъпът на странични лица и особено на деца е забранен.

5.3.2. Лични предпазни средства

- Работното облекло включва: панталон, туника с дълъг ръкав и работни чехли. За предпочитане са задно закопчаващите се туники и престилки. При извършване на процедури с по-висок риск от заразяване е препоръчително носенето на допълнителна престилка. Работните чехли задължително са затворени. Лабораторията не се напуска с работно облекло. Ежеседмично то се носи за пране след предварително автоклавиране. Подсигурява се работно облекло за специални посетители на лабораторията, както и за персонала, отговарящ за техническата поддръжка .

- Респиратори от типа FFP2 и FFP3 се ползват от работещите в лабораториите от второ и трето ниво. Те осигуряват допълнителна защита при извършваните процедури по време на културелното изследване и тестване на чувствителността към туберкулостатици. Респираторите са леки, с капацитет на филтриране на частици с големина 0.3-0.4 μм и прилепват плътно към лицето. Ефективността на филтриране е от 95% до 98% за частици, по-големи от 0.3 μм. Необходимо е инструктиране за правилното им използване. Обикновените хирургични маски не осигуряват защита от инхалиране на аерозоли. Те са предназначени за носене само от пациентите с цел задържане на големите влажни капки, които се отделят при издишване.

- Ръкавиците са задължителни при работа. При съществуващи наранявания на ръцете, след измиването им се поставя водонепроницаем лейкопласт върху нараняването и след това се поставят ръкавиците. Понякога те осигуряват фалшива защита и могат да представляват опасност за останалия персонал. Всеки лабораторен специалист с ръкавици предпазва себе си и в същото време може да е опасен за останалата част от персонала, ако със замърсените ръкавици хваща кранове на чешми, врати, телефони, шкафове и др. Ръкавиците се сменят при всяко прекъсване на извършваната процедура. Тъй като гумените ръкавици не са херметични, след свалянето им е необходимо ръцете да се измият и дезинфекцират. Широко се използват латексови, винилови и нитрилови ръкавици с различни размери. При евентуална алергия към латексовите протеини и талка се осигуряват хипоалергични ръкавици.

- Работните очила се препоръчват при работа с течни култури. Те предпазват очите и лицето от евентуално изпръскване при случаен инцидент. За по-надеждна защита се препоръчват очила, които прилепват плътно към лицето.

5.3.3. Колективни предпазни средства

5.3.3.1. Ламинарни боксове

Ламинарните боксове са най-важното оборудване, осигуряващо безопасна работа в лабораториите, извършващи диагностика на туберкулозата (Приложение 5). При правилна употреба те свеждат до минимум риска от заразяване по време на работа, както и възможността за кръстосана контаминация. Високоефективните НЕРА филтри на ламинарните боксове улавят 99.97% от частиците с големина 0.3 μм и 99.99% от тези с по-големи размери, което на практика гарантира, че въздухът, преминал през тях, е свободен от инфекциозни агенти. Ламинарните боксове ІІ клас осигуряват циркулация на стерилен поток въздух в полето на работа и тяхното ползване е задължително при работа с микробни агенти от група 3, какъвто е M. Tuberculosis. Всички културелни изследвания и антибиограми трябва да се извършват в ламинарни боксове от ІІ клас. Те биват 4 разновидности – А1, А2, В1 и В2. Разликите между тях са в няколко аспекта:

- Скорост на потока въздух, постъпващ от работното помещение във вътрешността на бокса;

- Количество на циркулиращия въздух над работната площ и този, отведен извън бокса;

- Място на отвеждане на въздуха – в работното помещение или извън него.

5.3.3.2. Изисквания при работа с ламинарен бокс

- Използват се техники за работа, които свеждат до минимум възможността за образуване на аерозоли;

- Чистите материали в бокса се държат на не по-малко от 12 см от местата, където е възможно образуването на аерозоли. Така се намалява рискът от кръстосано контаминиране;

- Не се държат отворени епруветки и флакони във вертикално положение. След извършване на съответната манипулация те се затварят веднага, за да не се допусне кръстосано контаминиране;

- Не се използва открит пламък в бокса, тъй като се изменя посоката на ламинарния поток. За обеззаразяване на йозето се използва електрически нагревател или се работи с йозета за еднократна употреба;

- В контейнера за изхвърляне на отпадъците се поставя оптимално количество дезинфекционен разтвор. Замърсените по време на работа отпадъци се изхвърлят в него внимателно, за да не се разплисква течността;

- Задължително след приключване на работата за деня ламинарният бокс се дезинфекцира с туберкулоциден дезинфектант, боксът се затваря и се включва бактерицидната му лампа с необходимата експозиция, според изискванията на фирмата-производител. На следващия ден преди започване на работа той отново се дезинфекцира и отново се включва бактерицидната лампа;

- Боксът не се претрупва с материали. Използват се само материали, необходими за съответната манипулация, извършваща се в момента;

- Всяка лаборатория трябва да има изработена стандартна оперативна процедура за поведение при инцидент в ламинарния бокс;

- Един път годишно е необходим профилактичен преглед от оторизиран сервиз, осъществяващ поддръжката на ламинарния бокс. След замерванията може да се прецени дали HEPA филтрите се нуждаят от подмяна;

- Преди смяната на филтъра, която се налага по преценка на оторизирания техник от обслужващия сервиз, или при извънредно произшествие, довело до голям разлив на инфекциозен материал с образуването на аерозоли, както е посочено в т. 5.6., се налага дезинфекция на филтрите с формалдехидни пари, т.нар. опушване. Единствено в тези случаи се налагат действия по обеззаразяването на бокса съгласно Диаграма 5.1., т.е. филтрите след тази обработка не действат и задължително трябва да бъдат подменени!

Диаграма 5.1. Дезинфекция на ламинарния бокс, ако се налага смяна на филтрите

Всички материали и оборудване трябва да бъдат извадени от бокса! Убедете се, че ламинарният бокс е включен

↓

Затворете херметично помещението (с помощта на полиетилен и тиксо), в което се намира ламинарният бокс, за да не проникват формалдехидните изпарения на друго място!

↓

Използвайте 25 мл 40% разтвор на формалдехид и 15 г. калиев перманганат за всеки кубически метър от обема, подлежащ на дезинфекция. Сложете калиевия перманганат в дълбок метален контейнер и го поставете в бокса. След това налейте в контейнера разтвора на формалдехида и веднага напуснете помещението на лабораторията, тъй като скоро след това започва химическа реакция с образуване на топлина и газообразен формалдехид. Затворете и херметизирайте вратите на помещението!

↓

Оставете формалдехида в помещението за цяла нощ, а още по-добре през почивните дни. През цялото това време ламинарният бокс е включен!

↓

Отстранете полиетилена и тиксото, с което херметически е отделено помещението, като оставите отворено помещението дотогава, докато изчезне миризмата на формалдехид. След това почистете с чист парцал пода, стените и работните повърхности!

↓

Изключете ламинарния бокс. Филтрите вече могат да бъдат сменени!

5.4. Дезинфекциращи средства

5.4.1. Дезинфекциращи средства

Дезинфекцията представлява профилактична дейност, която включва редица мероприятия за унищожаване на болестотворните микроорганизми във външната среда, включително и върху кожата и лигавиците на човешкото тяло. Целта на дезинфекционните мероприятия е да прекъснат механизма на предаване на инфекциите и да намалят микробната контаминация до ниво, безопасно за здравето на човека. Чрез методите на дезинфекция се унищожават всички видове микроорганизми освен споровите им форми. Високостепенната дезинфекция представлява процес, при който се унищожават, включително туберкулозните бактерии и някои бактериални спори.

М. tuberculosis e силно устойчив спрямо дезинфекциращите средства.Тази устойчивост се обяснява с високото съдържание на липиди и наличието на восъчни вещества в клетъчната стена. В храчки на болни и заразоносители притежава голяма издръжливост към действието на различни дезинфектанти. В 5% разтвор на фенол и 5% разтвор на хлорамин загива след 6 часа. Парите на формалдехида и пероцетната киселина притежават значително микобактерицидно действие. Туберкулозните бактерии са чувствителни към активираните хлорни препарати – 1% разтвор на хлорамин ги унищожава след няколко минути. Глутаровият алдехид също се счита за дезинфектант с добър туберкулоциден ефект, макар че при него се наблюдава бавно действие. Ефектът на дезинфекциращите средства зависи от: количеството убити микроорганизми, използваната концентрация, времето за контакт и наличието на органичен детрит.

Най-подходящите дезинфектанти за използване в туберкулозните лоборатории са тези, които съдържат хлорни съединения, фенол и производни, алкохоли, алдехиди йодофори, окислители. Видът на дезинфектанта обикновено се определя от вида на материала, който трябва да се дезинфекцира. Изборът не трябва да е насочен непременно към „антисептици” с приятен аромат. Не трябва да се смята, че дезинфектант, който има общо действие срещу други микроорганизми, е ефективен и срещу туберкулозните бактерии. Четвъртичните амониеви съединения не са ефективни в препоръчваните концентрации. Дезинфекционният разтвор трябва да се приготвя всеки ден, за да бъде пресен, и не трябва да се съхранява в разтворена форма, защото се намалява активността му.

Основни групи химични препарати с туберкулоцидно действие:

5.4.1.1. Халогенсъдържащи

- Хлорсъдържащи – притежават широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно. Киселото рН и по-високите температури подпомагат ефекта им. Действат бързо, но се инактивират от органичната материя. Дразнят кожата и лигавиците. Нестабилни са при съхранение, особено работните им разтвори. Притежават корозивно действие и избелващи свойства.

Приложение: Хлорамини и хипохлорит – за дезинфекция на: повърхности, бельо, съдове за хранене, предмети за обслужване на болните, екскрети и секрети. Хипохлоритът трябва да бъде използван в концентрация 1-5%, а контактното време да е 15-30 минути, в зависимост от вида и количеството на материала за дезинфекциране. Разтворите на хипохлорит (5%) са полезни при дезинфекция на материали, съдържащи органичен детрит, поради смилащото си действие

- Йодсъдържащи – комплексни съединения на йода с детергенти (йодофори) с широк спектър на действие. Не дразнят кожата и се използват преди всичко като кожни антисептици. Йодофорните препарати трябва да се използват в концентрации 3-5% и контактно време 15-30 минути, в зависимост от обема и вида на материала за дезинфекция. Йодофорите са полезни при тежки разливания и за измиване на ръце.

5.4.1.2. Фенолни производни

Нарушават клетъчната стена и влизат в реакция с протеините/ензимите на цитоплазмата. Имат широк спектър на действие, включително туберкулоцидно. Характеризират се с добра проникваща способност. Слабо се инактивират от органични материи. Не увреждат текстил, метали и пластмаса. Фенолът трябва да се използва в концентрация 2-5%, а контактното време трябва да бъде 15-30 минути в зависимост от количеството материали, които трябва да се дезинфекцират. Фенолът може да се използва в намокрени кърпи за изтриване на работни повърхности. Това намалява пръските и аерозола при случаи на разливане.

Приложение: Дезинфекция на медицински инструментариум, бельо, текстил, лабораторна стъклария, повърхности.

5.4.1.3. Алдехиди

Притежават широк спектър на действие, включително туберкулоцидно. Характеризират се с висока токсичност и алергенен потенциал. Не се инактивират от органични материи. Нямат корозивни свойства. Слабо проникват и дразнят кожата и лигавиците.

Приложение: Дезинфекция на инструментариум, медицинска апаратура и термолабилни материали, за дезинфекция на помещения с формалинови пари.

Глутаралдехидът няма корозивно действие и мирис. Не уврежда синтетични материали. Разтворите му слабо дразнят кожата и лигавиците. Има по-малка летливост и токсичност от формалдехида. Има широк спектър на бактерицидна активност (20-80 пъти по-голяма от тази на формалдехида), максимално изразена при рН 7.5-8.5. Прилага се за дезинфекция на инструментариум и термолабилни материали.

5.4.1.4. Алкохоли

Притежават добри туберкулоцидни свойства. Лесно се изпаряват, не миришат, разтварят мазнините и имат почистващо действие. В подходяща концентрация осигуряват бърза и висока редукция на микрофлората върху кожата. Алкохолите нямат алергичен потенциал. Добре се понасят от кожата. Счита се, че изсушаването на кожата, което предизвикват, е по-слабо, отколкото при миене с вода и сапун. Етиловият алкохол е добре известен. Ефективността му е най-силно изразена при 70% концентрация. Използва се и изопропилов алкохол.

Приложение: Кожни антисептици (най-честа употреба) – самостоятелно, като съчетание от два или три алкохола или комбинирани с активни субстанции от различни химични групи.

Дезинфекция на малки повърхности - използват се като концентрат върху сухи, видимо чисти повърхности. 70% етанол е подходящ за почистване на ламинарни боксове. През времето на въздействие обработваната повърхност трябва да се поддържа мокра. 70% етанол може да се използва вместо вода за балансиране на центрофужните епруветки, с цел намаляване на риска при евентуално счупване.

5.4.1.5. Окислители

Окисляват жизнено важни протеини, ензими и други клетъчни метаболити и водят до необратими цитоплазмени промени. Към тази група се отнасят водородният прекис и перкиселините. Притежават силно изразени туберкулоцидни свойства. Действат в ниски концентрации при кратки експозиции. Те са по-безвредни за персонала, не фиксират биологични материи, почистват и обеззаразяват лабораторната стъклария, без да я замъгляват.

Приложение: дезинфекция на лабораторна стъклария, дезинфекция на медицинска апаратура, инструментариум, повърхности

Внимание! Всички дезинфектанти са токсични и неправилната им употреба води до респираторни проблеми, кожни обриви и конюнктивити! Ако се използват правилно, те са безопасни и ефективни.

Дезинфекционните препарати се съхраняват при подходяща температура и в подходяща складова база, с което се гарантира тяхната стабилност.

Всяка лаборатория, която извършва диагностика на туберкулоза, трябва да има разработен план за дезинфекция на най-важните обекти с епидемиологично значение: ръце и кожа, лабораторна стъклария, повърхности, секрети и екскрети на болния, работно облекло, специална медицинска апаратура.

Дезинфекционните обработки се извършват само с препарати, разрешени от Министерството на здравеопазването. При прилагането им следва да се вземат под внимание тяхното предназначение и указанията за работа на производителя.

Болничният епидемиолог, помощник-епидемиолог или определено от медицинския управител лице организират и ръководят обеззаразяването на епидемиологично значимите обекти със съдействието на старшите лаборанти.

5.5. Унищожаване на отработените материали

Според Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 86/ 2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 63/2006 г.) и Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците, отработените материали от туберкулозните лаборатории се класифицират като опасни отпадъци.

Опасните отпадъци трябва да бъдат разделно събирани в лабораторията, етикирани и „цветно кодирани”. СЗО препоръчва за инфекциозните отпадъци жълт цвят на контейнера.

Инфекциозните отпадъци трябва да бъдат събирани в устойчиви на късане, непроницаеми и добре запечатани контейнери. Те трябва да бъдат транспортирани до централното складово съоръжение без прехвърляне и сортиране, като не се допуска ненужен контакт с персонала и други лица. Транспортните средства трябва да бъдат конструирани така, че да не позволяват разсипването им и да са изработени от материали, позволяващи обработка с почистващи препарати. Отпадъците трябва да се съхраняват възможно най-кратко време в специални помещения при температура по-ниска от 15°С не повече от 1 седмица.

Основният риск при медицинските отпадъци е свързан с тяхната инфекциозност. Автоклавирането и микровълновото обеззаразяване са основни процеси за предварително третиране на тези отпадъци, в резултат на които се унищожават инфекциозните биологични организми. Автоклавирането може да бъде извършено и в самата лаборатория, като обработените материали задължително подлежат на изгаряне.

Изгарянето (в лицензиран инсинератор) е основен метод за обезвреждане на опасните отпадъци. Чрез изгарянето могат да бъдат постигнати:

- Унищожаване на патогенните микроорганизми;

- Намаляване обема и количеството на отпадъците;

- Колкото е възможно по-голямо намаляване на потенциалните опасности, присъщи на отпадъците;

- Привеждане на остатъчните количества във форма, подходяща за депониране.

5.6. Действия при извънредни произшествия в лабораторията

Винаги съществува възможност за настъпване на извънредни произшествия. Най-добрата защита при нещастни случаи в лабораторията е щателно обмисленият план за максимална оперативна и ефективна неутрализация на опасните последствия от произшествието. Нито едно произшествие не бива да се счита за незначително! Всеки път е необходимо правилно да се оценят неговите мащаби и последствия, за да се предприемат необходимите стъпки. В лабораторията винаги трябва да има готовност за възможно произшествие и да са на разположение необходимите средства – достатъчно количество попиваща (филтърна) хартия, дезинфекционен разтвор, специални маски.

Възможните произшествия в лабораториите могат да бъдат разделени на два типа:

- При образуване на опасни аерозоли в ограничен обем.

- Когато във въздуха на работното помещение попада голямо количество инфектиран аерозол.

Ограничен обем аерозоли може да се отдели при счупване на епруветка с култура на твърда хранителна среда или при счупване на контейнер с храчка за изследаване. В тези случаи твърдата хранителна среда и гъстата консистенция на храчката възпрепятстват попадането в аерозола на туберкулозните микобактерии. Планът на действие в случай на такова произшествие е показан на Диаграма 5.2.

Диаграма 5.2. План на действие при образуване на аерозоли в ограничен обем

Веднага покрийте мястото, където се е разляла течността – с цел предотвратяване на по-нататъшното образуване на аерозоли! Използвайте всички подходящи подръчни средства – филтърна хартия, дори работна престилка!!!

↓

Залейте с дезинфекционен разтвор материята, с която сте покрили мястото на произшествието. Целта е да попие добре!

↓

Оставете дезинфекционния разтвор да действа поне 2 часа. Следете мястото да бъде през цялото време влажно! Включете бактерицидната лампа в помещението!

↓

Съберете всички парчета от счупенатата епруветка или контейнер, както и материала, който сте обработили, и го поставете в подходящ съд, за да бъде унищожен, т.е. автоклавиран

↓

Обработете пода и работните повърхности с дезинфекционен разтвор

Потенциално замърсяване с голям обем аерозоли може да настъпи при счупване на една или няколко епруветки с течност, в която се съдържа много голямо количество туберкулозни бактерии, например бактериална суспенсия, или при лошо уравновесена центрофужна епруветка. Планът на действие в случай на такова произшествие е показан на Диаграма 5.3.

Диаграма 5.3. План на действие в случай на образуване на голям обем инфектиран аерозол

Целият персонал веднага трябва да напусне помещението, където се е случило произшествието, с изключение на сътрудника, с който е свързано произшествието! Той задължително трябва да е с антиаерозолна маска – респиратор, както е описано в т.5.3.2.

↓

Закрийте всички изходящи вентилационни отвори, ако има такива.

↓

При наличен генератор за диспергиране на дезинфекционен разтвор, го включете и не го изключвайте поне 2 часа! Ако не разполагате с такъв, действайте както в Диаграма 5.1.

↓

Преди да влезете отново в помещението, си сложете респиратор, предпазни очила и още една престилка над работната ви престилка!

По същия начин аерозоли биха могли да се образуват и в ламинарния бокс, в 2 варианта – в ограничен и в голям обем, с посочен план на действие в Диаграма 5.4 и Диаграма 5.5.

Диаграма 5.4. План на действие при образуване на аерозоли в ламинарния бокс в ограничен обем

Веднага покрийте мястото, където се е разляла течността – целта е да се предотврати по-нататъшното образуване на аерозоли! Използвайте всички подходящи подръчни средства – филтърна хартия, дори работна престилка!!!

↓

Залейте с дезинфекционен разтвор материята, с която сте покрили мястото на произшествието. Целта е да попие добре!

↓

Оставете дезинфекционния разтвор да действа поне 2 часа, за да може значителна част от инфекциозните частици да се поемат от филтъра.

↓

Съберете всички парчета от счупенатата епруветка или контейнер, както и материала, който сте обработили, и го поставете в подходящ съд, за да бъде унищожен, т.е. автоклавиран.

↓

Обработете пода и работните повърхности с дезинфекционен разтвор.

Диаграма 5.5. План на действие при образуване на аерозоли в ламинарния бокс в голям обем

Веднага напуснете помещението

↓

Оставете ламинарния бокс да работи и не влизайте в помещението поне 4 часа. През това време концентрацията на инфекциозните частици на аерозола значително ще намалее. Освен това ще имате възможност да предупредите за евентуалната опасност хората, които се намират извън зданието, поради опасност от излизане на заразен въздух навън, ако разливът е бил голям!

↓

При наличен генератор за диспергиране на дезинфекционен разтвор, го включете и не го изключвайте поне 2 часа! Ако не разполагате с такъв, действайте както в Диаграма 5.4.

↓

Преди да влезете отново в помещението, си поставете респиратор, предпазни очила и още една престилка над работната ви престилка!

↓

Съберете всички парчета от счупенатата епруветка или контейнер, както и материала, който сте обработили, и го поставете в подходящ съд, за да бъде унищожен, т.е. автоклавиран.

↓

Направете обеззаразяване на бокса по дадената по горе методика! След тази обработка филтрите трябва да бъдат подменени от оторизирания техник на обслужващия сервиз!

6. МОНИТОРИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ЛАБОРАТОРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Заразяването с туберкулоза, включително с нейната мултирезистентна форма, представлява общопризнат риск за лабораторните специалисти. При повечето хора инфектирането с M. tuberculosis не преминава в туберкулозно заболяване, тъй като при нормално функционираща имунна система клетъчният имунитет спира репликацията на туберкулозния микобактерий. При редица състояния, (напр. заразяване с ХИВ), се стига до намаляване броя на Т-хелперните лимфоцити, което води до снижаване на имунната защита на заразения и по този начин се увеличава рискът от заболяване от туберкулоза.

За да се инфектира човек и за да се развие заболяване от туберкулоза, е необходим тесен и продължителен контакт с причинителя. При това във външната среда трябва да има голямо количество туберкулозни микобактерии, а новозаразилият се трябва да е с намалена имунна защита към тази инфекция.

Подборът на лабораторни сътрудници: лекари, лаборанти и санитари, трябва да е много внимателен. Те не трябва да имат соматични и психични заболявания и да водят относително здравословен начин на живот. Доколкото се спазват определени лабораторни техники за изпълнение на лабораторните процедури и на техниката на безопасност, следва да се осъществява програма за контрол на здравословното състояние на персонала. Всеки лабораторен сътрудник трябва да има карта за здравословното му състояние, в която да се записват резултатите му от проведените изследвания за туберкулоза, при спазване на принципа за конфиденциалност.

Програмата за мониториране на здравето на лабораторните сътрудници включва следните елементи:

6.1. Здравословно състояние на лабораторния сътрудник до постъпване на работа

Всеки новопостъпил сътрудник трябва да попълни стандартна анкета за здравословното си състояние. В тази анкета трябва да се даде информация за наличие/отсъствие на заболяване от туберкулоза в миналото, за имунизация с БЦЖ, наличие на съпътстващи заболявания, които могат да повишат възприемчивостта към туберкулоза, както и за анамнестични данни за контакти с туберкулозно болни. Примерна схема за анкета за здравословното състояние на лабораторните сътрудници е представена в Приложение 6.

Преди започване на работа е необходимо да се направят рентгенография на гръден кош и кожна проба на Mantoux. При наличие на положителна реакция – с диаметър на инфилтрата над 15 мм (при БЦЖ-ваксинирани), или на симптоми за туберкулоза, е необходимо да се проведат клинични и микробиологични изследвания (поне на 2 последователни храчки). На всички лабораторни сътрудници трябва да бъде предложен тест за ХИВ. Не се препоръчва провеждане на БЦЖ-ваксинация за профилактика!

6.2. Тримесечен мониторинг на здравословното състояние на лабораторните сътрудници

Всички лабораторни сътрудници трябва да съобщават за ранни признаци на заболяването: кашлица, продължаваща повече от 3 седмици (при изключване на други причини за това), намаляване на телесното тегло, безапетитие, нощни изпотявания, чести простудни заболявания през последните няколко седмици. По време на периодичните прегледи трябва да се следи телесното тегло и при загуба над 10% за последното тримесечие трябва да се направят щателни клинични и микробиологични изследвания за туберкулоза.

6.3. Мониторинг на здравословното състояние след контакт с M. tuberculosis

Ако лабораторен сътрудник е станал участник в извънредно произшествие в лабораторията, е необходимо проследяване на неговото здравословно състояние. Осем седмици след произшествието е необходимо да се проведе рентгенография на гръден кош и проба на Mantoux, ако преди постъпването на този служител резултатът от пробата на Mantoux е бил под 10 мм.

7. МАТЕРИАЛИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА. ТРАНСПОРТ НА ИНФЕКЦИОЗЕН МАТЕРИАЛ

7.1. Изисквания към материалите за изследване на туберкулоза

Правилно взетите материали за изследване и техният транспорт до микробиологичната лаборатория са от изключителна важност за успешното доказване на микобактериите, поради което е необходимо да се спазват следните изисквания:

- Материалите да са репрезентативни за туберкулозния процес, т.е. да произхождат от мястото на инфекцията;

- За осигуряване на оптимална микробиологична диагноза е задължително да се изследват три последователни проби. Ако биологичният материал е храчка, поне една от пробите трябва да бъде дадена от пациента сутрин след събуждане, тъй като тази порция материал съдържа най-голямо количество КУБ;

- За микроскопско и културелно изследване е желателно използването на една и съща порция материал;

- В случаите на изследване с диагностична цел пробите да бъдат взети преди началото на противотуберкулозното лечение;

- Да са в достатъчно количество (3-5 мл);

- Вземането на материалите се извършва със стерилни инструменти, като се избягва риска от допълнителна контаминация. Телесни течности от стерилни области (ликвор, кръв, синовиална, плеврална, перикардна течност, костен мозък и др.) се вземат при спазване на правилата на асептиката;

- Към пунктати, съдържащи фибриноген (перикарден, плеврален, ставен, перитонеален и др.) се добавя антикоагулант – хепарин в количество 0.2 мг/мл;

- Взетите материали се транспортират незабавно в микробиологичната лаборатория;

- Допустимо е съхранение в хладилник при температура 4-8С до 72 часа. При невъзможност да се доставят в лабораторията до три дни, е допустимо използването на консерванти:

- 10% воден разтвор на тринатриев фосфат (Na3PО4) - 3 до 5 дни;

- 0.1% хлорхексидин биглюконат - 3 до 5 дни;

- 2-3% разтвор на борна киселина - до три денонощия;

- При използването на гореспоменатите химични консерванти материалите се съхраняват на стайна температура. Доставянето на материалите в микробиологичната лаборатория, която ще извършва изследването, трябва да се осъществи възможно най-бързо;

- Взетите материали се поставят в стерилни контейнери за еднократна употреба.

7.2. Изисквания към контейнерите за събиране на материалите за изследване

- Да са стерилни, с вместимост 20-50 мл;

- Да са за еднократна употреба и с винтова капачка;

- Да са прозрачни, за да може да се оцени количеството и качеството на материала, без да се отваря капачката;

- За удобство на пациента е необходимо да са с широко гърло – диаметър не по-малко от 35 мм за контейнери за храчки и урини;

- Материалът, от който са изработени контейнерите, да не е лесно чуплив, за да са надеждна защита за транспортираните материали;

- Да са от материал, който е удобен за маркиране.

7.3. Видове материали за изследване

В зависимост от локализацията на туберкулозния процес се изследват следните видове материали:

7.3.1. Материали от дихателната система

- Храчка;

- Индуцирана храчка;

- Бронхоалвеоларен лаваж;

- Трахеален аспират;

- Трансторакална аспирационна биопсия.

7.3.2. Материали от храносмилателната система

- Стомашни промивни води;

- Фецес.

7.3.3. Материали от отделителната система

- Урина.

7.3.4. Материали от половата система

- Еякулат;

- Менструална кръв;

- Интраоперативни аспирати и тъканни проби.

7.3.5. Материали от кожа и меки тъкани

- Раневи секрети;

- Тъканни частици от порезни рани и биопсия.

7.3.6. Материали от затворени кухини

- Плеврален пунктат;

- Перикарден пунктат;

- Перитонеален пунктат;

- Ликвор;

- Ставен пунктат;

- Кръв за хемокултура;

- Костен мозък.

7.3.7. Други материали

- Гной от студен абсцес;

- Пунктат от лимфен възел;

- Трупни материали.

7.4. Изисквания към най-често изследваните материали за туберкулоза.

7.4.1. Основни правила

- Преди конвенционалната обработка всички твърди материали се хомогенизират по стерилен начин;

- Всички течни материали се центрофугират задължително, като последващите манипулации се извършват с получената утайка;

- Всички асептично взети материали могат да се посеят без предварителна деконтаминация (само при условие, че материалът е взет асептично и е правилно съхранен и транспортиран до лабораторията).

7.4.2. Храчка

В рутинната диагностика на туберкулозата най-широко застъпено е изследването на храчка. За получаване на отличен резултат е необходимо да се спазят следните условия:

- Медицински служител трябва да обясни на пациента с каква цел се иска отделянето на храчка;

- Храчката се взема под контрола на медицински служител;

- Пациентът се информира, че материалът трябва да е от дълбочината на трахео-бронхиалното дърво, дава се след дълбока експекторация, т.е. слюнката не е подходяща за микробиологично изследване;

- Събира се сутрешна храчка преди закуска, след почистване на зъбите, ако е необходимо, след сваляне на протезите и след щателно изплакване на устата с топла вода;

- Пациентът допира контейнера до долната си устна и отхрачва внимателно в него, като не трябва да се замърсява контейнера отвън;

- Оптималният обем на отделената храчка трябва да е 3-5 мл, но всеки обем, колкото и малък да е той, може да бъде изследван;

- Отхрачването може да се провокира с инхалации с топъл хипертоничен разтвор (5-10%) – индуцирана храчка. Внимание! Отделената индуцирана храчка по външен вид напомня много на слюнка! За да не бъде сбъркана в лабораторията със слюнка, на съпроводителното писмо ясно и отчетливо да бъде записано: «индуцирана храчка»;

- Ако е възможно, процедурата се извършва в специално приспособено за целта помещение;

- В стаята за вземане на материали влиза само един пациент;

- При отделяне на слюнка медицинският служител трябва да помоли пациента отново да се опита да отдели храчка;

- Подходящата за микробиологично изследване храчка съдържа предимно бронхиален секрет и минимални количества секрет от устната кухина. Има мукоиден или мукопурулентен вид и обем 3-5 мл. Не трябва да се изследва слюнка, защото води до фалшиво отрицателни резултати, които могат да имат неблагоприятни последици за правилното поставяне на диагнозата;

- При индуцирана храчка трябва да се изследва и материал, който прилича на слюнка;

- Културелното изследване се извършва от същата проба, от която е изготвен микроскопският препарат;

- Храчката е типичен пример за нестерилен материал и се подлага на всички описани по-долу етапи на предварителна обработка в следния ред: хомогенизация, деконтаминация, концентрация.

7.4.3. Плеврален пунктат

Оптимален обем: 5-10 мл., в стерилен контейнер с предварително поставен хепарин (0,2 мг/мл течност). Предварителната обработка включва концентрация на 3000 хg за 30 мин. Ако е взет асептично, не се подлага на деконтаминация и ресуспендираният седимент се инокулира направо в 2 епруветки среда на Lowenstein-Jensen и 1 епруветка с течна хранителна среда. Ако се предполага замърсяване, пробата след първоначалната концентрация се подлага на деконтаминация. По същия начин се обработват ставни и перикардиални пунктати.

7.4.4. Бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ)

При невъзможност на пациента да отдели храчка бронхиалните промивни води се вземат по време на бронхоскопия в обем 5-10 мл, в стерилен контейнер, без хепарин. При вземане на протектиран БАЛ не е необходима деконтаминация, а само концентрация. При наличие на неспецифична бактериална флора в БАЛ след първоначално центрофугиране на 3000 хg за 30 мин. се извършва деконтаминация .

7.4.5. Стомашни промивни води (лаваж)

Тази процедура се прилага най-често при деца, тъй като те не могат да отхрачват и гълтат храчките. Провежда се сутрин на гладно, преди раздвижване на детето. Материалът се изследва до 4 часа след вземането му. Ако това е невъзможно, на пациента се осигурява стерилен контейнер с 100 mg натриев бикарбонат (сода за хляб). Не е необходимо деконтаминиране, ако материалът е взет асептично в стерилен контейнер.

7.4.6. Урина

Необходими са минимум 40-50 мл от средна порция на първата сутрешна урина. Не се препоръчва 24-часова урина поради високата контаминация, ексцесивното разреждане и трудностите при концентрацията. Една порция урина не е достатъчна за поставяне на етиологичната диагноза. Препоръчва се изследването на взети в три последователни дни първи сутрешни порции урина. Предварителното изследване за неспецифична бактериална флора е препоръчително. Ако урината е стерилна, тя може да се изследва директно, без деконтаминация след центрофугиране на 3000 хg за 30 мин. Желателно е за туберкулоза да се изследва стерилна урина, защото тя е материал с ниско съдържание на туберкулозни бактерии и предварителната обработка трябва да бъде максимално щадяща. Ако урината съдържа неспецифична бактериална флора, добре е да се подходи според вида на флората и количеството й. Така може да се прецени кой е най-подходящият, максимално щадящ деконтаминант (2% или 4% NaOH, оксалова киселина при персистиране на Proteus sp. или Pseudomonas sp.)

7.4.7. Кръв

Според препоръките на СЗО се взема само от болни със СПИН. Хемокултури могат да бъдат направени само при наличие на подходящи среди, както и на автоматизирани системи BacT/ALERT. Изискванията за вземане на кръв трябва да са съобразени с указанията на фирмата-производител на хранителните среди.

7.4.8. Фецес

Според препоръките на СЗО се изследва само при болни със СПИН. В лабораторията материалът се залива с дестилирана вода в стерилен съд (1 g изпражнения + 5 ml дестилирана вода) и се разбърква добре. Оставя се да се утаи и се работи с над-утаечната течност. Деконтаминацията се извършва както при храчка или с оксалова киселина.

7.4.9. Менструална кръв

При индикации, преценени от гинеколог. Взема се в стерилен контейнер, в лабораторията се залива със стерилна дестилирана вода и след хемолизата се подлага на по-нататъшна обработка. Желателно е да се предостави менструална кръв последователно и през следващите 2-3 месеца.

7.4.10. Ликвор

Взема се от специалист в стерилен контейнер в количество 5-10 мл. При достатъчно количество материал той се разделя на две и едната част се оставя за няколко часа на стайна температура. Наблюдава се за образуване на нежна фибринова мрежица по повърхността на материала и от нея се прави микроскопски препарат и посявка. Обикновено ликворът е в много по-малко количество и тогава се препоръчва центрофугиране на 3000 хg за 30 мин. Супернатантата се отделя и седиментът се инокулира в 4 епруветки Löwenstein-Jensen и в 1 епруветка течна хранителна среда без деконтаминация.

Поради склонноста на микобактериите към флотиране някои автори препоръчват същия брой хранителни среди да се инокулират и със супернатантата.

В случаите, при които се подозира контаминация, е необходимо да се извърши максимално щадяща за микобактериите деконтаминация.

При извънбелодробните форми микобактериите могат да засегнат практически всеки орган, поради което за микробиологично изследване може да бъде изпратен всякакъв вид материал: гной, плеврални, перикардиални и синовиални пунктати, асцитна течност, пунктати от костен мозък, резецирани тъкани при оперативна интервенция, биопсия, гнойно-некротични маси, гранулации, лимфни възли и др.

Клинични материали, доставени в лабораторията на тампон, се поставят в стерилна 50 мл конична, центрофужна епруветка, съдържаща течна среда Middlebrook 7H9 в съотношение: 1 част материал / 5-10 части течна среда (или стерилна дестилирана вода). Разбъркват се на вортекс. Оставя се в покой за 20 минути. Тампонът се изважда и оставащата суспензия се обработва като храчка.

7.5. Транспортиране на материали за изследване на туберкулоза

7.5.1. Основни изисквания към транспортирането на материал, съдържащ инфекциозен агент

Да се предпази материалът от контаминация, а околната среда и хората – от заразяване. 7.5.1.1. Транспортирането до микробиологичната лаборатория се извършва от:

- Пациента;

- Стационара в рамките на едно лечебно заведение;

- Лечебно заведение в рамките на един и същи град;

- Лечебно заведение или микробиологична лаборатория до лаборатория в друг град в рамките на страната;

- Лечебно заведение или микробиологична лаборатория до лаборатория извън страната;

7.5.1.2. Когато транспортирането се извършва от пациента, в рамките на лечебното заведение или същия град, се спазват следните основни изисквания:

- Материалите да се предпазват от въздействието на пряка слънчева светлина и топлина;

- Материалът да е надеждно опакован, за да се предотврати изтичането му. Да се използват контейнери с винтови, плътно затварящи се капачки. Може да се използват найлонови пликове за биологично опасен материал, при които контейнерът с материала е разделен от съпроводителното писмо;

- Съпроводителното писмо да съдържа трите имена на пациента, възраст, адрес, диагноза, вид на материала, дата на вземане, вид на желаното изследване, болница, отделение, телефон за връзка;

- Всяко лечебно заведение ползва подходящи (метални или от пресован картон) кутии за транспорт на контейнерите с материали;

- Броят на контейнерите с материали в транспортната кутия трябва да съответства на броя на съпроводителните писма;

- Информацията на контейнерите трябва да съответства на тази в съпроводителното писмо;

- Взетите материали се транспортират възможно най-бързо в микробиологичната лаборатория;

- Допустимо е съхранение в хладилник при температура 4С до 72 часа. При невъзможност да се доставят в лабораторията до три дни, е допустимо използването на консерванти, както е посочено в т. 7.1.;

- Ако пробата е опорочена – счупен контейнер, разлят материал, несъответствие на данните върху маркирания контейнер и съпроводителното писмо, неправилно съхранен материал, разложен материал, неправилно взет материал – материалът се унищожава (автоклавира);

- Когато транспортирането се извършва в рамките на страната или извън страната, то трябва да бъде съобразено с препоръките на Комитета от експерти за транспорт на опасни товари към Съвета на ООН по икономическите и социалните въпроси. Тези препоръки са отразени в международен закон въз основа на типови международни договори. Официалните международни правила са регламентирани от документи, издадени от организациите на превозвачите:

- Въздушен транспорт – Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO): “Технически инструкции за безопасен транспорт на опасни товари по въздуха”, и Международна организация на въздушния транспорт (IATA) – “Инструкция за превоз на опасни товари”;

- Железопътен транспорт – правилата са формулирани в документа “Международен пренос на опасни товари със железопътен транспорт” и се изпълняват при транспорт между страните в Европа. В страните-членки на Европейския съюз тези правила се спазват и за транспорт в рамките на страната;

- Автомобилен транспорт – “Европейска договореност за международен транспорт на опасни товари с автомобилен транспорт”;

- Морски превоз – “Международен кодекс за транспорт на опасни товари с морски транспорт”, публикуван от Международната морска организация (IMO). Той е задължителен за всички 155 страни, подписали “Международната конвенция по охрана на човешкия живот по море”;

- Транспорт по пощата – “Ръководството за пощенски връзки” е публикувано от Световния пощенски съюз. То отразява препоръките на ООН и ICAO за транспорт на опасни товари;

- Когато дадена страна няма детайлно разработени национални законодателни документи, уреждащи транспортирането на биологично опасни товари, тя ползва тези на ООН.

7.5.2. Основни препоръки за транспорт на инфекциозен материал

Тези препоръки са разработени от United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UNCETDG). СЗО изпълнява роля на консултант към UNCETDG.

- Създаване на ефективни работни взаимоотношения, включващи точна координация между всички участници в транспортирането – изпращач, куриер и получател, с цел осигуряване на безопасна и бърза доставка на инфекциозния материал;

- Обучение на всички сътрудници, участващи в транспортирането на инфекциозни материали;

- Изпращащите инфекциозен материал трябва да гарантират, че опаковките ще осигурят добро състояние на изпратения материал при получаването му и той няма да представлява опасност за хората и околната среда по време на транспорта.

7.5.3. Опаковане и документация при транспорт на инфекциозен материал

- Да се спазва принципът на тройната опаковка (Приложение 7), предвиждаща три нива на защита:

- Първа – водонепроницаем херметичен контейнер, който съдържа самия материал. Той е стъклен, метален или пластмасов. Има етикет, на който се посочват данни за съдържанието му. Опакова се с достатъчно количество адсорбиращ материал, за да може да се поеме цялата течност, при наличие на такава, ако контейнерът бъде повреден;

- Втора – здрава водонепроницаема херметична опаковка, в която се слага първата. В една такава опаковка могат да бъдат поставени няколко първични контейнера. Необходима е да се осигури правилно положение на първичната опаковка, ако се ползва охлаждащо вещество при транспорта, тъй като то ще се разтопи или изпари с времето;

- Трета – в нея се поставят предните две опаковки. Тази опаковка предпазва съдържанието по време на транспортирането от неблагоприятните въздействия на външната среда. Минималните размери на външната опаковка не трябва да са по-малки от 10х10х10 см.

- Всяка пратка се съпровожда от документация, съдържаща адресите на подателя, получателя, броя на първичните опаковки и количеството на съдържанието им, информация за вида на изпращания материал, подпис на изпращащото лице. Тя се поставя в третата опаковка.

- Всеки окончателно опакован товар трябва да е маркиран така, че етикетите да се виждат добре и да не се застъпват.

- На външната опаковка трябва да има следната информация:

- Име и адрес на изпращача;

- Телефон на отговорното лице, което знае какво съдържа пратката;

- Име и адрес на получателя;

- Етикет с кода и точното наименование на товара;

- Биологичен материал категория А – UN 2814 – при изпращане на инфекциозен материал, представляващ опасност за хората;

- Биологичен материал категория В – UN 3373 – при изпращане на диагностичен материал;

- Етикет, обозначаващ ползването на сух лед или друго охлаждащо вещество, ако се използват при транспортирането;

- Етикет, указващ правилното положение на капака на първата опаковка – две стрелки, насочени нагоре (↑↑).

- Всяка пратка се съпровожда от две копия декларация за опасен товар, попълнена от изпращача.

- Необходимо е приемане на стандартна оперативна процедура за обработка при инцидент (нарушаване целостта на опаковка) по време на всички нива от транспортирането.

8. МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

Диагностиката на туберкулозата и мониторирането на процеса на лечението й в голяма степен се основават на резултатите от микробиологичното изследване и в частност – на резултатите от микроскопията. Независимо от съвременните достижения в микробиологичната наука, в рутинната диагностика на туберкулозата най-широко приложение намира микроскопското изследване. Основно предимство на метода е неговата бързина. Резултатът може да се съобщи най-късно до 24 часа след приемането на материала в лабораторията.

Микроскопското изследване обаче е ориентировъчен метод, поради ограничените възможности за наблюдение на КУБ под определена критична концентрация в изследвания материал.

8.1. Техника на приготвяне на препаратите.

Натривките се приготвят по два начина:

- Директно от самия материал, т.е. преди деконтаминацията и цялостната обработка. Препоръчва се за лаборатории, в които се прави само микроскопско изследване.

- От седимента след обработка, т.е. микроскопия и последваща посявка от един и същ материал. Препоръчва се за лаборатории, в които се прави културелно изследване и изследване за лекарствена чувствителност.

8.2. Приготвяне на препарат от най-често изследвания материал – храчка

Използват се нови предметни стъкла – гладки, без грапавини и надрасквания, с дебелина 1 мм, с шлифован край.

Надписват се с тънкописец или елмазен писец. Да не се използват пишещи пособия с червен цвят.

- На шлифования край на предметното стъкло се отбелязва кодът на лабораторията, лабораторният номер, с който е записано изследването на пациента, и се означава кое по ред изследване е за този пациент, както е показано в Приложение 8. Правилно изготвен микроскопски препарат.

- Избира се гноен участък от материала (ако се приготвя от недеконтаминирана храчка) и се прехвърля върху предметното стъкло с помощта на йозе или дървения апликатор.

- Прави се овална намазка в тънък слой в центъра на предметното стъкло на площ 1.5-2.0 см2. През правилно приготвената намазка трябва да може да се чете вестникарски шрифт, разположен на 5-10 см зад предметното стъкло. На едно предметно стъкло се прави само една намазка.

- Така приготвената натривка се оставя да изсъхне за 15 минути. Да не се подсушава чрез нагряване.

- Трикратно се фиксира над пламъка на спиртна лампа или горелка! Препаратът не трябва да се прегрява! При фиксирането предметните стъкла трябва да се държат с пинцети, а не с ръка.

- Преди оцветяването препаратът трябва да бъде охладен.

8.3. Видове оцветителни техники

Всички оцветителни техники, използвани в микробиологичната диагностика на туберкулозата, се основават на високото липидно съдържание на клетъчната стена на микобактериите и тяхната устойчивост към алкохол – киселина, откъдето произлиза и названието им – киселинно-устойчиви бактерии (КУБ). В практиката се използват два типа оцветителни техники: оцветяване по Ziehl-Neelsen – класически и модифицирани варианти, и флуорохромно оцветяване.

8.3.1. Оцветяване по Ziehl–Neelsen

8.3.1.1. Принцип

Загряването на натривката осигурява по-добро проникване на карболфуксина в клетъчната стена на микобактериите. Поетата веднъж боя от миколовите киселини и восъчните комплекси се задържа и не се обезцветява при последваща обработка с алкохол и киселина.

8.3.1.2. Необходими реактиви

8.3.1.2.1. Карболфуксин

Основен фуксин                                                     3 г

Фенол на кристали                                               50 г

Етилов алкохол 95%                                      100 мл

Дестилирана вода                                    до 1000 мл

В еднолитрова стъкленица се поставя фенолът и към него се прибавя алкохолът. Смесват се добре и се прибавя основният фуксин. Размесва се до пълно разтваряне на фуксина. Ако има затруднения, се добавя около 50 мл вода и се бърка отново. Следи се да не останат кристали фенол на дъното на съда. При затруднено разтваряне разтворът може леко да се загрее. След пълното разтваряне на фуксина се долива с дестилирана вода до обем 1 литър. Добре е при наличие на магнитна бъркалка разтворът да се остави на нея за няколко часа.

Реактивът се съхранява в тъмна стъкленица с надпис „0.3% карболфуксин” и се отбелязва датата на приготвянето му. Срокът на съхранението е 12 месеца.

8.3.1.2.2. Обезцветител

8.3.1.2.2.1. Първи вариант:

Етилов алкохол 95%                                              970 мл

Концентрирана солна киселина                              30 мл

Внимание! Солната киселина се прибавя бавно по стените на съда към спирта при непрекъснато разклащане, никога обратно!

Стъкленицата с разтвора се надписва „3% киселина-алкохол” и се отбелязва датата на приготвянето му. Срокът за съхранение е неограничен.

8.3.1.2.2.2. Втори вариант:

Дестилирана вода                                                    750 мл

Концентрирана сярна киселина                              250 мл

Внимание! В стъкленица се поставя водата колкото е възможно по-студена! Никога не се добавя вода в киселината! При такава ситуация разтворът ще заври веднага и може да настъпи пръскане извън съда.

При работа със силни киселини винаги се работи с работно облекло, ръкавици и предпазни очила! Сярната киселина се добавя много внимателно по стената на съда към водата. Реакцията е екзотермична! Ако разтворът се затопли много, се спира за малко прибавянето на киселината и стените на съда се охлаждат на течаща вода от чешмата, като се внимава да не пръсне вода в съда!

Стъкленицата с разтвора се надписва „25% сярна киселина” и се отбелязва датата на приготвянето му. Срокът за съхранение е неограничен.

8.3.1.3. Контрастно оцветяване

Метиленово синьо                                                3 г

Дестилирана вода                                        1000 мл

Метиленовото синьо се прибавя към 0.5 мл дестилирана вода. Разбърква се добре, за да се разтвори багрилото и след това се добавя и останалото количество вода с последващо разбъркване. Реактивът се съхранява в тъмна стъкленица с надпис: „0.3% метиленово синьо” и се отбелязва датата на приготвянето му. Срокът на съхранение е 12 месеца.

За далтонисти се препоръчва контрастното оцветяване да се извършва с 0.7% пикринова киселина:

Пикринова киселина                                                   7 г

Дестилирана вода                                             1000 мл

8.3.1.4. Техника на процедурата

- Натривките се фиксират трикратно на пламък или върху гореща повърхност - +85°С за 15 мин.

- Подреждат се на разстояние 1 см една от друга над ваната за оцветяване. Предметните стъкла не трябва да се допират! Да не се оцветяват повече от 12 препарата наведнъж!

- Заливат се с филтриран карболфуксин и се загряват внимателно с напоен в спирт памучен тампон до появата на пари. Оцветителният разтвор не трябва да завира или да изсъхва на стъклото!

- Препаратите престояват 5 минути с горещия карболфуксинов разтвор

- Обилно промиване с дестилирана вода.

- Препаратите се заливат с обезцветителя за около 2-3 минути. Следи се кога ще спре да се отделя червеното багрило. Прибавя се още обезцветител, ако натривката е по-дебела и се отделя все още карболфуксин.

- Промива се обилно с дестилирана вода.

- Оцветяват се с метиленово синьо за 1 минута.

- Промиват се с дестилирана вода и се изсушават на стайна температура.

- Наблюдават се минимум 100 зрителни полета с имерсионен обектив 100х.

8.3.1.5. Качествен контрол на процедурата

Всеки ден, успоредно с изследваните материали, се прави задължително:

- Положителна контрола със суспензия M. tuberculosis H 37 Rv. Тя се използва за контрол на качеството на реактивите и методиката на оцветяване.

- Отрицателна контрола със суспензия S. aureus ATCC 25923. Тя се използва за потвърждение, че оцветителните разтвори не са контаминирани с киселинно-устойчиви бактерии.

8.3.1.6. Техника на микроскопиране

За получаване на отличен резултат при микроскопирането е необходимо:

- Наличието на добър и добре поддържан микроскоп.

- Удобно работно място.

- Опитен лабораторен специалист.

- Гледането на препарата трябва да бъде систематизирано и стандартизирано. Това ще осигури изследването на достатъчно голяма част от препарата. За да не се изследват едни и същи полета по няколко пъти, е необходимо разглеждането на препарата да се извършва в определен ред.

- Винаги да се използва имерсионен обектив с увеличение 100х. Имерсионното масло трябва да е синтетично, с рефрактерен индекс > 1.5. Да не се използва кедрово масло, защото бързо изсъхва и уврежда обектива на микроскопа.

- Методично да се разглеждат зрителните полета по протежение на препарата. След прегледа на началното зрително поле препаратът трябва да се придвижи така, че да се изследва съседното поле, намиращо се в дясно.

- Всяко зрително поле да бъде разгледано внимателно.

- Преди да се даде отрицателен резултат, е необходимо да се разгледат минимум 100 зрителни полета. При опитен микробиолог това ще отнеме около 5 минути. В намазка с площ 1.5-2.0 см2 броят на зрителните полета по дължината на препарата е около 100.

- Ако в препарата има голямо количество КУБ, положителният резултат може да се даде и след преглед на по-малко от 100 полета – 50, 20.

- След приключване на микроскопирането обективът се почиства с почистваща течност, препоръчана от фирмата-производител на микроскопа, или с почистваща смес от 80 части етилов етер и 20 части алкохол. Да не се използва ксилол или друг органичен разтворител!

- Почистените от имерсията препарати се съхраняват в кутии за препарати от настоящата и предходната календарни години.

- Резултатите от микроскопирането трябва да се анализират ежеседмично или ежемесечно, за да се следи честотата на положителните препарати. Ако има значително отклонение от нормата, трябва да се отстранят причините за това. Ориентировъчно на един положителен препарат се падат приблизително 10 отрицателни.

8.3.1.7. Морфологична характеристика на киселинно-устойчивите бактерии

- Киселинно-устойчивите бактерии представляват тънки пръчици, прави или извити, единични или в купчинка, палисадно разположени или под формата на буквата V. Много често те са гранулирани с приблизителни размери от 0.2-0.6 mm до 1.0-10 mm.

- При оцветяване по Ziehl–Neelsen киселинно-устойчивите бактерии са червени пръчици с изразен полиморфизъм на син фон, а при използване на пикринова киселина фонът е жълт.

- Различна степен на киселинна устойчивост могат да проявяват не само микобактериите, но и други видове: Rhodococcus, Nocardia, Legionella, а също и цисти на Cryptosporidium, Isospora.

- При бързо растящите микобактерии се наблюдава вариабилност в степента на поглъщане на оцветителните разтвори.

- Микроскопското изследване не може да разграничи туберкулозните от сапрофитните микобактерии.

8.3.1.8. Регистрация на резултатите

8.3.1.8.1. Отрицателен резултат

Отбелязва се методът, по който е оцветен препаратът. Отговорът „КУБ не се установяват” или „КУБ не се наблюдават” се дава, когато в 100 зрителни полета не са открити киселинноустойчиви бактерии.

8.3.1.8.2. Положителен резултат. Количествена оценка на резултатите

Отбелязва се методът, по който е оцветен препаратът. Количеството на киселинно-устойчивите бактерии свидетелства както за степента на опасност, която представлява болния за обкръжаващите го, така и за тежестта на туберкулозното поражение. При положителен резултат е необходимо да се даде количествена оценка. Полуколичествената оценка на препаратите, изготвени по Ziehl–Neelsen, е представена в Таблица 8.1.

Таблица 8.1: Полуколичествена оценка на препаратите, изготвени по Ziehl–Neelsen

| Количество КУБ | Брой имерсионни зрителни полета | Отговор |
| --- | --- | --- |
| КУБ отсъстват | 100 | В 100 зрителни полета КУБ не се установиха |
| 1 – 9 КУБ | 100 | Да се запише точният брой КУБ. Например: 5 КУБ на 100 зрителни полета |
| 10 – 99 КУБ | 100 | (1+) или 10-99 КУБ на 100 зрителни полета |
| 1 – 10 КУБ | 1 | (2+) или 1-10 КУБ на 1 зрително поле |
| Над 10 КУБ | 1 | (3+) или над 10 КУБ на 1 зрително поле |

8.3.1.9. Предимства на оцветяването по Ziehl–Neelsen

- По- висока специфичност в сравнение с флуорохромните оцветявания;

- Добра корелация с резултатите от културелното изследване;

- Добра възпроизводимост на резултатите;

- Висока чувствителност при микроскопия на храчки от болни с отворени форми на белодробна туберкулоза, което го прави средство на избор;

- Използва се като потвърдителен тест за флуорохромното оцветяване;

- Лесно достъпен и евтин метод.

8.3.1.10. Причини за грешки при микроскопско изследване по Ziehl–Neelsen

8.3.1.10.1. Фалшиво положителни резултати

- Използване на контейнери за многократна употреба;

- Повторно използване на положителните предметни стъкла;

- Дебели предметни стъкла, с драскотини, надписани с червен молив;

- Недостатъчно обгорено йозе;

- Използване на стар, т.е. нефилтриран карболфуксин с утайка;

- Неадекватно обезцветяване;

- Непочистен имерсионен обектив;

- Контаминирано имерсионно масло;

- Непознаване морфологичната характеристика на киселинно-устойчивите бактерии;

- Разминаване в маркировката на контейнера и предметното стъкло.

8.3.1.10.2. Фалшиво отрицателни резултати

- Лошо качество на материала;

- Недостатъчно количество на материала;

- Оставен на слънчево място материал;

- По-дълго съхранение при по-високи температури;

- Неправилно избрана част от храчката при директна микроскопия от недеконтаминирана храчка;

- Твърде дебела или твърде тънка намазка;

- По-продължителна и груба деконтаминация;

- Лоша фиксация;

- Лошо качество на оцветителите и реактивите;

- Недостатъчно загряване на карболфуксина;

- Малък брой разгледани зрителни полета;

- Липса на опит – непознаване на морфологията на киселинно-устойчивите бактерии.

8.4. Оцветяване по Kinyoun

8.4.1. Принцип

По-високата концентрация на основен фуксин и фенол, в сравнение с оцветителната техника по Ziehl–Neelsen, подпомага проникването в клетъчната стена на микобактериите и премахва необходимостта от загряване. Тази техника щади персонала от токсичните фенолови пари.

8.4.1.1. Необходими реактиви

8.4.1.1.1. Карболфуксин

Основен фуксин                                                4 гр

Етилов алкохол 95%                                      20 мл

Фенол на кристали                                            8 гр

Дестилирана вода                                        100 мл

8.4.1.1.2. Обезцветител

Концентрирана солна киселина                    3 мл

Етилов алкохол 95%                                     97 мл

8.4.1.2. Контрастно оцветяване

Метиленово синьо                                          0.3 гр

Дестилирана вода                                        100 мл

8.4.1.3. Техника на процедурата

- Изсъхналите натривки се фиксират трикратно на пламък или върху гореща плоча на +85° С за 15 минути;

- Подреждат се на разстояние 1 см една от друга над ваната за оцветяване. Предметните стъкла не трябва да се допират! Да не се оцветяват повече от 12 препарата наведнъж!

- Натривките се заливат с карболфуксина и се оставят за 5 минути;

- Промиват се обилно с дестилирана вода;

- Препаратите се обезцветяват, докато се отмие багрилото;

- Промиват се обилно с дестилирана вода;

- Оцветяват се с метиленово синьо за 1 минута;

- Промиват се с дестилирана вода и се изсушават на стайна температура;

- Наблюдават се минимум 100 зрителни полета с имерсионен обектив 100х.

8.4.1.4. Качествен контрол на процедурата

Всеки ден успоредно с изследваните материали се прави задължително:

- Положителна контрола със суспензия M. tuberculosis H37Rv. Тя се използва за контрол на качеството на реактивите и методиката на оцветяване.

- Отрицателна контрола със суспензия S. aureus ATCC 25923. Тя се използва за потвърждение, че оцветителните разтвори не са контаминирани с киселинно-устойчиви бактерии.

8.5. Флуорохромно оцветяване

8.5.1. Принцип

Флуоресцентните багрила се свързват с миколовите киселини в клетъчната стена на микобактериите. Те поглъщат ултравиолетовите лъчи и започват да излъчват светлина с определена дължина на вълната. Флуорохромно оцветените бактерии се наблюдават  като ярко оцветени светещи петна на тъмен фон.

8.5.2. Необходими реактиви

8.5.2.1. Флуорохромен разтвор:

8.5.2.1.1. Разтвор А

Аурамин                                                             0.1 гр

Етилов алкохол 95%                                         10 мл

8.5.2.1.2. Разтвор Б

Фенол на кристали                                             30 гр

Дестилирана вода                                             87 мл

Внимание! Аураминът има изразена канцерогенна активност и трябва да се работи много внимателно с него, за да се предотврати попадането на прах или разтвор от него върху кожата.

Разтвор А и разтвор Б се смесват.

8.5.2.2. Обезцветител

Концентрирана солна киселина                           0.5 гр

Етилов алкохол                                                   100 мл

Внимание! Никога не се добавя алкохол в киселината! Солната киселина се добавя много внимателно по стената на съда към алкохола.

8.5.2.3. Дооцветяващ разтвор

За допълнително оцветяване на фона може да се използва разтвор на калиев перманганат или акридин – оранж.

8.5.2.3.1. Разтвор на калиев перманганат

Калиев перманганат                                    0.5 гр

Дестилирана вода                                     100 мл

Калиевият перманганат се разтваря в дестилираната вода

8.5.2.3.2. Разтвор на акридин – оранж

Динатриев хидроген фосфат                    0.01 гр

Акридин-оранж                                           0.01 гр

Дестилирана вода                                     100 мл

Динатриевият хидроген фосфат се разтваря в дестилираната вода и се добавя акридин-оранж.

Всички реактиви подлежат на качествен контрол. Те се съхраняват до 3 месеца при стайна температура далече от източници на топлина и светлина в тъмни стъкленици, на които ясно е написано името на реактива и датата на приготвянето му.

8.5.2.4. Техника на процедурата

- Натривките се фиксират трикратно на пламък или върху гореща повърхност - +85°С за 15 минути.

Внимание! Не нагрявайте препаратите и не използвайте филтърна хартия!

- Подреждат се на разстояние 1 см една от друга над ваната за оцветяване. Предметните стъкла не трябва да се допират! Да не се оцветяват повече от 12 препарата наведнъж!

- Заливат се с флуорохромното багрило за 15 минути.

- Промиват се обилно с дестилирана вода, тъй като водата от водопроводната мрежа съдържа хлор и това може да повлияе на интензивността на флуоресценцията.

- Обезцветяват се с алкохол – киселина за 2 минути.

- Промиват се с дестилирана вода.

- Заливат се с разтвор на калиев перманганат или акридин-оранж за 2 минути. При използване на калиев перманганат точността на експозицията е от решаващо значение, защото по-дългото му въздействие намалява интензивността на флуоресценцията на микобактериите.

- Промиват се с дестилирана вода и се изсушават на стайна температура.

- Наблюдават се веднага след оцветяването с обектив 20х, 40х, 60х. При невъзможност за непосредствено наблюдаване препаратите се съхраняват в хладилник, увити в черна хартия, за да се избегне отслабването на интензивността на флуоресценцията.

8.5.2.5. Качествен контрол на процедурата

Всеки ден успоредно с изследваните материали се прави задължително:

- Положителна контрола със суспензия M. tuberculosis H37Rv. Тя се използва за контрол на качеството на реактивите и методиката на оцветяване.

- Отрицателна контрола със суспензия S. aureus ATCC 25923. Тя се използва за потвърждение, че оцветителните разтвори не са контаминирани с киселинно-устойчиви бактерии.

8.5.2.6. Предимства на флуорохромната микроскопия

- Висока чувствителност.

- Добър контраст.

- Възможност за преглеждане на по-голям брой зрителни полета за по-кратко време, тъй като се работи с малки увеличения.

- Метод на избор при скрининг – напр. при натовареност повече от 20 препарата дневно.

8.5.2.7. Недостатъци на флуорохромната микроскопия

- Необходимост от флуоресцентен микроскоп с подходящи филтри.

- Изисква се опит от страна на микроскопиращия.

- По-ниска специфичност в сравнение с карболфуксиновите оцветявания, тъй като не се визуализират някои бързо растящи микобактерии.

- Вероятността от фалшиво положителни резултати е висока, поради използването на малки увеличения. Това налага винаги последващо оцветяване по Ziehl–Neelsen.

- Флуорохромно оцветените препарати са нетрайни. Интензивността на флуоресценцията намалява бързо.

8.5.2.8. Количествена оценка на резултатите

Флуорохромно оцветените препарати се наблюдават при по-малки увеличения в сравнение с препаратите, оцветени по Ziehl–Neelsen и неговите модификации. В резултат на това всяко зрително поле, изследвано с флуоресцентен микроскоп, има значително по-голяма площ от зрителното поле, изследвано със светлинен микроскоп, което означава, че количеството КУБ при флуорохромното оцветяване при увеличение 200х ще бъде значително по-голямо, отколкото при наблюдение на същия препарат със светлинен микроскоп при увеличение 100х. За да се избегне погрешната интерпретация, е необходимо броят на наблюдаваните флуорохромно-оцветени КУБ да се раздели на коефициент, посочен в Таблица 8.2. Така полученият резултат съответства на количеството КУБ в същия препарат, оцветен по Ziehl–Neelsen.

Таблица 8.2: Коефициент, на който да се раздели броят на флуорохромно-оцветените КУБ

| Брой КУБ по Ziehl-Neelsen (увеличение 100 х) | Резултат | Брой КУБ при флуоресцентно оцветяване |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Увеличения на флуоресцентния микроскоп |  |  |
|  |  | 200 х | 400 х | 600 х |
| 0 | КУБ, не се установиха | 0 | 0 | 0 |
| 1-9 КУБ на 100 зрителни полета | Да се впише точният брой на установените КУБ | Разделете получения резултат на 10 | Разделете получения резултат на 4 | Разделете получения резултат на 2 |
| 10-99 КУБ на 100 зрителни полета | (1+) |  |  |  |
| 1-10 КУБ на 1 зрително поле | (2+) |  |  |  |
| Над 10 КУБ на 1 зрително поле | (3+) |  |  |  |

Всички използвани реактиви за оцветяване на КУБ се предлагат в готов вид от фирми-производители на реактиви и диагностикуми за медицинската практика.

8.6. Изисквания към издаваните резултати от микроскопското изследване

- Резултатите трябва да се отразяват в два документа:

  - върху бланката за съобщаване на резултата;

  - в лабораторния журнал.

- Положителните резултати да се отразяват с червен химикал както в журнала, така и върху бланката за съобщаване на резултата.

- Отговорът от микроскопското изследване да се даде не по-късно от 24 часа от постъпване на материала в лабораторията.

- При нанасяне на резултата да се упомене методът на оцветяване.

- При положителен резултат да се отрази количеството на КУБ.

- Информация за резултата не се дава по телефона на пациента.

- Всеки положителен резултат се изпраща на съответното лечебно заведение и се придружава с устно съобщение по телефона на лекуващия лекар.

- Да се избягва даването на положителен резултат директно на пациента, преди да е уведомен лекуващият лекар.

9. КУЛТУРЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

9.1. Принципи

Културелното изследване е основен, високочувствителен и специфичен метод за микробиологична диагноза на туберкулозата:

- Потвърждава диагнозата, като изолира етиологичния агент;

- Определя степента на бацилоотделяне, като дава количествена информация за КОЕ;

- Най-сигурният бактериологичен критерий за ефективността на лечението;

- Дава възможност за определяне на чувствителността на изолирания щам към противотуберкулозни лекарства;

- Културелното изследване е задължителен момент от микробиологичната диагноза на туберкулозата в лабораториите, които могат да го извършват. В сравнение с микроскопското изследване методът е скъп, тъй като изисква специално оборудване и консумативи:

- Ламинарен бокс клас ІІ;

- Центрофуга – антиаерозолна, охлаждаща;

- Автоклав;

- Хладилник;

- Микроскоп;

- Вортекс;

- Таймер;

- Термостатна стая или голям термостат;

- Коагулатор (когато лабораторията сама приготвя хранителните среди);

- Хранителни среди;

- Лабораторна стъклария – епруветки с капачки на винт и др.;

- Стативи;

- Реактиви за деконтаминация на клиничните материали;

- Метален съд с капак;

- Спиртна лампа.

9.2. Хранителни среди за култивиране. Видове хранителни среди:

9.2.1. При избора на хранителна среда за изолиране на туберкулозни бактерии трябва да се имат предвид следните особености:

- Бавен растеж на M. tuberculosis (генерационно време 18-24 часа);

- M. tuberculosis e взискателен микроорганизъм;

- Голяма част от клиничните материали, които се изследват за туберкулоза, съдържат различно количество бързо растяща неспецифична бактериална флора;

- Тези особености поставят някои специфични изисквания пред хранителните среди за първично изолиране:

- Да бъдат достатъчно богати, за да осигуряват оптимален растеж при малък инокулум;

- Да бъдат във вид, който осигурява достатъчно дълга инкубация;

- Да потискат растежа на съпътстващата неспецифична бактериална флора;

- Да бъдат евтини и да се приготвят лесно.

9.2.2. Най-често използваните в лабораторната практика са следните видове хранителни среди, представени на Таблица 9.1:

- Твърди хранителни среди

- Яйчни среди

- Агарови среди

- Течни хранителни среди

- Бифазни хранителни среди

Таблица 9.1: Видове хранителни среди за културелно изследване за туберкулоза

| Хранителни среди | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Твърди |  |  |
| 1. Яйчни Lowenstein-Jensen Coletsos Petragnani Ogawa Stonebrink Wallenstein | - Най-достъпни; - Дълъг полуживот – 1 година в хладилник; - Показват характерна, повторяема колониална морфология; - Добър растеж при малък инокулум; - Ниско ниво на контаминация. | - Бавен растеж; - Контаминацията често обхваща цялата повърхност, а понякога втечнява средата; - Недостатъчно добри за изпитване на лекарствена чувствителност. |
| 2. Агарови Middlebrook7H10 Middlebrook7H11 | - Голяма повърхност за изследване; - Лесна възможност за откриване на ранен растеж на микроколонии; - Подходящи за изпитване на лекарствена чувствителност; | - По-къс полуживот – 1 месец; - Могат да освободят формалдехид, токсичен за микобактериите. |
| Течни |  |  |
| Middlebrook 7H9 | - Подходяща за изготвяне на инокулуми за идентификация и изпитване на лекарствена чувствителност. | - Високо ниво на контаминация; - Подходяща среда за първично изолиране само при стерилни материали. |
| MGIT мануална система, автоматизирана система, BacT/ALERT MP | - Бърз растеж; - Култивиране на материали с по-висока контаминация; - Подходяща за изпитване на лекарствена чуствителност. | - Невъзможност да се наблюдава морфологията на колониите. |
| Бифазни |  |  |
| Septi-Check AFB | - По-късо време за детекция; - Добро отчитане на контаминацията; - Добра преценка на морфологията; - Готова бульонна култура. | - Изисква по-голямо обслужване. |

9.2.3. Твърдите и течните хранителни среди могат да бъдат неселективни и селективни в зависимост от това, дали съдържат допълнителни вещества за потискане на контаминиращите бактерии и гъби. Най-често използвани селекциониращи суплементи са:

- Cycloheximide;

- Nalidixic acide;

- Amphoteracin B;

- Polymixin B;

- Lincomycin;

- Azlocillin;

- Malachite green (малахитово зелено, малахитгрюн) в по-високи концентрации.

СЗО препоръчва за първично изолиране на микобактериите да се използуват поне два вида различни хранителни среди: твърда и течна, или яйчна и агарова.

Основна твърда яйчна среда за първично изолиране на микобактерии е средата на Lowenstein-Jensen. Останалите твърди яйчни хранителни среди по принцип съдържат основните компоненти на средата на Lowenstein-Jensen. Чрез отнемане или прибавяне на минерални съставки при тях се постига стимулиране или потискане на растежа на различни микобактерии. Например средата Coletsos съдържа повече микроелементи и хранителни компоненти. Наличието на натриев пируват позволява изолирането на M. bovis.

9.2.4. Твърда хранителна среда на Lowenstein-Jensen

Състои се от минерална и яйчна съставка. Минералната съставка се предлага като фирмен продукт в готов вид: дехидратирана среда Löwenstein-Jensen база на прах. Средата може да бъде приготвена в лабораторията по дадената по-долу рецепта. Яйчната съставка винаги се приготвя в лабораторията и се прибавя към минералната съставка. Среда на Löwenstein-Jensen, разлята в епруветки, се предлага като фирмен продукт, готов за работа, а също и модифицирана с добавка на 5% NaCl, на антибиотична смес (пеницилин и налидиксова киселина) без глицерол, но с пируват и т.н.

9.2.4.1. Състав на средата

9.2.4.1.1. Минерално-солеви разтвор:

Аспаргин			3.60 г.

Монокалиев фосфат	2.40 г.

Магнезиев сулфат		0.24 г.

Магнезиев цитрат		0.60 г.

Картофено брашно		30.0 г.

Глицерин			12 мл.

Дестилирана вода		600 мл.

Ингредиентите се смесват в стерилна плоскодънна колба с перли и се поставят на вряща водна баня при постоянно разклащане, докато желира нишестето (картофеното брашно). Стерилизира се чрез автоклавиране на 121С за 15 мин. или двукратно на Кохов стерилизатор за 30 мин. Съхранява се в хладилник.

9.2.4.1.2. Яйчна смес:

В зависимост от големината им се използват: цели яйца – 16 броя, и яйчен жълтък – 6 броя – до 1000 мл.

Яйцата задължително трябва да са пресни < 7 дни! Измиват с топла вода с четка и сапун. Изплакват се на течаща вода и се поставят в 70% етанол за 15 мин. Отварят се внимателно и се изливат в стерилна плоскодънна колба от 2000 мл с повече перли. Разбъркват се с кръгови движения (внимава се да не се образува пяна), докато се получи хомогенна маса.

9.2.4.1.3. Разтвор на малахитгрюн 2%

Малахитгрюн суха субстанция            2 г.

Стерилна дестилирана вода          100 мл.

Багрилото се разтваря в стерилна колба със стерилна дестилирана вода. Хомогенизира се чрез инкубиране на 37С за 1-2 часа. Разтворът е нетраен и се приготвя ex tempore. Малахитгрюнът потиска растежа на замърсителите.

9.2.4.2. Начин на приготвяне

Минерално-солевият разтвор и разтворът на малахитгрюн се прибавят към колбата с яйчна смес. Хомогенизират се чрез разклащане. Сместа се филтрира  през телена цедка или стерилна марля и се разлива в стерилни епруветки, с капачки на винт, по 5 мл. Епруветките се поставят в предварително загрят до 80˚С коагулатор, полегнали под наклон, с оглед на формирането на голям полегат слой. Коагулират се на 80-85˚С за 45 мин. Температурата и времето за коагулиране трябва стриктно да се спазват! Увеличаването на температурата и времето, повторното коагулиране, както и температурните различия в отделните участъци на коагулатора могат да бъде причина за лошото качество на средата: обезцветяване, поява на малки дупчици или мехурчета. Температура от 80-85˚ С само коагулира средата, без да я стерилизира! Цялата стъклария, телените цедки и марли трябва да бъдат стерилни! След приключване на процедурата по изпичане се отстраняват епруветките с лошо качество. Средата в епруветките трябва да е с бледо зелен цвят с хомогенна структура.

9.2.4.3. Контрол за стерилност на средата. Съхранение

Готовата среда се инкубира на 37˚С за 24-48 часа с цел проверка на стерилността. Препоръчва се проба от средата да се остави в термостат за по-дълго време (1-2 седмици) за изключване на контаминация с плесени или микотични агенти. Готовата среда се съхранява на тъмно, в хладилник за 4-6 седмици.

Качествен контрол: с M. tuberculosis H37 Rv

За материали като храчка средата на Lowenstein-Jensen трябва да бъде първи избор за култивиране, защото:

- е евтина и проста за приготвяне;

- стимулира растежа на малки количества туберкулозни бактерии;

- инхибира растежа на контаминантите;

- позволява предварителна диференциация на изолатите на базата на морфологията на колониите.

9.2.5. Течни хранителни среди. Видове

Течните хранителни среди подобряват диагностиката при материали, отрицателни на микроскопското изследване. Употребата им е препоръчителна паралелно с твърдите яйчни хранителни среди. Цената им обаче е много по-висока от тази на твърдите хранителни среди.

9.2.5.1. Течна среда Middlebrook 7H9. Състав

Средата е предназначена за провеждане на тестове за идентификация и изготвяне на инокулум за изпитване на антимикробната чувствителност. Самостоятелно тя не е подходяща за първично изолиране на микобактерии поради високото ниво на контаминация. За култивиране на клинични материали се използват модифицираните й варианти: MGIT - мануален и за автоматизирана система с флуоресцентна детекция; и Bact/ALERT MP – за автоматизирана система с колориметрична детекция.

Състав за 900 ml дестилирана вода:

Двунатриев фосфат                              2.5 g

Монокалиев фосфат                             1.0 g

Натриев глутамат                                  0.5 g

Натриев цитрат                                      0.1 g

Амониев сулфат                                     0.5 g

Пиридоксин                                         0.001 g

Железен амониев цитрат                    0.04 g

Магнезиев сулфат                               0.05 g

Цинков сулфат                                   0.001 g

Меден сулфат                                    0.001 g

Биотин                                                   0.5mg

Калциев двухлорид                               0.5 g

рН                                                        	      6.6 ±0.2

9.2.5.1.1. Начин на приготвяне

4.7 g от сухата субстанция се суспендират в 900 ml дестилирана вода, в която предварително са разтворени 2 ml глицерол и 2 g декстроза. Стерилизира се в автоклав при 121°С за 15 минути. Охлажда се. Разлива се по 5 ml в епруветки с капачки на винт.

9.2.5.1.2. Качествен контрол

Тест микроорганизъм – М. tuberculosis H 37 Rv

9.2.5.2. Модификации на Midlebrook 7H9 – МGIT Mycobacteria Growth Indicator Тubе

Средата е предназначена за бързо изолиране и култивиране на микобактерии от клинични материали.

Добавянето на OADS – обогатител и РАNТА – антибиотичен суплемент, превръща средата в селективна. Наличието на флуоресцентна компонента осигурява по-ранното отчитане на бактериалния растеж, в сравнение с агаровите и яйчните среди.

9.2.5.2.1. Принцип

Средата съдържа необходимите есенциални субстанции за растежа на микобактериите. Олеиновата киселина служи като растежен фактор, декстрозата – като източник на енергия, албуминът свързва свободните мастни киселини, каталазата разгражда токсичните пероксиди.

На дъното на епруветката се намира флуоресцентна компонента, вградена в силикон. Тя е чувствителна към разтворения в бульона кислород (при наличие на кислород липсва флуоресценция). Метаболитно активните микобактерии консумират кислорода. Флуоресценцията, наблюдавана при облъчване с 365 nm или дълговълнова ултравиолетова светлина (Wood’s lamp) е белег за наличието на бактериален растеж.

9.2.5.2.2. Състав на средата МGIТ

110 μl флуоресцентен индикатор и 4 ml модифициран Мidlebrook 7Н9 бульон.

Състав на индикатора:

Трис 4,7 – дифенил - 1,10 - фенантролин рутениум хлорид пентахидрат в база от силиконова гума.

Епруветките съдържат 10% СО2 и са затворени с полипропиленови винтови капачки.

Приблизителен състав на средата (g/l):

Модифицирана Мidlebrook 7Н9 база                                 5.90

Казеин пептон                                                                       1.25

Състав на допълнителните компоненти – OADС обогатител и РАNТА антибиотична смес:

МGIT ОАDС съдържа 15 ml Мidlebrook OADС обогатител.

Приблизителна формула на сухата субстанция за литър вода:

Говежди албумин                                                      50.0 g

Декстроза                                                                   20.0 g

Каталаза                                                                     0.03 g

Олеинова киселина                                                    0.6 g

МGIТ РАNТА съдържа лиофилизирана смес от антимикробни агенти.

Приблизителен състав на едно шишенце лиофилизирана РАNТА:

Роlуmyxin В                                                             6 000 Е

Аmphotericin В                                                          600 μg

Nalidixic acid                                                           2 400 μg

Тrimethoprim                                                             600 μg

Аzlocillin                                                                     600 μg

Приготвяне на МGIТ РАNТА:

Лиофилизираната РАNТА се разтваря в 3 ml стерилна дестилирана вода. При съхранение на температура 2-8°С разтворът е годен за употреба до 72 часа (при съхранение на температура от - 20 до - 70°С разтворът е годен до 6 месеца).

Внимание! Веднъж затоплен, разтворът се използва незабавно.

9.2.5.2.3. Начин на приготвяне на средата за инокулация

Към всяка епруветка с МGIТ се добавя 0.5 ml МGIТ OADC обогатител и 0.1 ml от предварително разтворения МGIТ РАNТА антибиотичен суплемент. Преди инокулация клиничният материал се деконтаминира с 1% NALC-NaOH, съгласно инструкцията на производителя.

9.2.5.2.4. Качествен контрол

Тест-микроорганизми                            Ден на позитивиране

М. tuberculosis АТСС 27294                                      6-10

М. kansasi АТСС 12478                                             7-11

М. fortuitum АТСС 6841                                               2-3

Процедурата е описана подробно в инструкцията на производителя. MGIT средата се използва в мануална и автоматизирана системи.

9.3. Ход на културелното изследване

9.3.1. Оглед и етикиране на пробите

Работата с клиничния материал трябва да започне с макроскопски оглед на пробата, който включва:

9.3.1.1. Вид на материала

- Не се допускат проби, при които има външно замърсяване на контейнера с клиничен материал;

- Не се допускат проби, които са в неподходящи контейнери (напр. без винтова капачка, нестерилни съдове и др.);

- Не се допускат контейнери, които не са надписани;

- Не се допускат счупени контейнери;

- Не се допускат сухи тампони;

- Не се допуска слюнка;

9.3.1.2. Обем на материала:

- Оптималният обем е 3-5 мл;

- При материали, взети с инвазивни методи, са допустими и по-малки обеми. За някои материали има специфични изисквания за обем (урина);

9.3.1.3. Етикиране

- Вписване в лабораторния журнал и поставяне на лабораторен № на контейнера с клиничен материал.

9.3.2. Хомогенизация и деконтаминация

Голяма част от клиничните материали съдържат муцин, органичен детрит, серум, тъкани и други протеинни материи, които са контаминирани с неспецифична бактериална флора. При тях контаминиращите бактерии трябва да бъдат убити или значително редуцирани, а микобактериите – освободени от мукуса и клетките. Ако това не стане, асоциираната флора ще порасне много преди микобактериите да имат шанс да образуват видими колонии. Това налага употребата на процедури, осигуряващи хомогенизация и деконтаминация на клиничните материали. Чрез хомогенизацията се цели да се освободят бактериите от мукуса, клетките или тъканите, в които са инфилтрирани. Колкото по-лека е хомогенизацията, толкова по-добър е резултатът. За втечняване на материалите се използват N-ацетил L-цистеин, спутолизин, ензими. Това са агенти, които не инхибират бактериалните клетки. Процесът на втечняване може да се усили чрез миксиране във вортекс в затворени контейнери. След миксиране контейнерите трябва да се оставят в покой 15 мин., за да се избегне разпространението на фини аерозоли. Деконтаминацията се базира на високата резистентност на туберкулозния бактерий към силни киселини и основи. Много важно при нея е процедурата да е щадяща, което се определя не само от крайната концентрация на киселината или основата, но също от времето на въздействие и температурата по време на центрофугиране.

9.3.2.1. Основни изисквания към деконтаминанта

- Максимално да унищожава съпътстващата неспецифична бактериална флора;

- Да бъде максимално щадящ за микобактериите;

- Да е евтин;

- Да е лесен за приготвяне (изпълнение).

И най-щадящият деконтаминант унищожава 10-20% от микобактериите. Критерий за ефикасността на метода за деконтаминация трябва да бъде процентът на контаминираните проби в лабораторията. Оптималният резултат е 2-5%. Над 5% контаминацията е висока и трябва да се обърне внимание както на деконтаминанта, така и на целия процес по събиране, транспорт и съхранение на материалите. Под 2% деконтаминацията е твърде груба.

9.3.2.2. Метод с 4% NaOH (Метод на Петров)

9.3.2.2.1. Реактиви:

4% натриева основа

NaOH кристали                                 4 г.

Дестилирана вода                     100 мл.

Така приготвеният разтвор се стерилизира на 121°С за 15 мин. в автоклав.

3% солна киселина

HCl киселина кристали                    3 г.

Стерилна дестилирана вода    100 мл.

Бромтимолблау

9.3.2.2.2. Процедура

- Към всеки материал се прибавя същият обем 4% NаОН.

- Капачката на контейнера се завинтва плътно.

- Материалът се хомогенизира чрез разклащане.

- Престоява 15-20 мин. на стайна температура.

- Центрофугира се на 3000 хg за 15 мин.

Внимание! Общото време за контакт с основата не трябва да превишава 30 мин. NаOH е токсична както за контаминантите, така и за туберкулозните бактерии, и затова времето трябва стриктно да се спазва.

- Супернатантата се отлива.

- Седиментът се неутрализира с прибавянето на няколко капки 3% HCl, съдържаща индикатор бромтимолблау. Неутрализирането трябва да се извършва много внимателно, с непрекъснато разклащане и да спре при първата капка, която промени цвета на индикатора в жълт. При неправилна процедура цветът на средата на Lowenstein-Jensen става син.

- С така приготвения седимент се инокулират две епруветки среда на Lowenstein-Jensеn.

9.3.2.3. Модифициран метод на Петров

9.3.2.3.1. Реактиви

4% натриева основа

NaOH кристали                             4г.

Дестилирана вода                     100мл.

Така приготвеният разтвор се стерилизира на 121°С за 15 мин. в автоклав.

Стерилен физиологичен разтвор (банка)

9.3.2.3.2. Процедура

- Към всеки материал се прибавя 2 пъти по-голям обем 4% NаОН.

- Капачката на контейнера се завинтва плътно.

- Материалът се хомогенизира чрез разклащане.

- Престоява 15 мин. на стайна температура.

- Центрофугира се на 3000 хg за 15 мин.

- Супернатантата се отлива.

- Седиментът се ресуспендира с 15 мл.стерилен физиологичен разтвор.

- Центрофугира се на 3000хg за 15 мин.

- Супернатантата се отлива, а със седимента се инокулират две епруветки среда на Lowenstein-Jensеn.

9.3.2.4. Метод с N-ацетил-L-цистеин-NaOH (NALC)

Този метод е най-широко разпространен и може да се възприеме като „златен стандарт”. NALC е муколитичен агент, осигуряващ бързо втечняване на храчката и даващ възможност на деконтаминиращия агент NaOH да се използва и в по-ниска крайна концентрация – 1%. NALC, обаче, губи активността си бързо в разтвор, затова е необходимо деконтаминантът NALC-NaOH да се приготвя в готов вид само за деня.

9.3.2.4.1. Реактиви за приготвяне на деконтаминант NALC-NaOH

Предлага се като готов продукт. Представлява прозрачна пластмасова бутилка със сепариран в ампула NALC, плуваща в NaOH. Преди работа се счупва ампулата, смесва се добре с NaOH и е готов за употреба. Трайността на разтвора е 24 часа. Да не се използва след това!

Деконтаминантът и фосфатният буфер могат да бъде приготвени и по следната рецепта:

9.3.2.4.2. Необходими консумативи

- Банки от 500 мл. и 1000 мл. – стерилни;

- Стъклени шишета – 100 мл. – стерилни;

- NaOH;

- Натриев цитрат (Na citras);

- NALC;

- Монокалиев фосфат;

- Двунатриев фосфат;

- Дестилирана вода;

- Ленти за измерване на pH;

9.3.2.4.3. Преди приготвянето на деконтаминанта

- Надписват се всички банки и шишета върху стъклената част, а не върху капачката така, че ясно да се вижда коя банка е с NaOH, коя – с фосфатен буфер.

- Претегля се необходимото количество – 0.5 г. NALC и се поставя в стерилно шише. Върху него се поставя надпис: вид, количество, дата.

- Преди работа се приготвя деконтаминант „ex tempore” в стъклено шише, като се надписват: вид на съдържанието, дата на приготвянето му.

Забележка: Приготвеният деконтаминант (NALC-NaOH) след внимателно разклащане се употребява само в работния ден (в който е приготвен) – 100мл. След работа шишето се измива и се автоклавира.

9.3.2.4.4. Процедура по приготвяне на деконтаминанта

- В предварително приготвен стъклен цилиндър се поставят 40 г. NaOH и се заливат с 1000 мл. дестилирана вода.

- Добавят се 29 г. натриев цитрат и се разбърква до изчезване на утайката. Така в 1 литър се съдържат 4% NaOH и 2.9% натриев цитрат.

- Разлива се в 500 мл плоскодънни колби и се автоклавира на 121°С за 15-20 мин. Автоклавираните колби след изстиване се поставят в шкафове за съхранение, надписани върху стъклената част, а не върху капачката.

- Преди започване на работа (половин час по-рано) в предварително стерилизираните шишета от 100 мл се поставя 0.5 г. NALC и се залива с 100 мл. 4% NaOH, приготвена по гореописания начин (от 500 мл колба). Разклаща се внимателно до разтваряне на субстанцията. Деконтаминантът е готов за работа. Крайната концентрация е 2% NaOH. Той може да бъде направен и във вариант 1% NaOH, за по-щадяща обработка.

9.3.2.4.5. Приготвяне на фосфатен буфер с pH 6.8

- В колба от 1л. се поставят 4,54 г. KH2PO4 и 4,74 г.Na2HPO4. Заливат се с 1000 мл. дестилирана вода.

- Автоклавира се за 30 мин. на 121°С.

- Надписват се самите колби, а не тапите им.

- След изстиване се поставят в шкаф за съхранение, готови за работа.

- Преди употреба ежедневно се проверява всяка разпечатана колба с фосфатен буфер. рH трябва да е 6.8-7.0

9.3.3. Процедура по деконтаминация

Процедурата по деконтаминация и посявка се извършва задължително в ламинарен бокс ІІ клас. Единствено центрофугирането е извън ламинарния бокс!

  - В конична центрофужна епруветка тип „Falkon” (50 мл, градуирана) се поставят не повече от 10 мл.от материала.

  - Прибавят се NALC-NaOH (MycoPrep) в еквивалентно количество (напр. ако материалът е 5 мл.,се прибавят 5 мл. NALC-NaOH). При прибавяне на деконтаминанта се внимава да не се докосва ръба на епруветката, за да не се допусне кръстосана контаминация.

  - Сместа се хомогенизира на вортекс на бавни обороти за 20-30 сек. Това ще разруши мукуса. Епруветката се обръща няколко пъти, за да се осигури втечняване и деконтаминация на целия материал. При наличие на флокули да се сложи отново във вортекс до окончателно хомогенизиране. При някои материали може да е необходимо допълнително добавяне на кристали NALC за пълно втечняване.

Внимание! Епруветките да са с плътно затворени капачки! Ползването на Вортекс да е внимателно, за да не се образува пяна! Разпенването може да инактивира NALC.

  - Епруветките се инкубират на стайна температура за 15 мин. Да се използва таймер!

  - Отваря се внимателно капачката и материалът се разрежда до 40 мл. със стерилен фосфатен буфер. Фосфатният буфер спира процеса на деконтаминация и подобрява седиментацията на туберкулозните бактерии. При добавянето на фосфатен буфер се внимава да не се допуска кръстосана контаминация.

  - Разбърква се добре чрез обръщане на епруветката, за да се осигури неутрализиране на NaOH по цялата епруветка. Епруветките се поставят в антиаерозолните кошници, свалени от центрофугата, затварят се антиаерозолните капаци на съответните кошници и едва тогава се изнасят една след друга от ламинарния бокс и се поставят в антиаерозолната центрофуга! Центрофугира се на 3000 хg за 15 мин.

  - След приключване на центрофугирането антиаерозолните кошници се свалят от центрофугата, носят се в ламинарния бокс, където се отварят капаците им. Супернатантата се отлива внимателно, за да не се отлее седимента. При някои материали с беден седимент може да се използва стерилна пипета. За отливане е желателно да се използват еднократни съдове, с добре затваряща се капачка, които след като се напълнят, да се автоклавират. След приключване на процедурата ръбът на епруветката се изтрива с индивидуален памучен тампон, напоен с дезинфектант или 70% етилов алкохол, като се внимава той да не попадне вътре в епруветката с материала.

  - Утайката се ресуспендира с 1-2 мл. фосфатен буфер.

  - От ресуспендираната утайка със стерилна пипета (еднократна) се правят едновременно микроскопски препарат и посявка – в 2 епруветки твърда и 1 епруветка течна хранителна среда. Първо се отпипетира материал за посявката и едва след това за микроскопския препарат. Процедурата никога не се извършва в обратен ред, за да не се замърси материала за посявка! Да не се засмуква, а да се използва пипетор! Да не се употребяват спринцовки при инокулация!

9.3.4. Концентрация

Задължителен етап от предварителната обработка на материалите. Следва деконтаминацията и има за цел да ускори седиментирането на туберкулозните бактерии и по този начин да увеличи концентрацията им в единица обем. При течни материали в голям обем или при материали с ниско съдържание на туберкулозни бактерии концентрация се извършва двукратно (преди и след деконтаминацията). Тя може да бъде единствен етап при предварителната обработка на асептично взети материали от стерилни области. Осъществява се чрез центрофугиране. Основните изисквания за центрофугата са: да е антиаерозолна, охлаждаща, и да е с гнезда, побиращи конични епруветки тип „Фалкон”. От съществено значение при микобактериите са стойностите на относителната центрофугираща сила (RCF) и времето за центрофугиране. Те трябва да бъдат стриктно спазвани. Ниска центрофугираща сила или недостатъчно време могат да доведат до значима загуба на микобактерии.

Смята се ,че относителната центрофугираща сила трябва да бъде 3000 хg за 15 мин. RCF = 3000 xg осигурява седиментация на 95% от микобактериите в материала. Относителната центрофугираща сила е мярка за ефективността на седиментацията, а не скоростта. Скоростта трябва да бъде изчислена за всяка отделна центрофуга по формулата:

RCF = 1.12 x R(mm) x (rpm / 1000)2 ,

където R e разстоянието от центъра на ротора до дъното на гнездото на центрофугата.

Друг важен показател е температурата по време на центрофугиране. В зависимост от типа на ротора и броя на оборотите при нехладилните центрофуги температурата в епруветката с материал може да се увеличи с 4-18ºС и да достигне стойности до 38-40ºС. Това намалява ефекта на центрофугиране и може да убие до 30% от туберкулозните бактерии. Увеличаването на времето на центрофугиране също води до повишаване на температурата.

Центрофужните епруветки трябва да бъдат добре балансирани при центрофугиране! Препоръчително е това да става със 70º спирт, а не с дестилирана вода.

9.3.4.1. Основни правила, които строго трябва да се спазват при предварителната обработка на материалите

- Да се работи асептично, за да не се допусне контаминация;

- Времето на смилане и деконтаминация да бъде строго контролирано;

- Пробите да се работят в комплект според броя на гнездата на центрофугата;

- Да не се държат отворени контейнери и центрофужни епруветки в ламинарния бокс;

- Да се обработва само 1 материал (само 1 контейнер и съдът за деконтаминация да са отворени едновременно);

- Стъклата за микроскопиране да се приготвят след като всички среди са били инокулирани;

9.3.5. Инокулация

Преди инокулация епруветките с хранителна среда трябва да бъдат внимателно прегледани. Кондензната течност трябва да бъде премахната.

От всеки клиничен материал трябва да се инокулират по 2 епруветки твърда и по 1 епруветка течна хранителна среда. Ако се подозира M. bovis, трябва да се прибави и епруветка твърда хранителна среда с пируват.

Посявката върху среда на Löwenstein-Jensen се прави от неутрализирания или ресуспендиран след деконтаминацията седимент (виж т. 9.3.3.). Инокулацията може да се извърши с еднократно стерилно йозе с диаметър 5 мм (2-4 капки) или стерилна пипета (еднократна) по 0.2-0.4 мл.

Посявката в течна MGIT среда се прави с ресуспендирания седимент (след деконтаминацията с NALC-NaOH и ресуспендиране с фосфатен буфер по инструкции на производителя). Предварително към епруветката с течна среда се прибавят обогатител OADC по 0.5 мл. и антибиотичната смес PANTА по 0,1 мл.

Инокулацията се извършва със стерилна еднократна пастьорова пипета или стерилен еднократен пластмасов гутатор в обем 0.5 мл.

На всяка епруветка се записва с перманентен маркер или се залепва стикер с ясно изписани:

- Лабораторният номер, под който изпратеният в лабораторията материал е вписан в журнала и в бланката (съпроводителното писмо).

- Датата на извършване на посявката.

- Инициалите на пациента.

При всяка посявка внимателно се проследява да има съответствие между лабораторния номер на контейнера с деконтаминирания материал и епруветките с хранителната среда (2 епруветки със среда на Löwenstein-Jensen и посявката върху течната хранителна среда). Епруветките се подреждат на стативи, като за всеки ден е предвиден отделен статив.

9.3.6. Инкубиране

Препоръчително е използването на термостатна стая с няколко стелажа, тъй като така посетите среди се култивират 6-8 седмици, а термостатите не разполагат с толкова голяма площ (особено ако става въпрос за повече от 2 000 посявки годишно). Необходимо е да се поддържа температура в интервала 35-37°С, като непрекъснато се проследява дали тя е в посочените рамки. В термостатната стая  се поставя съд с вода за поддържане на влажността. Да се внимава при инциденти да не пострадат културите от продължителен престой при много по-ниска или много по- висока температура. При материали от кожни лезии, суспектни за M. marinum или M. ulcerans, инокулирани епруветки допълнително трябва да се инкубират на 25-30°С.

Препоръчително е епруветките да се инкубират в наклонено положение поне в продължение на 24 часа, за да се осигури добро разпределение на инокулума по повърхността на наклонения стълбец.

Препоръчва се в началото на инкубационния период капачките на епруветките да не се затварят плътно, за да се осигури добра аерация.

Агаровите среди изискват 5-10% СО.

9.3.7. Оценка на растежа

При престояването си в термостатната стая в продължение на 8 седмици (56 дни), културите трябва да се преглеждат периодично. Всички култури трябва да се прегледат 72 часа след инокулацията, за да се установи, че течността е напълно изпарена, че капачките са затворени плътно с цел да не се изсушават средите, и да се открият контаминантите. Ако контаминацията засяга повече от 5% от посявките за деня, да се анализират всички етапи на работата и да се провери за евентуални грешки при деконтаминацията! Целта е да се открие източника на грешка, за да не се замърсяват посявки и през следващите дни.

При този преглед първично контаминираните посявки се отстраняват.

Препоръчва се преди изхвърлянето на замърсените епруветки (и тяхното автоклавиране) да се направи препарат по Ziehl-Neelsen, ако морфологията на прораслите колонии наподобява морфологично колониите на микобактериите. Обикновено контаминираните епруветки са: потъмнели (цветът на средата от бледозелен се променя в син); с неспецифичен бактериален растеж; средата се втечнява (понякога се обезцветява до жълта).

Проверката на културите продължава всяка седмица с цел да се открият навреме бързо растящите микобактерии. M. tuberculosis образува видими колонии най-рано на 14-ия ден, а добре оформени колонии – обикновено на 3-4-та седмица.

Резултатът се съобщава като предварителен в края на 6-та седмица, но инкубацията на епруветките продължава още 2 седмици, до 8-та седмица. Инкубирането до 8-та седмица продължава с цел да се открият някои много бавно растящи микобактерии, включително и M. tuberculosis. Понякога M. bovis може да даде много фин растеж на 8-та седмица в обикновена среда на Lowenstein-Jensen. Ако на 6 седмица резултатът е отрицателен и вече е изпратен, се написва нова бланка с окончателния резултат, като се съобщава, че след 8-седмично култивиране резултатът е положителен.

9.3.7.1. Количествена оценка на културите

Количествената оценка на културите се извършва по Таблица 9.2.

Таблица 9.2: Количествена оценка на културите

| Наличие на растеж | Формулировка на отговора |
| --- | --- |
| Няма растеж | (-) отрицателен резултат |
| Под 10 колонии | Записва се точният брой на колониите |
| 10-100 колонии | (1+) положителен резултат |
| Над 100 колонии | (2+) положителен резултат |
| Неизброими или конфлуиращ растеж | (3+) положителен резултат |

Ако степента на растеж в двете епруветки е различна, се съобщава по-високата!

9.3.7.2. Морфологична характеристика на туберкулозните бактерии

- Сухи, грапави, набръчкани колонии (R-форма) като трохи хляб или цветно зеле;

- Обикновено силно проминиращи над нивото на средата;

- Трудно отделящи се от средата;

- Трудно суспендиращи се в дестилирана вода (за това обикновено са необходими стерилни перли и Вортекс);

- Понякога прорастват и по стената на епруветките;

- С белезникав, бледо сламено жълт до кремав цвят.

9.3.7.3. Отчитане на растежа в течна MGIT среда

- Извършва се ежедневно от втория ден, сравнявайки флуоресценцията в епруветката с позитивна и негативна контроли;

- MGIT епруветката се определя като положителна, когато интензитетът на флуоресценцията в нея е като този на положителната контрола;

- MGIT епруветката се определя като отрицателна, когато в нея липсва флуоресценция, както при негативната контрола;

- Растежът може да бъде открит и чрез наличието на нехомогенна мътнина, малки зрънца или флокули в културелната среда. Може да се образува и ципа на повърхността.

Фигура 9.1: Алгоритъм при установяване на MGIT положителни епруветки

MGIT позитивни епруветки

І

Препарат по Ziehl-Nielsen

/                                       \

Положителен                                    Отрицателен

за микобактерии                                за микобактерии

/                                                                                \

Епруветката е                                                  Тестване за контаминация

подходяща за идентификация                                 чрез посявка върху кръвен агар

и изпитване на лекарствена чувствителност

MGIT негативни епруветки се тестват ежедневно в продължение на 8 седмици. Ако не се появи флуоресценция, се изписват като отрицателни.

9.3.7.4. Изисквания към готовите резултати от културелното изследване

- Наличието на бактериален растеж върху твърдите хранителни среди не е достатъченo условие за даването на положителен резултат. Винаги трябва да се наблюдават микроскопски препарати по Ziehl-Neelsen от съмнителните колонии!

- Положителният резултат да бъде записан с червен химикал, ясно и отчетливо в бланката-резултат и в лабораторния журнал, като качествен и количествен резултат.

- Информация за резултатите от микробиологичното изследване за туберкулоза не се съобщават на пациентите по телефона!

- Всички положителни резултати се съобщават не само писмено, а и устно (по телефона) на лекаря от съответното лечебно заведение, изпратил материала, или на личния лекар!

- Всички положителни резултати се съобщават в РИОКОЗ с бързо известие, съгласно Наредба № 21 на МЗ от 2005 г. за реда за регистрaция, съобщаване и отчет на заразните болести, Служебен бюлетин 15 на МЗ от 2005 г.

- Да не се допуска предаването на положителен резултат директно на пациента преди да е уведомен лекарят, изпратил материала!

- Да НЕ се отбелязват еднакво резултатите от микроскопското изследване и посявката като: БК (+) положителен

- Всички положителни резултати задължително трябва да бъдат подписани от завеждащия лабораторията и да бъде поставена датата на отчитане на посявката!

9.3.7.5. Източници на грешки при културелно изследване за туберкулоза. Фалшиво положителни резултати

- Кръстосана контаминация – от медицински инструменти (бронхоскоп);

- Лабораторна кръстосана контаминация;

- Грешки в етикирането или надписването;

- Пациенти, които имат само една позитивна култура (особено ако растежът е само в една от 2-те епруветки), трябва да се проследят за фалшиво положителен резултат.

9.3.7.6. Източници на грешки при културелно изследване за туберкулоза. Фалшиво отрицателни резултати

- Лошо качество на материала;

- Неправилно съхранение;

- По-продължителна и груба деконтаминация;

- Лошо качество на хранителните среди.

9.3.7.7. Съхранение на щамове

Всички изолирани щамове в лабораторията трябва да се съхраняват в лабораторията за период от две календарни години – предходната и настоящата!

9.3.7.7.1. Краткотрайно съхранение

В хладилник, при температура от 2 до 8ºС, на твърда яйчна среда културата се запазва жизнеспособна за 1 година.

9.3.7.7.2. Дълготрайно съхранение

Взема се колкото е възможно по-голяма маса от яйчната среда и се суспендират в 2 мл криоепруветка, съдържаща 1,5 мл Middlebrook 7H9 или 10% skim milk (автоклавирана на 110ºС за 10 мин.)

- Във фризер при температура: -18ºС се съхраняват до няколко години.

- Във фризер при температура: -70ºС се съхраняват до няколко десетилетия.

10. ВИДОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МИКОБАКТЕРИИТЕ

Микробиологичните лаборатории, които извършват културелно изследване, трябва да могат да отдиференцират M. tuberculosis complex от нетуберкулозните микобактерии (МОТТ или NTM). Това има съществено значение при избора на подходящи препарати за лечение. Белодробната туберкулоза, причинена от представители на M. tuberculosis complex, се лекува с основните противотуберкулозни лекарства. Точното определяне до вид вътре в комплекса има по-скоро епидемиологично значение. Детайлната видова идентификация на NTM с конвенционални методи е доста трудоемка и включва голям набор от скъпи биохимични тестове. Поради тази причина тя трябва да бъде обект на референтните лаборатории, където могат да бъдат използвани и генетични тестове.

Идентификацията на микобактериите трябва да започне с изготвянето на микроскопски препарат от културата, оцветен по метода на Ziehl-Neelsen. (Приложение 9. Алгоритъм за първоначална идентификация на микобактериите)

10.1. Цели на препарата

- Да потвърди наличието на КУБ;

- Да потвърди, че културата не е контаминирана с други бактериални видове;

- Да верифицира наличието на корд-фактор, който подсказва, че културата е M. tuberculosis;

- Ако културатa е в течна хранителна среда, тя трябва да бъде субкултивирана върху среда на Lowenstein-Jensen!

10.2. Минимални изисквания за идентификация

- Чиста култура;

- Култура поне с 20 колонии. При по-малък брой колонии трябва да се субкултивира!

Идентификацията на микобактериите с конвенционални методи се основава на растежни характеристики: бързина на растеж; пигментообразуване; морфология на колониите; оптимална температура на растеж; биохимични тестове.

10.3. Растежни характеристики

10.3.1. Степен на бактериален растеж и пигментообразуване

10.3.1.1. Принцип на тестовете

Продукцията или липсата на пигменти (каротиноиди) при експозиция на светло и тъмно и разликите в генерационното време на различните микобактерии при стандартни условия на култивиране. Тестовете се провеждат със субкултури!

10.3.1.2. Процедура

За провеждане на двата теста се използва следната суспензия:

- Материал от 4-5 еднотипни колонии се суспендира в 5 ml бульон Мiddlebrook 7Н9;

- Инкубира се 5-7 дни при 35-37°С;

- Стандартизира се с оптичен стандарт 0.5 МсFarland;

- Суспензията се разрежда с физиологичен разтвор (дестилирана вода) в съотношение 1:5;

- по 0.1 ml от стандартизираната култура се инокулират в 3 епруветки със среда на Lowenstein-Jensen;

- Две от епруветките плътно се завиват с алуминиево фолио, за предпазване от достъпа на светлина;

- Посявките се инкубират две седмици при 37°С.

Внимание! При изолати от кожни лезии се инокулират 3 двойки епруветки, които се инкубират паралелно на 25-30°С и на 37°С във връзка с температурните изисквания на М. таrinит и М. иlсеrапs.

10.3.1.3. Отчитане и интерпретация на резултатите:

- Първоначалното отчитане се извършва на 5-ти и 7-ми ден, след което посявките се преглеждат през интервали от 3 дни.

- Микобактериите се класифицират като бързорастящи при наличие на видим растеж до 7-я ден.

- При появата на растеж след 7-дневно субкултивиране микобактериите са бавнорастящи.

10.3.2. Образуване на пигмент и фотореактивност

10.3.2.1. Начин на провеждане на теста

- Тестът се провежда при наличие на видими колонии в незавитата с фолио епруветка.

- Разхлабват се капачките на двете завити с фолио епруветки.

- Отстранява се предпазното фолио на едната от тях, след което тя се излага за 2 часа на интензивна дневна светлина (настолна лампа - 100 W на 20-25 cm от културата).

- След експозицията епруветката отново се завива с фолио.

- Трите епруветки се реинкубират на 37°С с разхлабени капачки и се отчитат след 24 и 48 часа.

Внимание! Образуването на пигмент е кислородозависима реакция. Отчитането на епруветките, инкубирани на 30°С, се извършва на 72-я час.

10.3.2.2. Интерпретация на резултатите

Бавнорастящите микобактерии се делят на: фотохромогенни, скотохромогенни и нефотохромогенни.

Фенотипните характеристики: растежно ниво и пигментообразуване, са в основата на класификацията на Runyon, която разделя NTM на четири групи:

I група: Фотохромогенни – продуцират жълт до оранжев пигмент при експозиция на светлина и изискват повече от 7 дни, за да се появи растеж на твърда среда.

II група: Скотохромогенни – продуцират пигментирани колонии в отсъствие на светлина и изискват повече от 7 дни, за да се появи растеж на твърда среда.

III група: Нефотохромогенни – продуцират непигментирани колонии на тъмно, които остават непигментирани и след излагане на светлина и изискват повече от 7 дни, за да се появи растеж на твърда хранителна среда.

IV група: Бързорастящи – образуват колонии на твърда среда за по-малко от 7 дни.

Могат да бъдат хромогенни и нехромогенни.

10.3.3. Морфология на колониите

M. tuberculosis е бавнорастящ, нехромогенен. Образува колонии на твърда хранителна среда за повече от 7 дни. Обикновено колониите на M. tuberculosis при новоткрити пациенти на твърда хранителна среда са в R-форма. Имат леко кремав оттенък и неравна повърхност, наподобяваща цветно зеле. Върху среда на Lowenstein-Jensen колониите са сухи, набръчкани, ронливи, обикновено с цвят на слама и проминират над средата.

При културелното изследване отговор за наличие на туберкулозни бактерии се дава само след микроскопски препарат, оцветен по Ziehl-Neelsen!

При изготвяне на натривката за микроскопско изследване колониите на M. tuberculosis проявяват своите физико-химични свойства.

- Не се емулгират в изотоничен разтвор, а образуват зърниста суспензия, резултат от голямото количество хидрофобни мастно-восъчни комплекси в клетъчната им стена.

- Проявяват изразена киселинна устойчивост (запазват я при обезцветяване 40-45 мин. с 3 % киселина-алкохол).

- На препарат се наблюдават малиновочервени, пръчковидни бактерии, разположени поединично или в групи, формиращи характерни струпвания, т.нар. корд-фактор. Те са тънки, прави или леко извити пръчки с дължина 1-10 (често 1-4) µm и ширина 0.2-0.6 µm, хомогенни или зърнисти с леко закривени краища.Често в препарати, особено от по-стари култури, се виждат струпвания на тъмно оцветени гранули. В млади култури, особено от болни с продължителна терапия, туберкулозните бактерии се отличават с голям полиморфизъм, до появата на къси, почти коковидни форми.

10.3.4. Оптимална температура на растеж

- M. tuberculosis расте при 35-37°С;

- Някои NTM могат да растат в широк температурен диапазон: 25-42°С;

- Дори при наличие на тези морфологични и растежни характеристики задължително трябва да се проведат биохимични тестове!

10.4. Биохимични тестове

10.4.1. Основни (виж Таблица 10.1 и Таблица 10.2)

10.4.1.1. Ниацинов тест

10.4.1.1.1. Принцип

Ниацинът е метаболитен продукт на микобактериите. Поради ензимен дефицит М. tuberculosis и малка част от другите микобактерии не трансформират свободния ниацин в ниацин-рибонуклеотид. Водноразтворимият ниацин акумулира в яйчни среди и при взаимодействие с цианогенбромид формира цветен продукт.

Културелният растеж на средата на Lowenstein-Jensen дава най-добри резултати и затова тя се препоръчва за провеждане на теста. Културата трябва да бъде поне на 3-4 седмици и да има достатъчен растеж от поне 50 колонии.

Внимание! Поради токсичността на реактивите се използват само комерсиални тестове с предварително импрегнирани филтърни ивици.

10.4.1.1.2. Процедура

- Добавя се 1 ml стерилен физиологичен разтвор към епруветка със свежа бактериална култура (необходимо е наличие на поне 50 КОЕ);

Внимание! При наличие на конфлуентен растеж пунктирайте средата с Пастьорова пипета с цел осъществяване на контакт между повърхността на средата и физиологичния разтвор.

- Епруветката се поставя хоризонтално, така че течността да покрива цялата повърхност на средата;

- Престоява 30 минути, за да се екстрахира ниацина; при бедни култури времето на екстракция се удължава;

- Епруветката се изправя за 5 минути, за да може течността да се отцеди на дъното. 0.5 ml от течността се прехвърля в чиста епруветка с винтова капачка;

- Филтърната ивица се поставя в епруветката с екстрахирания ниацин със стрелката надолу.

Внимание! Затворете плътно епруветката незабавно след поставянето на филтърната ивица и я дръжте в изправено положение. Оставете епруветката за 15- 20 мин. на стайна температура. Може да се разклаща, но без да се накланя.

10.4.1.1.3. Отчитане на резултата

Наблюдава се цветът на течността на дъното на епруветката на бял фон:

- Положителен резултат – жълто оцветяване на водния екстракт.

- Отрицателен резултат – липса на оцветяване.

Да не се обръща внимание на цвета на хартиената лента! Той може да се дължи на оксидация на химичните вещества, особено на върха на лентата.

Неутрализирайте хартиената лента с 10% натриева основа или я изхвърлете в алкален дезинфектант.

10.4.1.2. Нитрат-редуктазен тест

10.4.1.2.1. Принцип

М. tuberculosis, както и някои атипични микобактерии, притежават ензима нитрат-редуктаза, който редуцира нитратите до нитрити, като присъствието на последните се доказва посредством колориметрична реакция, вследстие добавянето на определени реактиви. От всички микобактерии нитрат-редуктазната активност е най-силно изразена при M. tuberculosis. Това позволява използването на този тест заедно с ниациновия за видова идентификация на M. tuberculosis.

Културите, които ще бъдат тествани, трябва да бъдат на 4 седмици и с достатъчен растеж. Съществуват няколко метода: класически тест по Bönicke, метод върху Löwenstein-Jensen (по Калфин), и метод с тест ленти (готови комерсиални или приготвени в лабораторията).

10.4.1.2.2. Класически тест по Bönicke

10.4.1.2.2.1. Реактиви:

- NaNO3

- HCl

- Сулфаниламид (0.2%)

- N- нафтилетилендиамин (0.1%)

10.4.1.2.2.2. Приготвяне на реактивите:

Разтвор 1: NaNO3 във фосфатен буфер

0,01 М разтвор на NaNO3 в 0,022 М фосфатен буфер (pH=7)се приготвя по следния начин:

Разтвор А. 3,02 г. KH2PO4 се разтваря в 1000 мл. дестилирана вода;

Разтвор Б. 3,16 г. Na2HPO4  се разтваря в 1000 мл. дестилирана вода;

Разтвор В. Към 611 мл. от разтвор Б, се добавят 389 мл от разтвор А и се смесват добре (pH=7).

В 1000 мл. от буферния разтвор В се разтварят 0, 85 г. NaNO3. Полученият разтвор 1 да се разлее в обеми по 100 мл. Стерилизира се в автоклав при 121°С за 15 мин. При необходимост този разтвор може да се разлее по 2 мл. в стерилни епруветки с винтови капачки.

Разтвор 2: Разтвор на солна киселина (НСl)

Концентрирана солна киселина (НСl)		10 мл

Дестилирана вода					10 мл

Бавно да се влива концентрираната солна киселина в дестилираната вода, за да се получи разреждане 1:1.

Никога не се налива вода в киселината!

Получената смес се съхранява в херметически затворени бутилки от тъмно стъкло в хладилник.

Разтвор 3: Разтвор на сулфаниламид (0,2%)

Сулфаниламид					0.2 г.

Дестилирана вода					100 мл.

Сулфаниламидът се разтваря в дестилираната вода. Така полученият разтвор се съхранява в херметически затворени бутилки от тъмно стъкло в хладилник.

Разтвор 4: Разтвор на N-нафтилетилендиамин (0,1%)

N-нафтилетилендиамин				0.1 г.

Дестилирана вода					100мл.

N-нафтилетилендиаминът се разтваря в дестилираната вода. Съхранява се в херметически затворен съд от тъмно стъкло в хладилник.

10.4.1.2.2.3. Контроли на реактивите:

При изготвянето на теста е необходимо да се проконтролират реактивите:

- Положителна контрола - тест с екстракт от референтния щам H37Rv

- Отрицателна контрола – тест с екстракт от епруветка с незасята среда

10.4.1.2.2.4. Процедура по изпълнението на теста:

- В стерилна епруветка се поставя 0.2 мл. физиологичен разтвор.

- Суспендират се 2 пълни йозета от 4-седмична микобактериална култура.

- Добавят се 2 мл. от Разтвор 1 (NaNO3 в буфер).

- Разбърква се добре и се оставя на водна баня при температура 37°С.

- Към културата в следния ред се добавят:

- 1 капка от Разтвор 2 (разтвор на солна киселина), разбърква се добре;

- 2 капки от Разтвор 3 (0,2% разтвор на сулфаниламид);

- 2 капки от Разтвор 4 (0,1 % на N-нафтилетилендиамин);

- Веднага се проконтролира появата на цветна реакция.

10.4.1.2.2.5. Интерпретация на резултатите:

- Отрицателен резултат – липсва оцветяване. Това означава, че:

- Резултатът от теста е отрицателен.

- Редукцията на нитрати до нитрити е преминала твърде бързо, при което нитритите са се редуцирали до нитриди. В епруветката се добавя малко количество цинк на прах (на върха на нож):

- ако в разтвора е останал нитрат, т.е. не е бил редуциран до нитрит от микобактериите, цинкът катализира реакцията и се появява червено оцветяване. Това говори за наистина отрицателна реакция на теста.

- ако след добавянето на цинк не се появи червен цвят, т.е резултатът от теста е положителен, процесът е протекъл бързо и е преминал стадия на редукция на нитратите в нитрити.

Градация на интензивността на оцветката

Бледо розова 		(±)

Розова 			(1+)

Тъмнорозова 		(2+)

Червена			(3+)

Тъмночервена 		(4+)

Пурпурно-червена 		(5+)

- Положителен резултат – когато интензивността на оцветката е от (3+) до (5+).

При отрицателен тест за М. tuberculosis е препоръчително тестът да се повтори с култура, която е с по-плътен растеж или е по-стара. Щамовете М. tuberculosis, отрицателни за нитрат-редуктаза, в Европа са много редки, поради което се препоръчва тази реакция да се използва като качествена, а не като количествена. Винаги да има положителна и отрицателна контрола.

10.4.1.2.3. Нитрат редуктазен тест по Калфин

В среда на Lowenstein-Jensen се прибавя калиев нитрат с крайна концентрация 0.1% преди коагулирането и отчитането става с реактив на Грис, като при наличие на редукция на нитрати в нитрити се наблюдава колориметрична реакция – ярко малиново оцветяване.

10.4.1.2.4. Нитратен тест с хартиени ленти

Напълно сравним с тестовете с химични реактиви, но по-лесен за изпълнение.

Лентите могат да се приготвят в лабораторията или да се използват като готов фирмен продукт.

10.4.1.2.4.1. Процедура

- Поставете в стерилна епруветка с винтова капачка 1 мл. стерилен физиологичен разтвор.

- Със стерилен апликатор направете емулсия от 2 пълни йозета на 4-седмична култура.

- Със стерилна пинцета поставете хартиената лентичка със стрелката надолу. Лентичката да не се мокри с течност от стените на епруветката!

- Епруветката се затваря плътно и се инкубира във вертикална позиция на 37°С в продължение на два часа.

- Един час след инкубацията разклатете внимателно епруветката, а след 2 часа обърнете епруветката 6 пъти, за да се намокри цялата тестова лента.

- Оставете епруветката наклонена за 10 мин., така че течността да покрие тестовата лента.

10.4.1.2.4.2. Отчитане на резултата

Наблюдава се горната част на лентата за промени в цвета към светло- до тъмносин.

- Положителен резултат – светло- до тъмносин цвят в горната част на лентата.

- Отрицателен резултат – без промяна в цвета.

При провеждане на теста стриктно трябва да се спазват инструкциите на производителя! Не трябва да се използват тест-ленти с изминал срок на годност или обезцветени!

10.4.1.3. Тест за наличие на термостабилна каталаза (каталазен тест)

10.4.1.3.1. Принцип

Каталазата е интрацелуларен разтворим ензим, който разгражда водородния прекис на вода и кислород. Мехурчетата с кислород в реакционната смес показват каталазната активност. Всички микобактерии с изключение на изониазид-резистентните М. tuberculosis и М. bovis са каталаза-позитивни, но се различават по количеството на продуцирания ензим. Микобактериите имат няколко вида каталаза, която варира в зависимост от топлината. Полуколичествената оценка на каталазата се базира на измерването на стълбеца от кислородни мехурчета, образувани при разграждането на водородния пероксид до вода и кислород. За изучаване на каталазната активност се използват както качествени, така и количествени тестове:

  - Качествен (капков метод) - показва наличието на ензима каталаза (изпълнява се на стайна температура).

  - Полуколичествен тест - показва нивото на каталазна активност (измерва се с височината на стълба мехурчета в пробата).

  - Тест за термостабилна каталаза – показва наличието на каталазна активност при температура 68°С и рН=7.0.

При извършването на тези тестове трябва да се използват двуседмични култури върху Löwenstein-Jensen (те трябва да са коагулирани в прав, а не в полегат стълбец) и култивирани при температура 35-37°С.

10.4.1.3.2. Реактиви

10.4.1.3.2.1. 10% Разтвор на Tween 80:

Tween 80		            10 мл

Дестилирана вода		90 мл.

Смесват се и разтворът се автоклавира при 121°С за 10 мин. В процеса на автоклавиране Tween 80 може да образува утайка. Тя може да се разтвори при разклащане на съда непосредствено след автоклавиране или в процеса на охлаждане. Готовият разтвор се съхранява в хладилник.

10.4.1.3.2.2. Разтвор на водороден прекис (H2O2) - 30%

При работа с 30% водороден прекис да се използват ръкавици и предпазни очила.

10.4.1.3.2.3. Пълен каталазен реагент

Непосредствено преди изпълнение на по-долу описаните тестове, „ex temporе” се смесват в равни обеми:

- 10% разтвор на Tween 80, и

- 30% разтвор на водороден прекис

За изследване на всеки щам е необходим 0.5-1 мл. каталазен реагент.

10.4.1.3.2.4. Контроли:

- отрицателна контрола – епруветка Löwenstein-Jensen без микобактериална култура;

- положителна контрола – за капковия метод М. tuberculosis H37Rv;

- за полуколичествения метод – М. terrae.

10.4.1.3.3. Капков – качествен тест

Показва наличие на каталаза (изпълнява се при стайна температура). Използва се двуседмична микобактериална култура върху Löwenstein-Jensen. В епруветката с микобактериален растеж се добавят 1-2 капки „ex tempore” приготвен реактив Tween 80 и водороден прекис (пълен каталазен реагент). В продължение на 5 мин. се наблюдава дали се образуват мехурчета газ.

Интерпретация на резултатите:

- отрицателен – няма мехурчета газ;

- положителен бавен – няколко бавно образуващи се мехурчета (1-3 мин.);

- положителен бърз – мехурчетата се образуват веднага.

10.4.1.3.4. Полуколичествен метод

Използва се двуседмична култура върху среда на Löwenstein-Jensen. Към същата епруветка се добавя 1 мл. „ex tempore” приготвена смес Tween 80 и водороден прекис. Плътно се затваря епруветката и се оставя 5 мин. на стайна температура. В епруветката се образува стълбец от мехурчета (пяна). Измерва се височината на стълбеца от нивото на течността до върха на пяната в милиметри.

Интерпретация на резултатите:

- (-) отрицателен – до 31 мм;

- (±) неопределен – между 31 и 45 мм;

- (+)	 положителен – над 45 мм.

При неопределен резултат (между 31 и 45 мм) тестът трябва да се повтори!

10.4.1.3.5. Тест за термостабилна каталаза

Почти всички микобактерии са каталаза-позитивни, но се наблюдават вариации в термостабилността на продуцирания ензим. Термолабилна каталаза продуцират видовете: М. tuberculosis, M. bovis, M. gastri, M. haеmорhilus, както и някои щамове на М. аvium соmрlех. Доказването на термостабилна каталаза е важна стъпка в идентификацията на непигментираните микобактерии.

10.4.1.3.5.1. Процедура

- В стерилна епруветка с винтова капачка се поставят 0.5 мл фосфатен буфер с рН=7.0;

- Суспендират се няколко йозета микобактериална биомаса;

- Епруветките с бактериална суспензия се поставят във водна баня на 68°C;

- За 20 минути температурата и продължителността на инкубация са от изключително значение за правилно извършване на теста!

- Епруветките се изваждат и се оставят до пълно изстиване на стайна температура;

- Към всяка епруветка се прибавя 0.5 мл. „ex tempore” приготвен пълен каталазен реагент и епруветката се затваря плътно;

- Наблюдава се за образуване на мехурчета на повърхността на течността. Да не се разклаща епруветката, защото Tween 80 може спонтанно да образува мехурчета, което е причина за фалшиво положителен резултат.

- Епруветките с отрицателен резултат да не се изхвърлят по-рано от 20 мин. след отчитане на резултата.

10.4.1.3.5.2. Интерпретация на резултатите:

- Положителен резултат – образуват се мехурчета газ;

- Отрицателен резултат – не се образуват мехурчета газ.

В редки случаи може да се наблюдава неголямо количество мехурчета, които се издигат от утайката на бактериалната маса, при което не се образува пяна в епруветката. В тези случаи резултатите от каталазния тест се считат за (+) положителни.

10.4.1.4. Тест за изпитване на чувствителност към пара-нитробензоена киселина (р-NBA) в среда на Löwenstein–Jensen и в MGIT среда

10.4.1.4.1. Тест с pNBA в среда на Löwenstein–Jensen

10.4.1.4.1.1. Принцип

Паранитробензоената киселина инхибира растежа на представителите на M. tuberculosis complex почти напълно, докато другите микобактерии показват слабо или никакво подтискане.

10.4.1.4.1.2. Реактиви

p-NBA                   50 мг

NaOH                   4% разтвор

HCl                       6% разтвор

Дестилирана вода

- Разтварят се 50 мг паранитробензоена киселина, като се добавят 5 мл дестилирана вода и 1 мл 4% натриева основа до рН=8.

- След пълното разтваряне на p-NBA се добавят 2-3 капки 6% НСl до рН=7.

- Полученият разтвор се прибавя към 95 мл предварително филтрирана яйчна среда. Крайната концентрация на паранитробензоената киселина в средата е 500 µg/ml.

- Средата се разлива в епруветки и се коагулира на 85ºС за 45 мин.

10.4.1.4.1.3. Приготвяне на инокулума:

- От растеж върху твърда хранителна среда със стерилна дестилирана вода се изготвя суспензия, стандартизирана с 1 Mc Farland;

- От суспензията се приготвя разреждане 10 -2;

- Средата се инокулира с 0.2 мл от разреждането.

10.4.1.4.1.4. Отчитане на резултата:

В процеса на инкубация при 37ºС посявките се преглеждат за наличие на растеж на 3-ия, 7-ия, 14-ия и 21-ия ден. Като контрола се използва среда на Löwenstein-Jensen без p-NBA.

10.4.1.4.2. Тест с pNBA в MGIT среда

Тестът е модифициран в MGIT среда, където р-NBA подтиска растежа на M. tuberculosis complex, в резултат на което намалява кислородната продукция.

10.4.1.4.2.1. Реактиви

р-NBA в работна концентрация 500 мкг/мл

Bactec MGIT Growth supplement или MGIT OADC

- Разтварят се 4 гр. p-NBA в 80 мл стерилна дестилирана вода и се добавят 1 гр. NaOH, за да се направи стабилен разтвор.

- Прибавят се няколко капки фенолфталейн, който се използва като рН-индикатор. Разтворът се променя в розово, което означава, че е алкален.

- Добавят се еднонормална солна киселина, капка по капка, разклащайки постоянно, докато средата стане неутрална (цветът трябва да стане жълт). Ако се появят бели преципитати, това означава, че има повече киселина. Прибавя се повече основа, за да ги разтвори и направи разтвора до 100 мл с дестилирана вода.

- Разтворът се разделя на порции от по 0.5 мл в стъклени епруветки.

- Автоклавира се на 121ºС за 10 минути. Съхранение – до 3 месеца при 2-8ºС.

10.4.1.4.2.2. Приготвяне на инокулума

10.4.1.4.2.2.1. От позитивна MGIT епруветка

- Ден на позитивиране = „ден 0”. Инкубирайте поне още един ден и тогава третирайте като епруветка „ден 1”.

- Ако епруветката е „ден 1” или „ден 2”, разтворете 1 ml позитивен бульон в 4 ml стерилен физиологичен разтвор в съотношение 1:5.

Внимание! Стандартизирайте с 0.5 McFarland, преди да разтворите с физиологичен разтвор.

- Ако епруветката е „ден 3-5”, пригответе суспензията чрез визуално сравнение с 0.5 McFarland и после разтворете с физиологичен разтвор в съотношение 1:5.

- След петия ден трябва да се субкултивира и да се прибави растежен суплемент (OADC).

10.4.1.4.2.2.2. От растеж върху твърда хранителна среда

Иноколумът се приготвя както при изготвяне на тест за чувствителност.

- Използва се 14-дневна култура.

- Приготвя се суспензия, стандартизирана по 1 McFarland в MGIT бульон, който съдържа 8-10 стъклени перли.

- Разбърква се на Вортекс за 2-3 минути.

- Епруветката се оставя в покой за 20 минути, за да се утаят големите флокули.

- Супернатантата се отлива в друга стерилна епруветка и се оставя в покой 15 минути.

- Супернатантата се прехвърля в друга стерилна епруветка и се стандартизира с 0.5 McFarland, използвайки стерилен физиологичен разтвор.

- Разтваря се 1 мл от финалната суспензия в 4 мл стерилен физиологичен разтвор.

- 0.5 мл от готовата суспензия се използува за инокулация.

10.4.1.4.2.3. Инокулация

Етикират се 4 MGIT епруветки, както следва:

- GC - растежна контрола - (флуоресцира) - в тази епруветка се поставят 0.5 ml OADC + 0.5 ml стандартизирана суспензия M. tuberculosis H37Rv (по процедурата за твърда хранителна среда)

- p-NBA позитивна контрола (чувствителен - не флуоресцира). В епруветката се поставят 57 µl p-NBA + 0.5 ml OADC + 0.5 ml стандартизирана суспензия M. tuberculosis H37Rv

- p-NBA негативна контрола (резистентен - флуоресцира) 57 µl p-NBA + 0.5 ml OADC + 0.5 ml стандартизирана суспензия M. fortuitum или друг сигурен щам NTM.

- Изпитван щам - 57 µl p-NBA + 0.5 ml OADC + 0.5 ml стандартизирана суспензия от изпитвания щам.

10.4.1.4.2.4. Отчитане на резултата

От третия ден след инокулацията, GC се отчита чрез сравняване с позитивната и негативната контроли. GC се използва за интерпретацията. Епрувeтката с изпитвания щам се отчита до 2-3 дни след позитивиране на GC. Ако епруветката с тест-щама покаже флуоресценция, щамът е резистентен и това значи, че не е M. tuberculosis complex, a NTM. Ако епруветката с тест-щама не флуоресцира, щамът е чувствителен и е M. tuberculosis complex. Ако GC не се позитивира до 12-ия ден, тестът е невалиден.

10.4.1.5. Растеж в среда с натриев салицилат

Натриевият салицилат потиска растежа на М. tuberculosis complex. В среда на Lowenstein-Jensen, съдържаща натриев салицилат в концентрация 1000 мкг/мл, NTM дават богат растеж, а М. tuberculosis complex не растат.

10.4.1.5.1. Приготвяне на инокулума

- От растеж върху твърда хранителна среда със стерилна дестилирана вода се изготвя суспензия, стандартизирана с 1 Mc Farland.

- Средата се инокулира с 0.2 мл от разреждането.

10.4.1.5.2. Отчитане на резултата

В процеса на инкубация при 37ºС посявките се преглеждат на 3-ия, 7-ия, 14-ия и 21-ия ден за наличие на растеж. Като контрола се използва среда на Löwenstein-Jensen без натриев салицилат.

В България е познат модифицираният тест на Калфин в среда на Löwenstein-Jensen с калиев нитрат и натриев салицилат, при който отчитането се извършва с реактив на Грис.

Таблица 10.1: Тестове за отдиференциране на M. tuberculosis complex от NTM

| Тестове | M. tuberculosis complex | Бавнорастящи NTM |
| --- | --- | --- |
| Ниацинов тест | + | - 1 |
| Нитратредуктазен тест | + | +/- |
| Термостабилна каталаза | - | + |
| Растеж на среда с натриев салицилат | - | + |
| Чуствителност към p-NBA | - | + 2 |
| Растеж в среда с 5% натриев хлорид | - | + 3 |

1 с изключение на M. simiae

2 с изключение на M. gastrii

3 с изключение на M. marinum, M. terrae

Таблица 10.2: Тестове за отдиференциране на отделните видове в M.tuberculosis complex

| Тестове | M. tuberculosis | M. bovis | M. africanum | M. microti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниацинов тест | + | - | +/- | +/- |
| Нитратредуктазен тест | + | - | - | - |
| Термостабилна каталаза | - | - | - | -/+ |
| Пиразинамидаза | + | - | + | + |
| Растеж на среда с ТСН | + | - | +/- | +/- |
| Хидролиза на Туин 80 (10дни) | -/+ | -/+ | - | -/+ |

За нашата географска ширина основно значение има идентифицирането на M. tuberculosis и M. bovis. M. bovis дава оптимален растеж върху твърди яйчни хранителни среди, които съдържат натриев пируват и не съдържат глицерол. Той е бавнорастящ, нехромогенен. Образува малки, с големина на главичка на карфица, прозрачни колонии. Оптимална температура на растеж 37°C. Чувствителен е към основните противотуберкулозни лекарства и резистентен на Пиразинамид при нелекувани предварително пациенти.

M. tuberculosis е обикновено чувствителен към основните противотуберкулозни лекарства при новооткрити пациенти.

10.4.2. Допълнителни биохимични тестове (Приложение 10. Отличителни белези на най-често изолираните от клинични материали микобактерии)

10.4.2.1. Растеж на среда, съдържаща пиразинамид. Пиразинамидазен тест. Метод на Wayne

10.4.2.1.1. Принцип

Основава се на способността на M. tuberculosis в течение на 4 дни да дезаминира пиразинамид до пиразинова киселина и амоняк.

10.4.2.1.2. Реактиви

Реагент 1: Използва се следната хранителна среда:

Дестилирана вода                            1000 мл.

База на Dubos                                         6.5 г.

Натриев пируват	                               2 г.

Агар				                 15 г.

Pyrazinamid                                        1000 мг.

Разпределя се по 15 мл. във флакони (епруветки) с винтова капачка. Автоклавира се 15 мин. на 121°C. Агарът се оставя да се втвърди във флаконите, във вертикално положение.

Реагент 2: 1% воден разтвор на фериамониев сулфат, прясно приготвен.

10.4.2.1.3. Процедура

Агарът се инокулира масивно с 2-3-седмична култура. Културата се инкубира на 37°C за 4 дни. Прибавя се 1мл. от Реагент 2 (прясно приготвен). Инкубира се 4 часа в хладилник.

10.4.2.1.4. Интерпретация на резултатите

При положителен резултат разтворът, а понякога и част от горната повърхност на средата, са оцветени в тъмночервено до тъмнокафяво.

При отрицателен резултат цветът на разтвора остава непроменен.

10.4.2.1.4.1. Контроли:

- H37Rv – положителна контрола;

- Незасети среди – отрицателна контрола.

10.4.2.1.4.2. Тестът се използва при отдиференцирането на:

- M. marinum - положителен, от M. kansasii - отрицателен;

- M. tuberculosis - положителен, от M. bovis - отрицателен.

10.4.2.2. Растеж на среда, съдържаща TCH

10.4.2.2.1. Принцип

M. bovis и M. bovis BCG са чувствителни към ниски концентрации (1-5 мг/мл) на тиофен-2-карбоксихидразид (ТСН).

10.4.2.2.2. Реактиви

Към 100 мл. Löwenstein-Jensen преди коагулацията се добавя разтвор от 1 мг. TCH. Сместа се разбърква добре и се разлива по 5 мл. Средата се коагулира. Съхранява се в хладилник до 4 седмици (от 4°C до 8°C).

10.4.2.2.3. Процедура

Извършва се инокулация със суспензия от изследвания щам. (Взема се непълно йозе от изследвания щам и се суспензира в 1 мл. дестилирана вода, в стерилно шише със стъклени перли. Разбърка се добре на Вортекс).

10.4.2.2.4. Интерпретация

Инокулират се среда с TCH и обикновена Löwenstein-Jensen без субстанцията.

M. bovis и M. bovis BCG не растат на средата с TCH, защото са много чувствителни. M. tuberculosis и NTM дават обилен растеж.

10.4.2.3. Хидролиза на Twin 80

10.4.2.3.1. Принцип

Някои микобактерии продуцират ензима липаза, който катализира хидролизата на Туин 80 (полиетиленово производно на сорбитан моноолеат). Получените продукти взаимодействат с рН-индикатора Неутрал рот и формират розово-червено съединение.

10.4.2.3.2. Реагенти:

Фосфатен буфер 0.067 М, рН 7.0.

Туин 80

0.1% воден разтвор на неутрал рот

Внимание! Поради нестабилност на лабораторно приготвената реакционна смес се препоръчва употребата на комерсиални китове.

10.4.2.3.3. Техника на процедурата

- Приготвя се Туин 80 хидролизен субстрат съгласно упътването на производителя;

- В 3-5 ml субстрат се суспендира 1 платиново ухо (3 mm диаметър) свежа бактериална маса;

- Суспензията се инкубира на 35-37°С в продължение на 10 дни.

10.4.2.3.4. Интерпретация на резултатите

Отчита се промяната в цвета на субстрата на първия, петия и десетия ден.

- Положителен резултат – поява на розово-червено оцветяване.

- Отрицателен резултат – кехлибарено-жълт цвят.

10.4.2.4. Растеж на среда, съдържаща 5% NaCl

10.4.2.4.1. Принцип

M. tuberculosis complex не расте на тази среда, за разлика от NTM, т.е. тестът е подходящ за отдиференцирането на M. tuberculosis complex от NTM.

10.4.2.4.2. Процедура

Използва се среда на Löwenstein-Jensen с 5% NaCl. Прави се посявка от изпитвания щам (0.1 мл. бактериална суспензия), паралелно и на среда на Löwenstein-Jensen без NaCl. В процеса на инкубация на 37°C епруветките се изследват на 3-ия, 7-ия, 14-ия до 21-ия ден.

10.4.2.4.3. Контроли:

- Положителна контрола	M. fortuitum;

- Отрицателна контрола.	M. tuberculosis H37Rv.

10.4.2.5. Арилсулфатазен тест

10.4.2.5.1. Тестът се извършва в 2 разновидности:

- 3-дневен – за диференциране на клинично значимите бързорастящи микобактерии.

- 14-дневен – за идентифициране на някои бавнорастящи микобактерии (М. marinum, М. szulgai, М. хеnорi и др.)

По-широко приложение намира 3-дневния арилсулфатазен тест:

10.4.2.5.2. Принцип

Бързо растящите атипични микобактериии продуцират в достатъчно количество ензима арилсулфатаза, който разгражда трикалиевия фенолфталейн сулфат до свободен фенолфталейн в течение на 3 дни.

10.4.2.5.3. Хранителни среди и реагенти:

10.4.2.5.3.1. Субстрат

Трикалиев фенолфталейн дисулфат                                                                     65 mg

Глицерол                                                                                                                     1 ml

Агарова база на Dubos с олеинова киселина (Wayne arilsulfatasе agar)                            100 ml

Към 100 ml разтопена и охладена агарова база се добавят фенолфталейн и глицерол в указаните количества. Сместа се разпределя по 2 ml в малки епруветки с винтови капачки и се автоклавира. Охлажда се до втвърдяване в изправено положение.

10.4.2.5.3.2. Индикатор - 1 М натриев карбонат (10.6 g във вода до 100 ml).

10.4.2.5.4. Процедура

- Приготвя се гъста бактериална суспензия от твърда хранителна среда;

- Епруветките със субстрата се инокулират с 0.1 ml бактериална суспензия;

- Инкубират се 3 дни на 35-37°С.

10.4.2.5.5. Интерпретация на резултата

Отчита се след прибавяне на 1 ml натриев карбонат:

- Положителен резултат – поява на розово-червено оцветяване.

- Отрицателен резултат – няма промяна.

- Определяне на лекарствената чувствителност на М. tuberculosis complex

11.1. Значение на метода

11.1.1. Определянето на лекарствената устойчивост на М. tuberculosis complex към противотуберкулозни средства има важно значение за:

- Определяне на курса на лечение с противотуберкулозни лекарствени продукти на конкретния болен с туберкулоза.

- Контрола на ефективността на лечението му.

- Определяне прогнозата за заболяването.

- Провеждането на епидемиологичен мониторинг на лекарствената устойчивост на микобактериите на територията на цялата страна, за Европейския регион и в световен мащаб.

11.1.2. СЗО препоръчва четири основни метода за антибиограми – стандартизирани и широко разпространени в международната практика:

- Метод на абсолютните концентрации;

- Метод на резистентните съотношения;

- Пропорционален метод;

- Автоматично отчитане – Bactec 460 TB или неговия нерадиометричен аналог Bactec MGIT 960 System.

11.1.3. Изборът на един или друг метод се определя от традициите в страната. В мащабите на една страна трябва да се използва един от препоръчаните от СЗО унифицирани методи с цел осигуряване на:

- Ефективен епидемиологичен надзор над лекарствената устойчивост на туберкулозните щамове;

- Съпоставимост на резултатите;

- Оценка на ефективността на лечението.

В България досега традиционно се използваше т.нар. нитратредуктазен метод. Базира се на факта, че 97% от микобактериите редуцират нитратите в нитрити (т.е. индиректен метод за определяне на резистентността на микобактериите чрез тяхната биохимична характеристика). По-долу ще бъдат разгледани подробно: пропорционален метод – като основен метод, метод с автоматично отчитане, и нитратредуктазен метод.

11.2. Основни понятия при определяне на резистентността на микобактериите

- Чувствителност на микобактериите към лекарствен препарат

Определя се като неспособността на щама да расте на среда, съдържаща този препарат при стандартни условия.

- Резистентност (устойчивост)

Снижение на чувствителността до такава степен, че даденият щам е способен да се размножава при въздействието на препарата в критична или по-висока концентрация. Резистентността може да бъде към един или няколко противотуберкулозни препарата.

- Полирезистентен щам

Резистентен към два или повече противотуберкулозни препарата.

- Множествена лекарствена резистентност (MDR-ТВ)

Заема особено място сред полирезистентните щамове, които са резистентни едновременно поне на основните туберкулостатици: Рифампицин (означения: R, RMP) и Изониазид (означения: H, INH).

На MDR-ТВ щамоветe се отделя специално внимание, защото:

- Лечението на тези пациенти представлява голяма трудност, тъй като е:

  - продължително;

  - скъпоструващо;

  - изисква използването на противотуберкулозни препарати от II ред (които освен че са скъпоструващи, имат много странични реакции).

- Много от тези щамове имат повишена способност на разпространение (трансмисивност);

- Предизвикват тежки прогресиращи форми на туберкулоза, нерядко с неблагопроятен изход.

- Екстенсивна лекарствена резистентност (XDR-ТВ)

Дефинира се като MDR-ТВ плюс резистентност на флуорохинолонов препарат и повече от един от 3-те инжекционни препарати (Амикацин, Канамицин, Капреомицин).

- Първична лекарствена резистентност

Представлява устойчивост на туберкулозен щам, отделен от пациент, който никога не е приемал противотуберкулозна терапия или е приемал, но не повече от един месец, т.е. болният се е заразил с лекарствено-устойчив щам. Първичната лекарствена резистентност характеризира състоянието на микобактериалната популация, циркулираща на дадена територия, и нейните показатели са важни за оценка на епидемиологичната ситуация.

- Придобита (вторична) резистентност

Устойчивост, развиваща се в процеса на лечение. Тя е косвен показател за ефективността на противотуберкулозното лечение.

- Критична концентрация

Тя е критерий за устойчивостта. Критичната концентрация е тази най-ниска (гранична) концентрация на препарата, изразена в μg/ml, която потиска размножаването на микобактериите in vitro, т.е. появата на растеж на микобактерии на хранителна среда, съдържаща препарат в критична концентрация, говори за това, че даденият щам е резистентен. За различните по състав хранителни среди критичната концентрация на един и същ препарат е различна. Тя е различна и при използването на различни методи за определяне на лекарствена устойчивост (Таблица 11.1).

Таблица 11.1: Критични концентрации на туберкулостатиците от I-ви ред при различни методи антибиограми в μg/ml

| ##### SIRE | Пропорционален метод | Метод на абсолютните концентрации | Нитрат редуктазен метод | Автоматизирани системи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MGIT | BacT/ALERT-3D |
| STR | 4 / 10 | 10 | 10 | 0.1 | 1.0 |
| INH | 0.2 / 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| RMP | 20 / 40 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 |
| EMB | 2 / 3 | 2 | 4 | 5.0 | 5.0 |

- Първи ред противотуберкулозни лекарствени продукти:

- Isoniazid (H, INH);

- Rifampicin (R, RMP);

- Pyrazinamide (Z, PZA);

- Streptomycin (S, STR);

- Ethambutol (E, EMB).

- Втори ред противотуберкулозни лекарствени продукти:

- Аминогликозиди:

  - Amikacin

  - Kanamycin

- Полипептиди:

  - Capreomycin

- Флуорохинолони:

  - Ciprofloxacin

  - Ofloxacin

  - Levofloxacin

  - Moxifloxacin

- Тиоамиди:

  - Ethionamide

  - Prothionamide

- Серинови аналози:

  - Cycloserine

- PAS (парааминосалицилова киселина).

С изразено бактерицидно действие са: INH, RMP, PZA, STR.

С изразено бактериостатично действие е ЕМВ.

- Стратегията на СЗО за пряко наблюдавано лечение на туберкулозата в съкратени срокове DOTS (Directly Observed Treatment – Short course), въведена напълно в България през 2003 г., включва следните фази на лечение:

- Интензивна фаза:

  - 2 месеца с комбинация INH, RMP, PZA, EMB при новооткритите пациенти с белодробна и извънбелодробна туберкулоза;

  - 2 месеца с комбинация INH, RMP, PZA, EMB, STR и 1 месец с комбинация INH, RMP, PZA, EMB при пациентите на повторно лечение;

- Продължителна фаза:

  - 4 месеца с INH, RMP при новооткритите пациенти с белодробна и извънбелодробна туберкулоза;

  - 5 месеца с INH, RMP, EMB при пациентите на повторно лечение (уточнява се индивидуално).

По принцип се използват две групи методи за антибиограми:

Директен метод, т.е. директно от обработения материал, от който се прави посявката върху Löwenstein-Jensen и микроскопско изследване. Този метод е осъществим само при резултат от микроскопското изследване: (3+) КУБ. Трудно се стандартизира и не се използва често.

Индиректен метод – рутинно използван. Работи се с чиста микобактериална култура, от която може да бъде приготвен стандартен инокулум. Описаните по-долу методи са индиректни.

Винаги трябва да има тясна колаборация между микробиолога и лекуващия пневмофтизиатър, особено в хода на противотуберкулозното лечение.

Всеки резистентен щам трябва да бъде изпратен в Националната референтна лаборатория по туберкулоза за потвърждение.

При изготвянето на антибиограми, независимо по кой метод, винаги се акцентира върху три компонента: инокулум, хранителна среда, туберкулостатици.

11.3. Пропорционален метод

За първи път методът е представен от Middelbrook и Cohn, а после усъвършенстван от Canetti в Института „Пастьор” в Париж, Франция. Днес той е известен и като метод на Canetti. Счита се за класически метод с най-добро съвпадение “in vivo” и “in vitro”.

11.3.1. Принцип:

Определя се процентното съотношение между броя на поникналите колонии M. tuberculosis в средите с антибиотици и броя на колониите в контролите, умножени по съответното разреждане. Това процентно съотношение се сравнява с критичното съотношение. Използва се следната формула:

бр. колонии в епруветки с лек. препарат х съответно разреждане

х 100 = % съотношение

бр. колонии в контролните епруветки х съответно разреждане		                (резистентност)

Ако това процентно съотношение е по-голямо или равно на критичното съотношение, изпитваният щам е резистентен (R).

Ако това процентно съотношение е по-малко от критичното съотношение, изпитваният щам е чувствителен (S).

11.3.2. Приготвяне на инокулум

Взема се пълно йозе от изследваната култура (от среда на Löwenstein-Jensen). Материалът се пренася в стерилна епруветка (с винтова капачка) с 8-12 стерилни перли с диаметър до 3 мм и 2 мл. дестилирана вода. Многократно се разбърква на Vortex до побеляване на суспензията. От тази изходна суспензия се взема надутаечната течност (като се внимава да се избягват едрите частици) и се прехвърля в друга епруветка. Разрежда се с дестилирана вода, докато се достигне мътнина 1.0 по McFarland.

Тази процедура може да се осъществи по два начина:

- Чрез дензимат;

- Чрез сравняване с предварително готов оптичен стандарт. Този стандарт може да е комерсиален продукт или може да бъде приготвен в лабораторията. Стандартът представлява химически разтвор на бариев хлорид 1% - 0.1 мл., и H2SО4 1% - 9,9 ml., т.е.:

| McF | Бариев хлорид (мл.) (1% разтвор) | H2SО4 (мл.) (1% разтвор) | Съответстваща бактериална суспензия / мл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 0,1 | 9,9 | 3,0 х 108 |

Всеки път преди употреба епруветката със стандарта трябва енергично да се разклати.

От така приготвената суспензия (1,0 McFarland) се приготвят падащи разреждания: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 (9 мл. дестилирана вода + 1 мл. от стандартната суспензия).

Работи се с разреждания 10-3 и 10-5.

11.3.3. Хранителни среди

Пропорционалният метод на Canetti се работи върху среди на Löwenstein-Jensen, инокулирани със съответното количество противотуберкулозни препарати. Предлагат се от различни фирми като комерсиален продукт. Те могат да бъдат приготвени и в лабораторията, като прескрипцията за средата на Löwenstein-Jensen е оригиналната рецепта, но към нея се добавят много прецизно съответните противотуберкулозни препарати, преди коагулирането на средата (еднократно за 30 мин. на 85С). Епруветките са годни до един месец, съхранени в хладилник (4-8°С).

Един комплект трябва да съдържа минимум 18 епруветки:

- 2 бр. контроли без антибиотик	(1 бр. за 10-3 и 1 бр. за 10-5 инокулум);

- 4 бр. епруветки с INH 		2 бр. (0,2 μg/ml. за 10-3 и 10-5)

2 бр. (1,0 μg/ml. за 10-3 и 10-5)

- 4 бр. епруветки с RМР		2 бр. (20,0 μg/ml. за 10-3 и 10-5)

2 бр. (40,0 μg/ml. за 10-3 и 10-5)

- 4 бр. епруветки със STR		2 бр. (с 4,0 μg/ml. за 10-3 и 10-5)

2 бр. (10,0 μg/ml. за 10-3 и 10-5)

- 4 бр. епруветки с EMB		2 бр. (2,0 μg/ml. за 10-3 и 10-5)

2 бр. ( 3,0 μg/ml. за 10-3 и 10-5).

11.3.4. Противотуберкулозни лекарства

В никакъв случай не трябва да се използват ампулирани или таблетни форми, а чисти субстанции. При приготвянето на основните разреждания (съобразени с активното вещество във всеки противотуберкулозен препарат) необходимото количество в мг. от съответната субстанция се претегля с аналитична везна!

11.3.4.1. Isoniazid (INH)

Активно вещество:	1000мг. в 1,0 г.

- Разтваряме 20,0 мг. INH в 40,0 мл. стерилна дестилирана вода. Това е разтвор на INH с 500 μg/ml.

- 2 мл. от разтвор 1 + 48 мл. стерилна дестилирана вода. Това е основното разреждане с 20,0 μg/ml!

11.3.4.2. Rifampicin (RMP)

Активно вещество > 980 μg/mg.

    - 80 мг. RMP + 5 мл. метанол;

    - разтвор 1 + 5 мл. 95% етанол. Това е основното разреждане 8000 μg/ml.

11.3.4.3. Streptomycin (STR)

Активното вещество варира от 667 μg/mg до 800 μg/mg.

    - 40 мг от STR + 40 мл. стерилна дестилирана вода = 1000 μg/ml основен разтвор!

11.3.4.4. Ethambutol (EMB)

Активното вещество е 1,0 г. в 1,0 г субстанция.

- 20 мг. от EMB + 100 мл. стерилна дестилирана вода. Основно разреждане – 200 μg/ml.

Таблица 11.2: Приготвяне на среда със съответните концентрации на противотуберкулозните лекарства

| Препарат | Критична концентрация | Обем на среда Löwenstein-Jensen | Добавяне на основен разтвор | Стойности на основния разтвор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INH | 0,2 μg/ml | 1000 ml. | 10,0 ml. | 20 μg/ml |
| RMP | 40,0 μg/ml | 1000 ml. | 5,0 ml. | 8000 μg/ml |
| STR | 10,0 μg/ml | 1000 ml. | 10,0 ml. | 1000 μg/ml |
| EMB | 2,0 μg/ml | 1000 ml. | 5,0 ml. | 200 μg/ml |

Основните разреждания могат да се съхраняват при -20°С във фризер, (една снежинка, обозначена на вратата на фризера, отгговаря на -6°С) за 6 месеца. Не е необходимо всеки път, когато се разливат хранителни среди, да се размразява цялото количество наведнъж и после да се замразяват отново. Препоръчва се основното разреждане да бъде разлято в обеми, съответно необходими за един антибиотик, т.е. 10, 5, 10, 5 мл. съответно за INH, RMP, STR, EMB. Ако се съхранява в обикновен хладилник, годността е само една седмица. Предвид цената на субстанциите този вариант не е удачен.

11.3.4.5. Инокулиране

По 0,2 мл. от разреждане 10-3 и 10-5 на инокулума се посяват както в контролата, така и в антибиотик-съдържащите епруветки (с по две концентрации на антибиотика). Епруветките се поставят под наклон 3-4 дни, така че течността да е в допир с полегатия стълбец на средата. След това епруветките се инкубират на 37°С за 21 дни (до 28 дни, ако няма растеж) в изправено положение с леко разхлабени капачки.

11.3.4.6. Интерпретиране на резултатите

18 епруветки изглеждат твърде много за отчитане на чувствителността към четири противотуберкулозни лекарства, но възможността от по две концентрации на антибиотик и в две разреждания на инокулума дава най-добрата възможност за правилна интерпретация.

Епруветките се отчитат на 21-ия ден. Колониите трябва да се броят внимателно, независимо от големината им. За всеки противотуберкулозен препарат и за всяка негова концентрация има определена критична пропорция в проценти (виж Таблица 11.3).

Таблица 11.3: Критични концентрации и критични пропорции на основните противотуберкулозни препарати

| Антибиотик | Концентрация в μg/ml | Критична пропорция в % |
| --- | --- | --- |
| STR | 4 10 | 1,0 % 0,1 % |
| INH | 0,2 1,0 | 1,0 % 0,1 % |
| RMP | 20,0 40,0 | 2,0 % 1,0% |
| EMB | 2,0 3,0 | 1 % 1 % |

Резистентни са тези щамове, чието процентно съотношение между броя на колониите в средата с антибиотик и броя на колониите в контролната епруветка, съответно умножени по съответното разреждане, е по-високо или равно на критичното съотношение (пропорция), както е показано в Таблица 11.3.

Чувствителни са тези щамове, чието процентно съотношение е по-малко от дадената критична пропорция (съотношение) за съответната концентрация на антибиотик в средата, както е показано в Таблица 11.3.

При отчитането съществуват три възможности:

- Когато щамът е чувствителен и към двете концентрации на даден антибиотик;

- Когато щамът е резистентен и към двете концентрации на дадения антибиотик;

- Когато щамът е резистентен към по-ниската концентрация и чувствителен към по-високата концентрация на антибиотика. Това е едно от най-важните предимства на този метод-прецизността!

Примери за възможност 1: за INH

| Разреждане | Контролни епруветки | Епруветки с антибиотик 0,2 μg/ml | Епруветки с антибиотик 1,0 μg/ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-3 | Конфлуентен растеж - не могат да се преброят | 10 колонии | 0 колонии |
| 10-5 | 100 колонии | 0 колонии | 0 колонии |

10 x 103

R INH 2 μg/ml =			X 100 = 0, 1 %

100 x 10 5

- 0,1 % е по-ниска от 1,0 % за 2,0 μg/ml, затова тествания щам е чувствителен (S) към INH с концентрация 0,2 μg/ml.

- В по-високата концентрация 1 μg/ml въобще няма растеж.

Пример за възможност 2: за RMP

| Разреждане | Контролни епруветки | Епруветки с антибиотик 20,0 μg/ml | Епруветки с антибиотик 40,0 μg/ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-3 | Не могат да се преброят | Не могат да се преброят | 50 колонии |
| 10-5 | 50 колонии | 20 колонии | 0 колонии |

20 x 10 5

R RMP 20 μg/ml=		  X 100 = 40 %

50 x 10 5

50 x 10 3

R RMP 40 μg/ml    =		X 100 = 1,0 %

50 x 10 5

100 x 10 5

R EMB 2μg/ml =			X 100 = 50,0 %

200 x 10 5

20 x 10 3

R EMB 3μg/ml =			X 100 = 0,1 %

200 x 10 5

И при двете концентрации на RMP, щамът е резистентен (с по-голям или равен процент).

Пример за възможност 3: EMB

| Разреждане | Контролни епруветки | Епруветки с антибиотик 2,0 μg/ml | Епруветки с антибиотик 3,0 μg/ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-3 | Не могат да се преброят | Не могат да се преброят | 20 колонии |
| 10-5 | 200 колонии | 100 колонии | 0 колонии |

При R EMB 2μg/ml – 50%. > от критичната пропорция 1%, т.е. щамът е резистентен (R).

При R EMB 3μg/ml - <  от критичната пропорция 1%, т.е. щамът е чувствителен (S).

11.4. Нитрат-редуктазен метод (метод на Калфин)

Методът е оригинален и малко познат в чужбина. Публикуван за първи път в сборник „Инструктивни материали по микробиологична диагностика на бактериални инфекции”, 1989, том I, МЗСГ, стр. 125, с автори Е Калфин и А.Енгибаров.

11.4.1. Принцип

Индиректен метод, базиращ се на биохимичното свойство на 97% от микобактериите да редуцират нитратите до нитрити. В среда на Löwenstein-Jensen със съответната концентрация на антибиотик и 0,1 % KNO3 се инокулира съответният щам. След 10-дневно култивиране на 37°С се отчита редукцията на нитратите в нитрити с помощта на реактив на Грис (сравнявайки с контролната епруветка без антибиотик). Освен това има и допълнителна епруветка с Na-салицилат, отграничаващи M. tuberculosis от МОТТ.

11.4.2. Приготвяне на хранителна среда с туберкулостатици

      - Използва се среда на Löwenstein-Jensen, преди коагулирането на която се добавят KNO3 и противотуберкулозните лекарства в следните концентрации:

- STR		10 μg/ml;

- INH		0,2 μg/ml;

- RМР		40 μg/ml;

- EMB		4  μg/ml.

      - Редицата от епруветки се подрежда в следния ред:

- Контрола (без антибиотик);

- Контрола (без антибиотик);

- STR;

- INH;

- RМР;

- EMB;

- Контрола с Na салицилат.

Във всяка една от епруветките има добавен 0,1 % KNO3 (крайна концентрация)!

Задължително се използват чисти субстанции от горепосочените лекарствени продукти. Претеглянето им се извършва с аналитична везна, като се взема пред вид съдържанието на активното вещество в 1г от това лекарствено средство.

      - Streptomycin (STR)

Съдържанието на активно вещество е 800 мг в 1г. Разтворител – стерилна дестилирана вода. 12,5 г. Streptomycin sulfas съответстват на 10 г чист STR.

І-во разреждане: 12,5 мг. от препарата + 10 мл. стерилна дестилирана вода = 1000 μg/ml.

Работен разтвор: 1 мл. от І разреждане + 99 мл. среда на Löwenstein-Jensen – в стерилна колба. Добавя се 1 мл. 10% воден разтвор на KNO3 (т.е. 0,1 % KNO3 като крайна концентрация за всяка епруветка). Последваща коагулация (еднократна на 85°С, за 30 мин. в наклонено положение, с полегат стълбец около 8 см.) = 10 μg/ml.

      - Isoniazid (INH)

Съдържание на активно вещество е 1000 мг. в 1 г. Разтворител – дестилирана вода.

І-во разреждане: 10мг. от препарата + 10 мл. дестилирана вода = 1000 μg/ml.

ІІ-ро разреждане: 1 мл. от І разреждане + 9 мл. дестилирана вода = 100 μg/ml.

Работен разтвор: 0,2 мл. от ІІ разреждане + 99,8 мл. среда, както е описана преди, с последваща коагулация) = 0,2 μg/ml.

      - Rifampicin (RМР)

Съдържанието на активно вещество е 1000 мг. в 1 г. Рифампицин не се разтваря във вода. Използва се метанол.

І-во разреждане: 20 мг. от препарата + 5 мл. метанол. Разбърква се до разтварянето на цялото количество. След това се добавя още 5 мл. стерилна дестилирана вода, т.е. 2000 μg/ml.

Работен разтвор: 2 мл. от І-во разреждане + 98 мл. среда с Löwenstein-Jensen и KNO3, с последваща коагулация = 40 μg/ml.

      - Ethambutol (EMB)

Съдържанието на активно вещество е 1000 мг. в 1 г. разтворител – стерилна дестилирана вода.

І-во разреждане: 10 мг.+ 10 мл. стерилна дестилирана вода = 1000 μg/ml.

ІІ-ро разреждане: 1 мл. от І разреждане + 4 мл. дестилирана вода = 200 μg/ml.

Работен разтвор: 2 мл. от ІІ разреждане + 98 мл. среда на Löwenstein-Jensen и KNO3 с последваща коагулация = 4 μg/ml.

Тъй като активността на различните препарати е различна при различните партиди, винаги трябва да се изисква сертификат от фирмата производител и разрежданията трябва да се приготвят съобразно активното вещество в дадената субстанция.

      - Всяка епруветка с Löwenstein-Jensen от антибиограмата:

- 2-те контроли без антибиотик;

- 1-та контрола с Na салицилат (0,1 г.на 100 мл. среда = 0,1% разтвор);

- 4-те епруветки с противотуберкулозни препарати,

съдържат 0,1 % KNO3 (крайна концентрация).

      - Начин на приготвяне

Приготвят се 4 стерилни колби за антибиограми + толкова колби, колкото контроли желаем. Маркират се. Всяка колба съдържа:

Хранителна среда + съответното количество INH, RMP, EMB, STR + 1мл. 10% KNO3 – за епруветките с противотуберкулозен препарат.

Хранителна среда + 1мл 10% KNO3, но без противотуберкулозен препарат – за контролните епруветки.

От 100 мл. среда се разливат 20 епруветки.

Реактив на Грис

Реактив А:	сулфанилова киселина – 8 г.

Оцетна киселина 5 N – 1000 мл.

Реактив Б:	α-нафтиламин – 5 г.

Оцетна киселина 5 N – 1000 мл.

Приготвяне на 5 N Оцетна киселина (CH3COOH):

5 N CH3COOH = в 300 мл. CH3COOH до 1000 мл се долива дестилирана вода.

За нашите нужди се използва една четвърт от горепосочения обем (250 мл.), т.е. 75 мл концентрирана CH3COOH се долива до 250 мл. с дестилирана вода. Практически се използва мерителна колба от 250 мл. На дъното се поставя 150 мл. вода и бавно се добавя по стената на съда 75 мл. CH3COOH. Разбърква се и се долива до 250 мл. вода.

Смесват се „ex tempore” преди отчитането на всяка антибиограма в еквивалентни количества.

Реактив А и Реактив Б се съхраняват в тъмни шишета, в хладилник (4-8°С).

11.4.3. Инокулум

Избира се пълно йозе от чиста култура и се суспензира в 2-3 мл. дестилирана вода със стерилни перли от 2-3 мм (около 10 броя). Разбърква се на Вортекс до побеляване (няколко минути). От тази суспензия след утаяване се взема от надутаечната течност в такова количество, че след разреждане с дестилирана вода да се получи мътнина, равна на оптически стандарт 1 по McFarland. Стандарт 1 по McFarland може да се изработи по описания по-горе начин. Стандартизирането на суспензията може да стане и с Дензимат.

Първоначалната суспензия, от която се взема надутаечната течност, се приготвя в дебелостенни епруветки с винтови капачки! Никога не трябва да се бърза с отварянето на епруветката, след като се разбърка на Вортекс! Необходимо е да се изчака да се утаи няколко минути (10-15 мин.)!

11.4.4. Процедура

- Подредените в посочения ред 7 епруветки за антибиограмата, надписани четливо, се поставят на стативи.

- Всяка епруветка се закапва с приготвения инокулум по 0,2 мл.

- Оставят се полегнали 24-48 часа в термостатна стая на 37°С, така че целият полегат стълбец да контактува с инокулума.

- Изправят се и се култивират до 10-ия ден.

- Броят на двете контроли без антибиотик може да бъде увеличен. Целта е след 8-ия ден да може да бъде закапвана по една контрола. При позитивиране на контролата може да бъде отчетена цялата антибиограма. Понякога контролата позитивира на 8-9-ия ден, а понякога – на 11-12-ия ден.

- Тестът не е подходящ за M. bovis, тъй като не редуцира нитратите в нитрити!

11.4.5. Интерпретация на резултатите

При резистентност към съответния препарат има наличие на растеж в епруветката и след закапване по 2-3 капки с Реактива на Грис се получава от малиновочервено до тъмнокафяво оцветяване, т.е. нитратите са редуцирани в нитрити.

При чувствителност към съответните лекарствени препарати няма растеж, няма редукция на нитратите в нитрити, т.е. не се наблюдава цветна реакция.

Контролните среди (без антибиотици) се оцветяват в червено.

При отрицателната контрола реакцията може да е преминала твърде бързо, поради което се налага прибавянето на цинк на прах, както е описано при биохимичния нитрат-редуктазен тест.

Този тест може да се използва като биохимичен тест за идентификация.

Контролите с Na салицилат не трябва да променят цвета си (за разлика от другите контроли). При цветна реакция (червено до кафяво оцветяване) има растеж на средата и нитратите са се редуцирали до нитрити. Това е характерно за МОТТ. Те обикновено са резистентни и на всички противотуберкулозни лекарства от I ред.

Основни предимства на метода на Калфин: евтин, бърз, лесен за изпълнение, надежден

Недостатък на метода: не е включен в списъка на СЗО като основен метод за антибиограми (стандартизирани и широко разпространени в международната практика).

11.5. Метод за определяне на лекарствената чувствителност с автоматизирана система

Автоматизираният тест за антибиограми на Bactec 460 TB е един от референтните методи. С навлизането на новото поколение автоматизирани системи – Bacteс MGIT 960 System и BacT/ALERT-3D, тези методи се предпочитат, предвид нерадиометричния метод на детекция.

Принципът на действие, предимствата и недостатъците са представени в т. 12.1. Автоматизирани системи за култивиране на микобактерии, а стойностите на критичните концентрации на противотуберкулозните препарати – в Таблица 11.3.

Подробно и детайлно описание на работата с тези автоматизирани системи е представено от фирмите-производители в съответните наръчници за работа.

11.5.1. Метод за определяне на лекарствената чувствителност с автоматизирана система Bacteс MGIT 960 System

Работи се със стандартизиран SIRE kit, съдържащ в критична концентрация основните противотуберкулозни лекарства от първи ред. Работи се с чиста култура M. tuberculosis. Инокулумът може да се приготви от положителна твърда хранителна среда или от положителна течна хранителна среда MGIT епруветка.

11.5.1.1. Приготвяне на инокулум от твърда хранителна среда (Löwenstein-Jensen)

- Поставят се 4 ml стерилен физиологичен разтвор в стерилна епруветка, съдържаща 8-10 стъклени перли с диаметър 2-3 мм.

- Взема се пълно йозе от изследваната чиста култура M. tuberculosis, не по-стара от 14 дни, и се суспендира във физиологичен разтвор

- Разбърква се на Vortex за 2-3 мин. до побеляване на суспензията.

- Епруветката престоява 20 мин. за утаяване на едрите частици.

- Суспензията се прехвърля в друга епруветка и се оставя още 15 мин. за допълнително утаяване.

- Взема се надутаечната течност и се прехвърля в друга стерилна епруветка.

- Суспензията се довежда до мътнина 0,5 по McFarland.

- От така приготвената суспензия се прави разреждане 1:5 със стерилен физиологичен разтвор.

- От разреждането 1:5 се приготвя разреждане 1:100 със стерилен физиологичен разтвор.

11.5.1.2. Приготвяне на инокулум от течна хранителна среда - положителна MGIT (7 ml) епруветка

- Ако епруветката е положителна през Ден 1 или Ден 2, инокулирането се извършва със суспензията без разреждане.

- Ако епруветката е положителна на Ден 3, Ден 4 или Ден 5, се разбърква добре, взема се 1 ml от положителната суспензия и се разрежда в 4 ml стерилен физиологичен разтвор (в съотношение 1:5). Разредената суспензия се използва за инокулационните процедури.

11.5.1.3. Подготовка на епруветките 7 ml MGIT – инокулиране с противотуберкулозни препарати

- Номериране на пет 7 ml MGIT епруветки с индикатор за растеж на микобактерии (110 µl флуоресциращ индикатор и 7 мл обогатен и модифициран Middelbrook 7H9 хранителен бульон) за всеки тестов щам. Означават се: една епруветка с GC (контрол на растежа), една – със STR, една – с INH, една – с RIF, и една – с EMB.

- Стерилно се накапва по 0,8 мл MGIT 960 SIRE суплемент във всяка епруветка.

- Стерилно се накапва по 100 μl от 83 μg/ml MGIT STR (Стрептомицин) разтвор в съответно номерираната епруветка MGIT.

- Стерилно се накапва по 100 μl от 8,3 μg/ml MGIT INH (Изониазид) разтвор в съответно номерираната епруветка MGIT.

- Стерилно се накапва по 100 μl от 83 μg/ml MGIT RIF (Рифампин) разтвор в съответно номерираната епруветка MGIT.

- Стерилно се накапва по 100 μl от 415 μg/ml MGIT EMB (Етамбутол) разтвор в съответно номерираната епруветка MGIT.

11.5.1.4. Инокулиране на епруветка 7 ml MGIT с туберкулозния щам

- Първо се инокулира контролната епруветка с 0,5 мл суспензия с разреждане 1:100. Епруветките с противотуберкулозни препарати се инокулират с 0,5 мл суспензия от съответното разреждане, съгласно т. 11.3.1.1. и 11.3.1.2.

- Инокулираните 5 епруветки се поставят на подходящи държачи и се вкарват в автоматичната система BACTEC MGIT 960 SYSTEM, след регистрация на оригиналния бар-код. Култивирането се извършва при 37°C за 13 дни.

Процедурите по извършване на манипулациите за определяне на лекарствената чувствителност се осъществяват в ламинарен бокс с II степен на защита.

11.5.1.5. Интерпретиране на резултатите

На дъното на MGIT епруветките се намира флуоресцентен сензор, вграден в силикон. Той е чувствителен към разтворения в бульона кислород. Метаболитно активните микобактерии метаболизират хранителни вещества и кислород (флуоресценцията отсъства при наличие на кислород). Фотодетекторите на апарата измерват нивото на флуоресценция, което съответства на количеството кислород, консумирано от микроорганизмите. Благодарение на тези флуоресцентни измервания апаратът открива наличието на микроорганизми, развиващи се в култивираната среда.

Автоматичната система BACTEC MGIT 960 System регистрира и визуализира промените в количеството кислород, консумирано от микроорганизмите като положителен или отрицателен резултат.

MGIT епруветките, в които се отчита растеж, дават като резултат резистентност към съответния туберкулостатик - R.

MGIT епруветките, в които не се отчита растеж, дават като резултат чувствителност към съответния туберкулостатик - S.

Съответните записи с положителните и отрицателни резултати се изпращат в компютъра на автоматизираната система.

11.5.2. Метод за определяне на лекарствената чувствителност с автоматизирана система BacT/ALERT – 3D

Принципът на действие, предимствата и недостатъците на метода са представени в т. 12.1. Автоматизирани системи за култивиране на микобактерии, а стойностите на критичните концентрации на противотуберкулозните препарати – в Таблица 11.3.

11.5.2.1. Подготовка на бутилките MP за SIRE-кита:

Всяка проба, която следва да се изпитва за чувствителност, налага подготовка на една бутилка за директна контрола и по една бутилка за всеки от антибиотиците SIRE kit които ще се изпитват.

- Бутилките за работа трябва да се темперират на стайна температура (30-60 минути) преди инокулирането.

- Етикетира се всяка бутилка за работа, която ще се използва в изследването за чувствителност, със съответната информация (контрол, тип противотуберкулозен препарат, пациент).

- Гумените преградки на всяка бутилка се дезинфекцират със спиртен тампон. Преградата се оставя да изсъхне преди да се прибави рехидратиран противотуберкулозен препарат или Ресторинг флуид в бутилката.

- Преди инокулирането на пробата със стерилни игла и спринцовка се добавят асептично 0,5 мл разтворени противотуберкулозни прапарати SIRE към всяка бутилка, която ще се използва в изпитването за чувствителност. След това се прибавя 0.5 мл стерилна дестилирана/дейонизирана вода към директната и пропорционалните контроли, и 0.5 мл BacT/ALERT Ресторинг флуид към всяка бутилка за работа, която ще се използва за директна, пропорционална контрола и антибиотици. BacT/ALERT Ресторинг флуид съдържа съставки, които са нужни за постигането на оптимално развитие на микобактериите.

11.5.2.2. Инокулум

Тестът за чувствителност може да се извърши от щамове M. tuberculosis от положителни бутилки за работа или от растеж върху твърда хранителна среда. Растежът от твърда среда трябва първо да се инокулира в „стартова” междинна бутилка преди изпитването за чувствителност. Може да се използва бутилка с положителна проба или „стартова” междинна бутилка при изпитването за чувствителност на панела SIRE, ако бутилката е инкубирана не повече от 48 часа след положителния сигнал от системата, в противен случай положителната проба трябва да се разреди в съотношение 1:2.

11.5.2.3. Инокулиране на бутилка директно от положителни бутилки от проба

- Суспендира се растежа в положителна бутилка, като енергично се разбърква бутилката за работа за 30 секунди, за да се разбият видимите конгломерати.

- Прехвърля се 0.5 мл от суспензията, като се използва туберкулинова спринцовка във всяка от подготвените бутилки с противотуберкулозни препарати и директната контрола.

- Приготвя се инокулумът за бутилката с пропорционална контрола 1:100, като се прехвърлят 0.1 мл от суспензията от бутилката с положителна проба в 9.9 мл стерилна дестилирана/дейонизирана вода. Разбърква се добре. Инокулира се 0.5 мл от това разреждане (1:100) в бутилката за пропорционална контрола.

- Забърсват се върховете на бутилките с марля, напоена с туберкулоциден агент. Оставят се да изсъхнат, преди да се извадят от ламинарния бокс.

11.5.2.4. Инокулиране на бутилки от клинични изолати, култивирани върху твърда среда

- Прехвърля се пълно йозе, като се вземе максимален брой колонии от яйчната среда в стерилна епруветка, съдържаща стъклени перли и стерилна вода. Разбъркват се на Вортекс, за да се диспергират конгломератите. Оставят се едрите частици да се утаят.

- Прехвърля се супернатантата в друга стерилна епруветка и се регулира мътнината до 1 по МакФарланд, използвайки стерилна вода.

- Подготвя се междинен продукт в „стартова” бутилка, като се прехвърлят 0.5 мл от суспензията в бутилка за работа. Приготвят се бутилката за работа, както е описано в т. 11.3.2.1.

- Забърсват се върховете на бутилките с туберкулоциден агент. Оставят се да изсъхнат преди да бъдат извадени от ламинарния бокс.

- Зареждат се инокулираните бутилки в апарата BacT/ALERT-3D, спазвайки указанията в Ръководството за работа.

- Когато „стартовите” бутилки бъдат определени като положителни, се процедира както е описано в т. 11.3.2.3.

11.5.2.5. Процедура на изпитване

- Въвеждат се инокулираните бутилки за изпитване на чувствителността в апарата BacT/ALERT-3D, спазвайки указанията, предоставени в Ръководството за работа на апарат BacT/ALERT-3D.

- Когато директната и пропорционалната контрола бъдат определени като положителни от апарата, може да се интерпретира тестът за чувствителност към всеки изпитан противотуберкулозен препарат.

- Когато апаратът показва положителна бутилка, се отстранява бутилката съгласно процедурите, както са описани в Ръководството за работа на апарат BacT/ALERT-3D.

11.5.2.6. Интерпретация на резултатите

11.5.2.6.1. Чувствителни

Съдържащата антибиотик бутилка не е определена като положителна, или времето за определяне като положителна е по-голямо от това на директната контрола и пропорционалната контрола.

11.5.2.6.2. Резистентни

Съдържащата антибиотик бутилка е определена като положителна и времето за определяне като положителна е по-голямо от това на директната контрола и пропорционалната контрола.

Освен подробно описаните пропорционален метод, нитрат-редуктазен метод и методи с автоматизирани системи, информативно са разгледани методът на резистентните съотношения и методът на абсолютните концентрации.

11.6. Метод на резистентните съотношения

Базиран е на определяне на съотношението на MIC на дадения щам за съответния противотуберкулозен препарат и MIC на H37Rv за същите противотуберкулозни препарати, изпитани едновременно. Този метод е най-точен, но най-трудоемък и скъп. Последните обстоятелства рязко ограничават неговото приложение.

11.7. Метод на абсолютните концентрации

Методът е особено разпространен в Русия и страните-членки на бившия Съветски съюз.

Културата се оценява като резистентна към дадената концентрация на препарата само при наличие на 20 и повече колонии в епруветката, с тази концентрация при обилен растеж в контролната епруветка, несъдържаща противотуберкулозен препарат.

12. Съвременни методи в микробиологичната диагностика на туберкулозата

12.1. Автоматизирани системи за култивиране на микобактерии

12.1.1. Предимства

- При автоматизираните системи, в сравнение с конвенционалните културелни методи, времето за позитивиране на посявките е значително скъсено: позитивират средно за 7-8 дни, а резултатът от антибиограмите се получава до 12 дни (средно 8 дни);

- Методиката е стандартизирана;

- Мониториране 24 часа в денонощието;

- При позитивиране се съобщава звуково и визуално;

- Неинвазивен метод.

12.1.2. Недостатъци

- Скъпа апаратура и консумативи;

- Не може да бъде наблюдавана морфологията на колониите – средите са течни;

- Изисква се изключителна прецизност и отговорност в работата на персонала.

Автоматизираните системи, с които по света се работи в момента, са : Bactec 460 TB, Bactec MGIT 960 System, BacT/ALERT-3D, разгледани на Таблица 12:

Таблица 12.1: Видове автоматизирани системи за култивиране на микобактерии

| Видове автоматизирани системи | Детекция |
| --- | --- |
| Bactec 460 TB, | радиометрична |
| Bactec MGIT 960 System | флуоресцентна |
| BacT /ALERT - 3D | колориметрична |

Bactec 460 TB е първата създадена напълно автоматизирана система за детекция на микобактерии. За съжаление тя е с радиометрично отчитане (oтчитане на радиоактивно маркиран въглероден двуокис – 14СО2, отделящ се при метаболизирането от микобактериите на маркираните субстанции). Макар и несъмнено добра, тази автоматизирана система е морално остаряла.

Автоматизирани системи от ново поколение са Bactec MGIT 960 System и BactT/ALERT- 3D с нерадиометрично отчитане.

Bactec MGIT 960 System – Използваната хранителна среда е обогатен и модифициран Middelbrook 7Н9 бульон – 7 мл, към които се добавят РАNТА и ОАDС суплементи. На дъното на епруветката се намира флуоресцентна компонента, вградена в силикон. Тя е чувствителна към разтворения в бульона кислород. Метаболитно активните микобактерии консумират кислорода. Системата MGIT 960 System регистрира и визуализира тези промени чрез фирмен софтуерен продукт и съобщава тези резултати като положителни или отрицателни.

BacТ/ALERT-3D – Използваната хранителна среда и при тази система е обогатен и модифициран Middelbrook 7Н9 бульон – 10 мл, към който се добавят MB/Bact Antibiotic Supplement и MB/ Bact Reconstitution fluid с подобен състав, както при MGIT- 960 System (виж Таблица 12.2). На дъното на флаконите има вградена в силикон колориметрична мембрана (сензор). В присъствието на метаболизиран от микобактериите СО2,  цветът се променя от (негативния) зелен в (позитивния) жълт цвят. Тези промени се регистрират и визуализират машинно от BacT/ALERT-3D. Тук системата разполага с “touch-screen”, който значително улеснява и онагледява работата, но при инокулиране на средите се използват спринцовки.

И при двата вида автоматизирани системи, подобно на качествения контрол на конвенционалните среди, се използват тест-микроорганизми: М. tuberculosis ATCC 27 294 и M. kansasii ATCC 12 478.

Таблица 12.2: Състав на допълнителните обогатителни компоненти и антибиотични добавки

| Вид система | BacT/ALERT- 3D | MGIT 960 System |
| --- | --- | --- |
| Обогатителен суплемент | MB /Bact Reconstitution fluid: | OADC (за 1 л. вода): |
|  | Oleic acid 0,05% w/v | Bovin serum albumin 50,0 g |
|  | Glycerol 5% w/v | Dextrose 20,0 |
|  | Amaranth 0,004% w/v | Catalase 0,03 g |
|  | Bovin serum albumin 1% w/v | Oleic acid 0,6 |
| Антибиотичен суплемент | MB/ Bact Antibiotic Supplement | PANTA Antibiotic supplement (за 1 шише лиофилизат) |
|  | Amphotericin B 0,0180 %w/v | Polymixin B 6,000 |
|  | Azlocillin 0,0034 % w/v | Amphotericin B 600μg |
|  | Nalidix acid 0,0400 % w/v | Nalidix acid 2,400 |
|  | Polymixin B 10,000 units | Trimetoprim 600 μg |
|  | Trimetoprim 0,00105 % w/v | Azlocillin 600 |
|  | Vancomycin 0,0005 % w/v |  |

Подробното и детайлно описание на работата с тези автоматизирани системи е представено от фирмите-производители в съответните наръчници за работа.

12.2. Амплификационни методи в диагностиката на туберкулозата

С традиционните методи за лабораторна диагностика на туберкулоза се изискват седмици за получаване на положителен или отрицателен резултат от изследването, което от своя страна забавя лечението. Бързата и точна диагноза на туберкулозата е важен компонент от контрола на това заболяване. За успешната съвременна диагностика на туберкулоза са необходими лесни, бързи и високоспецифични тестове. Амплификационните техники, в частност полимеразната верижна реакция (Polymerase Chain Reaction, PCR), дават големи надежди за това. В момента прилагането на молекулярните методи не заменя или отменя конвенционалната диагностика на туберкулозата, но помага за по-ранна и точна диагностика.

PCR е in vitro метод за амплификация на определен фрагмент от ДНК матрица.

12.2.1. Основни компоненти на PCR реакцията са:

- Матрична ДНК;

- Дезоксирибонуклеотидтрифосфати;

- Термостабилна ДНК полимераза (Taq-полимераза);

- Праймери – къси синтетични олигонуклеотидни молекули, които се свързват комплементарно към изследвания участък;

- Mg2+ (MgCl2 или MgSO4) - тези йони стабилизират връзката на ДНК с праймера и на полимеразата с двойноверижния участък;

- Буфер – oсигурява оптималната за полимеразата киселинност на разтвора (pH=8.3).

12.2.2. Основни етапи на PCR-реакцията:

  - Денатурация (разделяне) на ДНК молекулата;

  - Хибридизация на праймерите със специфични участъци от ДНК матрицата;

  - Полимеризация на ДНК веригите. Удължаването се извършва чрез Taq-полимераза, която прибавя дезоксинуклеотидтрифосфати.

Амплифицираните продукти се визуализират чрез електрофореза – оцветяване на гела с етидиев бромид и облъчване на гела след електрофореза с УВ-лъчи. Размерът на PCR-продуктите се сравнява с DNA ladder, който съдържа ДНК-фрагменти с познат размер. Винаги едновременно с пробата се пуска положителна контрола, съдържаща молекулни маркери с точно определена дължина, и отрицателна контрола.

12.2.3. Предимства на PCR-реакцията:

  - Получаване на голямо количество от избрания ДНК-фрагмент;

  - Бързина на процеса – ДНК се амплифицира в рамките на няколко часа;

  - Висока чувствителност и специфичност;

  - Технически лесно изпълним процес;

  - Не е необходимо голямо количество изходна матрична ДНК.

12.2.4. Приложение на PCR-реакцията за диагностика на туберкулозата:

- Детекция на микобактериална ДНК (от клиничен материал);

- Видова идентификация на микобактерии (от чиста култура);

- Определяне на MDR-резистентност (от чиста култура).

PCR за детекция на ДНК от клиничен материал на представителите на М. tuberculosis complex се базира на амплификация на инсерционен фрагмент IS 6110. Той е специфичен за М. tuberculosis complex и е представен в голям брой копия в генома му (от 4 до 25 в над 95% от щамовете M. tuberculosis complex).

За повишаване на чувствителността и постигане на по-голяма точност на амплифицирания продукт се използва варианта двустъпален PCR (One tube nested PCR), при който се използват две двойки специфични праймери.

12.2.5. Други успешно използвани ДНК-региони включват:

- Ген, кодиращ 65 kDa термостабилен протеин;

- Ген, кодиращ 126 kDa свързващ протеин;

- Ген, кодиращ β-субединицата от РНК-полимераза.

Всички са представени с по едно копие в генома на M. tuberculosis comlpex.

Молекулярните методи се прилагат и за идентификация на микобактерии. Генетични тестове за идентификация се базират на обратна хибридизация с различни специфични ДНК-проби, имобилизирани в паралелни линии на хартиен носител. Целевата ДНК, изолирана в подходящо количество от чиста култура и амплифицирана чрез PCR, с подходящи праймери се хибридизира с ДНК-пробите, носени от хартиения носител. Хибридизацията се осъществява при строго контролирани условия, а продуктът на реакцията се визуализира чрез цветни ивици, съответстващи на съответния видово-специфичен генетичен фрагмент.

12.3. Молекулярни методи за идентификация на микобактерии

Генетични тестове за идентификация се базират на DNA STRIP-технологията. Тя използва технологията „обратна хибридизация” с различни специфични ДНК-проби, имобилизирани в паралелни линии на хартиен носител. Целевата ДНК, изолирана в подходящо количество от чиста култура и амплифицирана чрез PCR с подходящи праймери, се хибридизира с ДНК-пробите, носени от хартиения носител. Хибридизацията се осъществява при строго контролирани условия, а продуктът на реакцията се визуализира чрез цветни ивици, съответстващи на съответния видово-специфичен генетичен фрагмент.

ІІ. ЛЕЧЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

13. ВЪВЕДЕНИЕ

13.1. Епидемиология и бреме на туберкулозата

Почти една трета от населението по света, т.е. два милиарда души, са инфектирани с Mycobacterium tuberculosis и са с риск от развитие на заболяването. Повече от 8 милиона души годишно развиват активна туберкулоза и около два милиона умират от това заболяване.

Разработването на собствени програми и прилагането на чуждестранен опит за контрол на туберкулозата в България още през втората половина на миналия век доведе до намаляване на заболеваемостта до 25.1/100 000 през 1990 г. Поради редица причини, свързани с настъпилите промени в страната след това, се стигна до удвояване на регистрираните случаи с туберкулоза до 49.9/100 000 през 1998 г. В последните години има тенденция за задържане и бавно намаляване на заболеваемостта – 45.0/100 000 през 1999 г., 42.4/100 000 през 2004 г., 40.1/100 000 през 2005 г. По данни на Националния център по здравна информация (НЦЗИ) заболеваемостта от туберкулоза в страната през 2006 г. е 39.1/100 000, а смъртността е 3.5/100 000. За сравнение разпространението на случаите с туберкулоза в страните от Европейския съюз през 2006 г. е 17 на 100 000, а смъртността варира от 0 до 9.6 на 100 000 (по данни на Euro TB).

През последните няколко години, обаче, се наблюдава негативна тенденция на зачестяване на тежките форми на белодробна туберкулоза, на пациентите с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB), както и бавно нарастване на заболеваемостта от туберкулоза при децата.

Коинфекцията с вируса на човешкия имунен дефицит (ХИВ) значително повишава риска от развитие на туберкулоза.

В същото време множествената резистентност, която се причинява главно от незадоволително провеждане на лечението на туберкулозата, е проблем, който може да придобие значителна важност и в нашата страна.

13.2. Причини за бремето на туберкулозата

Основна причина за повишаващото се бреме на туберкулозата в страната е подценяване на заболяването (неадекватно откриване на случаите, диагноза и лечение).

13.3. Контролът на туберкулозата е възможен благодарение на DOTS-стратегията

Основните структури за контрол на туберкулозата, основани на диагноза и лечение на заразоносителите и включващи основните управленски механизми, бяха разработени и формулирани като DOTS-стратегия в началото на 90-те години на миналия век (Глава 14.2). DOTS беше популяризиран като световна стратегия от средата на 90-те години на миналия век.

Страните, въвели DOTS в широк мащаб, бяха свидетели на забележителни резултати. В много страни беше намалено разпространението и смъртността от туберкулоза.. Лекарствената резистентност беше понижена в резултат на целенасочени мерки с цел подобряване наблюдението на пациентите и намаляване разпространението на туберкулозата.

След стартиране през 1998 г. в 4 пилотни региона, през 2003 г. България беше обхваната напълно от DOTS.

Правилно приложеното лечение допринася за излекуване на заразоносителите и прекъсване веригата на разпространение. Следователно най-добрата профилактика на туберкулозата е излекуването на заразоносителите. Световната банка определи DOTS като най-добра здравна стратегия и препоръчва ефективното лечение на туберкулозата във втората фаза да бъде подпомогнати от дейности в първичната здравна помощ.

13.4. Бавен напредък в контрола на туберкулозата

Независимо от отбелязаното известно снижаване на заболеваемостта от туберкулоза в нашата страна и приемането на принципите на DOTS трудно е да разшири и утвърди приложението на DOTS толкова бързо, колкото е необходимо, за да се постигнат целите на Световната здравна организация (СЗО) за откриване на 70 % от заразоносителите и да се излекуват 85 % от тях, в съответствие с общите „Цели на хилядолетието на ООН за развитие” (MDGs).

Утвърждаването и ускоряването на разширението на DOTS за постигане на целта по-рано ще изисква дълбока здравна и социално-икономическа намеса. Тази „бърза стъпка” към DOTS ще намали също влиянието на ХИВ, наличието и риска за нарастване на лекарствена резистентност.

14. СТРАТЕГИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

14.1. Цели

Представено е разширяването на DOTS-стратегията на СЗО и условията за постигане на ефективен контрол на туберкулозата.

14.2. Описание

През 1993 г. СЗО обяви туберкулозата за глобална заплаха с изтъкване на нейното нарастващо значение като обществена здравна опасност. В последното десетилетие програмите за контрол на туберкулозата у нас не успяха да постигнат достатъчно високи нива на откриване и излекуване на заразните (с положително микроскопско изследване на храчка) пациенти. Задържането на заболеваемостта от туберкулоза се дължи предимно на:

- недостатъчна ефективност на заведенията за диагноза и лечение, включително и на директно наблюдаваното лечение;

- приложение на нестандартизирани лечебни режими;

- липса на наблюдение и информационна система за управление и точна оценка на изхода от лечението на пациентите с туберкулоза;

- неадекватна политика за реформа в здравния сектор, ограничен бюджет за здравеопазване и произтичаща от това недостатъчна финансова подкрепа за периферните лечебни заведения.

В отговор на това бяха уточнени условията за ефективен контрол на туберкулозата и беше въведена новата стратегия, наречена DOTS (Directly Observed Treatment- Short course – директно наблюдавано лечение в съкратени срокове).

14.3. Цели и задачи

Целите на Националната туберкулозна програма са да намали заболеваемостта, смъртността и разпространението на туберкулозата, а в същото време да предпази от развитието на лекарствена резистентност.

Основната намеса за контрол на туберкулозата е стандартизираният кратък курс на лечение, проведен под директно наблюдение – най-малко по време на интензивната фаза на лечение – за всички лекувани болни с туберкулоза. Най-голямо внимание се отделя на откритите с положителна микроскопия случаи, основен източник на инфекцията.

Ефективната национална туберкулозна програма има високо ниво на успех от лечението, ниско ниво на придобита лекарствена резистентност и не на последно място – високо ниво на откриване на случаите.

14.4. Политическа стратегия за контрол на туберкулозата: разширяване на DOTS

14.4.1. За да се постигнат целите за контрол на туберкулозата, е необходимо значително засилване на туберкулозните програми:

- Структурите за обществено здравеопазване се нуждаят от повишаване на техния капацитет и подобряване качеството на откриването на случаите.

- Необходимо е и съдействие за ангажиране на обществеността в надзора над туберкулозата и подхода към пациентите.

- Тясно сътрудничество на обществения, частния и доброволния сектори.

- Влиянието на ХИВ върху заболеваемостта и смъртността от туберкулоза изисква нови партньорства и подходи.

- Нарастването на лекарствено резистентната туберкулоза изисква ефективно въвеждане на DOTS-стратегията.

14.4.2. Разширяването на структурата на DOTS засилва петте основни компонента на DOTS-стратегията:

  - Непрекъсната правителствена подкрепа за засилване на човешките и финансовите ресурси и превръщане на контрола на туберкулозата в национален приоритет, неделима част от националната здравна система.

  - Достъп до качествено микроскопско изследване на храчки за откриване на случаите. Специално внимание е необходимо за откриване на случаите сред високо рисковите групи.

  - Стандартизирано лечение в съкратени срокове за всички случаи с туберкулоза в условията на правилно изпълнение, включително директно наблюдение на лечението.

  - Непрекъснато снабдяване с лекарства с гарантирано качество.

  - Система за регистриране и съобщаване, позволяваща оценка на изхода от лечението за всички пациенти и изпълнението на програмата като цяло. Това е основата за системно мониториране на програмата и справяне с установените проблеми.

14.5. Ключови дейности за реализиране на DOTS

Седемте ключови дейности за реализирането на DOTS-стратегията са:

- Национална програма за туберкулоза.

- Изготвяне на план за развитие на програмата с наръчник и въвеждане на система за регистриране и съобщаване.

- Планиране и стартиране на програми за обучение.

- Изграждане на мрежа от лаборатории и структура за постоянен качествен контрол.

- Организиране на лечебните  заведения с даване предимство на директно наблюдаваното лечение в съкратени срокове.

- Гарантиране на редовно снабдяване на лекарства, диагностикуми и консумативи.

- Съставяне и реализиране на план за контрол на ключовите дейности на междинно и областно ниво.

14.6. Индикатори

Основните индикатори за отчитане на прогреса в реализирането на DOTS са: наличието на наръчник на Националната туберкулозна програма в съответствие с DOTS-стратегията, процентът на излекуваните и на успеха от лечението при новооткритите случаи с положителна микроскопия, и нивото на откриване на случаите.

15. ОТКРИВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ

15.1. Цел

Поставянето на диагнозата „туберкулоза” цели разпознаването на случая с активно заболяване, дължащо се на M. tuberculosis.

15.2. Цели на откриването на случаите

- Точно регистриране и уведомяване за установен случай;

- Осигуряване на лечението на случаите с положително микроскопско изследване на храчка, основни източници на инфекцията в обществото;

- Назначаване на подходящите стандартизирани режими на лечение;

- Категоризация на случаите според локализация на инфекцията, бактериологичен резултат и анамнеза за предишно лечение;

- Кохортен анализ на изхода от лечението.

15.3. Защо назначеният стандартизиран лечебен режим трябва да съответства на диагностичната категория?

Причините за това са:

- да се избегне неподходящо лечение на случаите с предшестващо лечение и така да се предотврати придобита резистентност;

- да се намалят лечебните разходи при запазване на ефективността и да се сведат до минимум страничните ефекти чрез избягването на ненужно по обем лечение.

15.4. Кои фактори характеризират болния с туберкулоза?

Това са (Фигура 15.1):

- Локализация.

- Бактериологично изследване (резултат от микроскопско изследване на храчка).

- Тежест на заболяването.

- Анамнеза за предшестващо противотуберкулозно лечение.

Фигура 15.1: Фактори, характеризиращи случаите с туберкулоза

БАКТЕРИОЛОГИЯ           	ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА	     ПРЕДШЕСТВАЩО

ЗАБОЛЯВАНЕТО	           ЛЕЧЕНИЕ

(+) пол.

микроскопия

белодробна			            не		Новооткрит

случай

(-) отр.				        Случаи с

микроскопия				      туберкулоза

След прекъсване на

лечението

извън-			            да

белодробна

рецидив

рядко

неуспех	      директно

отрицателни

хронични

ТЕЖЕСТ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО			             случаи

15.5. Определяне на случаите

15.5.1. Определения

- Подозрителен за туберкулоза. Всеки пациент, който има симптоми и признаци, подозрителни за туберкулоза, особено кашлица с голяма продължителност (над 2 седмици).

- Случай с туберкулоза. Пациент, при когото туберкулозата е микробиологично потвърдена или диагностицирана от специалист.

Забележка. Всеки пациент, получавал лечение за туберкулоза, следва да бъде регистриран като случай с туберкулоза. Не трябва да бъде прилаган „туберкулостатичен тест” като метод за диагноза на туберкулоза.

- Потвърден случай с туберкулоза. Пациент с положителна култура за Mycobacterium tuberculosis complex.

15.5.2. Локализация на заболяването (белодробна и извънбелодробна)

Като цяло препоръчваните лечебни режими са сходни независимо от локализацията. Необходимостта от определянето й се определя главно заради  регистрирането и съобщаването на случаите.

15.5.2.1. Белодробна туберкулоза

Тя засяга белодробния паренхим. Поради това туберкулозата на вътрегръдните лимфни възли (медиастинални и/или хилусни) или туберкулозният плеврален излив без рентгенови промени на белите дробове, се разглеждат като случаи с извънбелодробна туберкулоза. Пациент с едновременна белодробна и извънбелодробна локализация на туберкулозата се определя като случай с белодробна туберкулоза. Милиарната туберкулоза се отнася към белодробната.

15.5.2.2. Извънбелодробна туберкулоза

Извънбелодробната туберкулоза засяга органи извън белите дробове: плевра, лимфни възли, корем, пикочо-полова система, кожа, кости и стави, менинги и др. Диагнозата се поставя от специалист в съответната област и трябва да се основава на резултатите от: положително микроскобиологично изследване, или на хистологични или клинични данни в полза на активна извънбелодробна туберкулоза. Следва започване на пълен курс лечение с противотуберкулозни лекарства.

15.5.3. Бактериологично изследване за белодробна туберкулоза

15.5.3.1. Определянето на резултата от микроскопското изследване на храчка при случаите с белодробна туберкулоза е от съществено значение за:

- Определяне на случаите с положителна микроскопия;

- Регистриране, съобщаване и изпълнение на Националната програма по туберкулоза

В диагностиката на туберкулозата задължително се прави и културелно изследване. Лечебните режими са едни и същи за културелно положителните и културелно отрицателните пациенти.

15.5.3.2. В Приложение 11 е представен алгоритъм за поведение при подозирана белодробна туберкулоза. Използвани са следните определения:

- Белодробна туберкулоза с положително микроскопско изследване на храчка

  - Пациент с две или повече положителни микроскопски изследвания за КУБ от храчка, или

  - Пациент с едно положително микроскопско изследване за КУБ от храчка плюс рентгенови промени, характерни за активна белодробна туберкулоза, потвърдени от специалист, или

  - Пациент с едно положително микроскопско изследване за КУБ от храчка плюс положително културелно изследване за M. tuberculosis от храчка.

- Белодробна туберкулоза с отрицателно микроскопско изследване на храчка

Случай с белодробна туберкулоза, който не отговаря на изброените по-горе определения за белодробна туберкулоза с положително микроскопско изследване на храчка. Тази група включва случаите без наличие на резултат от микроскопското изследване на храчка, които трябва да са изключение при възрастните пациенти, но се срещат относително по-често при деца.

Диагностичните критерии за белодробна туберкулоза с отрицателно микроскопско изследване на храчка трябва да включват:

- Най-малко три отрицателни микроскопски изследвания на храчки за КУБ, и

- Рентгенови промени, характерни за активна белодробна туберкулоза, и

- Липса на отговор след лечение с широкоспектърни антибиотици, и

- Преценка от специалист за лечение с пълен курс противотуберкулозно лечение.

При наличие на лабораторни структури с микроскопи и при правилно приложени диагностични критерии случаите с белодробна туберкулоза с положително микроскопско изследване на храчка съставляват поне 65 % от общия брой случаи с белодробна туберкулоза и над 50 % от всички случаи с туберкулоза.

Резултатите от рентгеноскопията не се приемат като доказателство за наличието на белодробна туберкулоза.

15.5.4. Тежест на туберкулозното заболяване

Степента на бацилоотделянето, разпространението и локализацията са решаващи при определяне тежестта на заболяването и съответното лечение. Заболяването се определя като тежко, ако представлява остра заплаха за живота (туберкулоза на перикарда), има риск от последващо тежко инвалидизиране (туберкулоза на гръбначния стълб) или и двете (туберкулозен менингит).

Тежки форми на заболяването са милиарната и дисеминираната туберкулоза. Като тежки се определят следните форми на извънбелодробната туберкулоза: туберкулозен менингит, перикардит, перитонит, двустранен или голям плеврален излив едностранно, туберкулоза на гръбначния стълб, на червата, на пикочо-половата система. Туберкулозата на лимфните възли, едностранният плеврален излив, туберкулозата на костите (с изключение на гръбначния стълб), на периферните стави и на кожата се класифицират като по-леки форми на заболяването.

15.5.5. Анамнеза за предшестващо противотуберкулозно лечение: категории пациенти за регистриране по диагноза

За да се определят пациентите с повишен риск за развитие на лекарствена резистентност и да се започне подходящо лечение, случаите трябва да се разделят според наличието на предшестващо противотуберкулозно лечение. Тази особеност е от съществено значение за епидемиологичното мониториране на туберкулозната епидемия на регионално и национално ниво.

Използват се следните определения:

- Новооткрит. Пациент, който никога не е лекуван за туберкулоза или е получавал противотуберкулозни препарати за по-малко от един месец.

- Рецидив. Пациент с предшестващо лечение за туберкулоза, съобщен като излекуван или  завършил лечението, който отново е с бактериологично (микроскопско или културелно) потвърдена туберкулоза.

- Лечение след неуспех. Пациент, който започва повторен режим на лечение след неуспех от предшестващо лечение.

- Лечение след прекъсване. Пациент, прекъснал лечението за повече от два месеца, който отново е с бактериологично потвърдена туберкулоза и започва повторно лечение.

- Прехвърлен. Пациент, който е бил прехвърлен в даден регистър от друга отчетна структура за продължаване на лечението.

Забележка. Случаите с белодробна и извънбелодробна туберкулоза и отрицателно микроскопско изследване също могат да се класифицират като рецидив, неуспех от лечението, лечение след прекъсване или хронични случаи.

16. СТАНДАРТИЗИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РЕЖИМИ

16.1. Обект

Представени са препоръчваните стандартизирани лечебни режими за различните категории случаи с туберкулоза.

16.2. Цели на лечението

Целите на лечението на туберкулозата са:

- Да се излекува пациентът с туберкулоза;

- Да се предотврати смъртта от туберкулоза или нейните късни последици;

- Да се предотврати рецидив от туберкулоза;

- Да се намали разпространението на туберкулозата към околните;

- Да се предотврати развитието на придобита лекарствена резистентност.

16.3. Основни противотуберкулозни лекарства

Три са основните ефекти на противотуберкулозните препарати: бактерициден, стерилизиращ и предотвратяващ развитието на резистентност. Отделните препарати притежават тези свойства в различна степен. Изониазид и Рифампицин са най-мощните бактерицидни препарати, активни срещу всички популации туберкулозни бактерии. Рифампицин има най-мощен стерилизиращ ефект. Пиразинамид и Стрептомицин са също бактерицидни срещу някои популации туберкулозни бактерии. Пиразинамид е активен само в кисела среда. Стрептомицин е бактерициден срещу бързо делящите се туберкулозни бактерии. Етамбутол се използва в комбинация с по-мощни препарати за предотвратяване развитието на резистентност.

Таблица 16.1: Основни противотуберкулозни препарати и препоръчителни дневни дози

| Противотуберкулозни препарати (съкращение) | Дози в mg/kg и дозов интервал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дневно | 3 пъти седмичноІ |
| Изониазид (Н) | 5 (4-6) | 10 (8-12) |
| Рифампицин (R) | 10 (8-12) | 10 (8-12) |
| Пиразинамид (Z) | 25 (20-30) | 35 (30-40) |
| Стрептомицин (S)ІІ | 15 (12-18) | Не се прилага |
| Етамбутол (Е) | 15 (15-20) | 30 (20-35) |

І СЗО не препоръчва режимите с двукратно приложение седмично поради повишен риск от неуспех на лечението. Освен това ХИВ-позитивните пациенти, приемащи лечение в дози двукратно седмично или по-малко, са с повишен риск от неуспех или рецидиви с развитие на придобита резистентност към Рифампицин.

ІІ Стрептомицин не трябва да се дава на бременни жени; при пациенти над 50 години трябва да се прилага в доза 750 мг дневно.

16.3.1. Таблетки с фиксирани дози на лекарствени комбинации

16.3.1.1. Таблетките с фиксирани дози на лекарствени комбинации имат няколко предимства пред отделните препарати:

- Грешките при изписването им са по-рядко, защото препоръчаните дози са по-ясни и съобразяването на дозировката с теглото на пациента е по-лесно.

- Броят на таблетките за приемане е по-малък и така може да се осигури по-голямо сътрудничество от страна на пациента.

- Пациентите не могат да избират кои препарати да приемат.

16.3.1.2. Таблетките с фиксирани дози на лекарствени комбинации имат и някои недостатъци:

- Ако се допуснат грешки при изписването им, може да се предизвика свръхдозиране (риск от токсичност) или ниски дози на всички лекарства (благоприятстващи развитието на лекарствена резистентност).

- Здравният персонал може да бъде подведен да не осъществи директно наблюдение на лечението поради погрешното убеждение, че е гарантирано сътрудничеството на пациентите.

- Установена е ниска бионаличност на Рифампицин в някои таблетки с фиксирани дози на лекарствени комбинации, особено в комбинациите от 3 и 4 препарата. Затова се налага качествен контрол.

Употребата на таблетки с фиксирани дози на лекарствени комбинации не отменя необходимостта от прилагането на самостоятелни препарати за ограничен брой пациенти, особено при тези, които изявяват реакции на лекарствена токсичност.

Таблица 16.2: Препоръчвани от СЗО лекарствени форми на основните противотуберкулозни препарати

Разделни форми на лекарствени препарати

| Препарат | Лекарствена форма | Съдържание |
| --- | --- | --- |
| Изониазид (Н) | Таблетки | 100 mg |
| Рифампицин (R) | Таблетки или капсули | 150 mg, 300 mg |
| Пиразинамид (Z) | Таблетки | 500 mg |
| Етамбутол (Е) | Таблетки | 250 mg |
| Стрептомицин (S) | Флакон с прах за инжекционно приложение | 1 g |

Таблетки с фиксирани комбинации на лекарствени препарати

| Препарат | Лекарствена форма | Съдържание за ежедневна употреба | Съдържание за употреба 3 пъти седмично |
| --- | --- | --- | --- |
| Изониазид + Рифампицин (H+R) | Таблетки Таблетки * | 75 mg+150 mg 150 mg+300 mg 30 mg+60 mg | 150 mg+150 mg 60 mg+60 mg |
| Изониазид + Етамбутол (H+E) | Таблетки | 150 mg+400 mg | - |
| Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид (H+R+Z) | Таблетки Таблетки * | 75 mg+150 mg+400 mg 30 mg+60 mg+150 mg | 150 mg+150 mg+500 mg |
| Изониазид + Рифампицин+ Пиразинамид + Етамбутол (H+R+Z+E) | Таблетки | 75 mg+150 mg+400 mg+275 mg | - |

* За употреба при деца.

16.3.2. Интермитентна употреба

Изониазид, Рифампицин, Пиразинамид и Етамбутол са еднакво ефикасни, давани три пъти седмично, както и при ежедневното им приложение. Трикратният прием седмично улеснява директното наблюдение, намалява разходите и облекчава пациента и персонала поради намаления брой посещения.

Не се препоръчва интермитентно лечение в интензивната фаза, ако в продължителната фаза фаза се използват Изониазид и Етамбутол.

16.3.3. Стандартизирани режими

Стандартизираните режими имат следните преимущества пред индивидуализираното изписване на лекарства:

- намаляват се грешките при изписването и по този начин се намалява риска от развитие на лекарствена резистентност;

- улеснява се изчисляването на лекарствените нужди, снабдяването, разпределението и мониторирането;

- улеснява се обучението на персонала;

- намаляват се разходите;

- улеснява се редовното доставяне на лекарства, ако пациентите се преместват от един район в друг.

За да се улесни доставянето, разпределението и провеждането на лечението,  дневната дозировка може да бъде стандартизирана за 3 или 4 групи в зависимост от телесното тегло – например: 30-39, 40-54, 55-70 и над 70 кг (виж Приложение 12), и индивидуално изчисление за деца.

16.4. Препоръчвани стандартизирани лечебни режими

16.4.1. Новооткрити пациенти

Лечебните режими имат интензивна фаза с продължителност два месеца и продължителна фаза, обикновено траеща 4 или 6 месеца. По време на интензивната фаза, обикновено включваща Изониазид, Рифампицин, Пиразинамид и Етамбутол, туберкулозните бактерии загиват бързо. Пациентите, източници на инфекция, бързо стават незаразни (в рамките на около две седмици). Симптомите намаляват. Повечето пациенти, които са с положителни микроскопски изследвания на храчка, спират бацилоотделянето в рамките на два месеца. По време на продължителната фаза са необходими по-малко лекарства, но за по-дълго време. Стерилизиращият ефект на медикаментите унищожава останалите бактерии и предпазва от последващ рецидив.

При пациентите с масивно бацилоотделяне (с белодробна туберкулоза с положителни микроскопски изследвания и повечето ХИВ-инфектирани пациенти с белодробна туберкулоза с отрицателни микроскопски изследвания) има повишен риск от селектиране на резистентни бактерии, тъй като голяма популация от бактериите развиват спонтанна резистентност към единичен препарат. Съкратените режими на лечение, включващи 4 препарата по време на интензивната фаза и 2 препарата по време на продължителната, намаляват този риск. Такива режими са високо ефективни при пациенти с чувствителни бактерии, и са с подобна ефективност при пациенти с микроорганизми с първична резистентност към Изониазид.

ХИВ-негативните пациенти с белодробна туберкулоза с отрицателни микроскопски изследвания или с извънбелодробна туберкулоза, с чувствителни към медикаментите бактерии, са с малък риск от развитие на лекарствена резистентност, тъй като лезиите им съдържат по-малко бактерии. Тъй като първоначалната резистентност към Изониазид е честа и изследването на ХИВ не е установена практика, препоръчва се включването на Етамбутол като четвърти медикамент по време на началната фаза при повечето пациенти с белодробна туберкулоза с отрицателни микроскопски изследвания или с извънбелодробна туберкулоза. Етамбутол може да не се прилага при ХИВ-негативни болни, които са с белодробна туберкулоза с отрицателни микроскопски изследвания, нямат каверни, както и при болни , заразени с напълно чувствителни към лекарствата бактерии, и при малки деца с първична туберкулоза.

16.4.2. Случаи на повторно лечение

Това са болни, лекувани като новооткрити за повече от един месец, които са отново положителни при микроскопски или културелни изследвания (неуспех от лечението, рецидив, след прекъсване). Рискът от лекарствена резистентност при тях е по-голям. Ако болните се лекуват правилно през интензивната фаза и се отчете неуспех, има висок риск от мултилекарствена резистентност.

Стандартният режим на повторно лечение се състои от 5 лекарства в интензивната и 3 лекарства в продължителната фаза. Пациентът получава 3 препарата по време на цялото лечение в продължителната фаза: RHE. Този стандартизиран режим може да излекува пациенти, отделящи бактерии, напълно чувствителни към лекарствата и тези, отделящи бактерии, резистентни към Изониазид и/или Стрептомицин. При правилно повторно лечение, най-честата причина за неуспех е наличието на мултирезистентна туберкулоза.

16.5. Разпределяне на туберкулозните случаи в диагностични категории

Най-важна задача за Националната туберкулозна програма е определянето и лечението на пациентите с белодробна туберкулоза с положителни микроскопски изследвания на храчка. С оглед оптимално изпозване на наличните ресурси болните се разпределят на диагностични категории – от І (най-висок приоритет) до ІV (най-нисък приоритет) (таблица 16.3).

Таблица 16.3: Препоръчвани лечебни режими за всяка диагностична категория

| Диагностична категория | Тип пациенти | Лечебни режимиІ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интензивна фаза | Продължителна фаза |
| І | Новооткрит с белодробна (+) микр. ТБК Новооткрит с белодробна (-) микр. ТБК с обширно паренхимно ангажиране Новооткрит с тежки форми на извънбелодробна ТБКІІ ХИВ (+) пациент | Предпочитан 2 HRZEІІІ | Предпочитан 4 HR 4 (HR)3 |
|  |  | По избор 2 (HRZE)3 или 2 HRZEІV | По избор 4 (HR)3 или 6 HEV |
| ІІ | Повторно лечение с (+) микроск. ТБК Рецидив Лечение след прекъсване | Предпочитан 2 HRZES/ 1 HRZEVІ | Предпочитан 5 HREVІ |
|  |  | По избор 2 (HRZES)3/ 1 HRZE3 | По избор 5 (HRE)3 |
|  | Неуспех от лечението в група ІVІ в случаи с: - адекватно изпълнение на програмата; - представителни DRS-данни, показващи високи нива на MDR TB и/или данни за DST , и - наличност на режими за Категория ІV | Често за тези пациенти са необходими специално изработени стандартизирани или индивидуални лечебни режими. (виж Част 4.9 и Глава 5) |  |
| ІІІ | Новооткрит с белодробна (-) микроск. ТБК (без тези, включени в категория І) Новооткрит с по-леки форми на извънбелодробна ТБК | Предпочитан 2 HRZEVІІ | Предпочитан 4 HR 4 (HR)3 |
|  |  | По избор 2 (HRZE)3 или 2 HRZE | По избор 4 (HR)3 или 6 HE |
| ІV | Хронични случаи (все още директно положителни след наблюдавано повторно лечение); доказани или подозрителни за мултирезистентна туберкулоза случаиVІІІ | Специално изработени стандартизирани или индивидуализирани лечебни режими |  |

І Цифрите преди лечебните режими означават продължителността на лечението (в месеци). Цифрите след лечебните режими означават честотата на приложение (пъти седмично). Ако няма такива, приложението е ежедневно. Винаги се изисква директно наблюдение на лекарствения прием по време на интензивната фаза, задължително е при приложението на Рифампицин по време на продължителната фаза и се налага при интермитентно прилагане на лечението. Комбинираните препарати във фиксирани дози се препоръчват и за двете фази на лечението.

ІІ Тежките форми на извънбелодробна туберкулоза са представени в част 3.5.3.

ІІІ Стрептомицин може да се използва вместо Етамбутол. При туберкулозен менингит Етамбутол трябва да се замени от Стрептомицин.

ІV Не се препоръчва интермитентна начална фаза, когато в продължителната фаза се използват Изониазид и Етамбутол.

V Този режим може да се обсъжда в случаите, когато не може да се приложи препоръчаният режим. Той, обаче е свързан с висока честота на неуспех от лечението и рецидиви, сравнено с режима на поддържащата фаза, използващ 4 HR (виж част 4.8). Не се препоръчва интермитентна начална фаза, когато тя се последва от режим 6 HE в  поддържащата фаза.

VІ Случаите с неуспех от лечението могат да са с повишен риск от мултирезистентна туберкулоза, особено когато в продължителната фаза е използван Рифампицин (виж част 4.9). За тези случаи се препоръчва изследване за лекарствена чувствителност.

VІІ При ХИВ-отрицателни пациенти с ограничени форми на белодробна туберкулоза, без разпадане и без бацилоотделяне, и при пациенти с по-леки форми на извънбелодробна туберкулоза Етамбутол може да се пропусне в началната фаза на лечение; същото важи и за деца с първична туберкулоза.

VІІІ Препоръчва се изследване за лекарствена чувствителност при пациенти, контактни на болни с мултирезистентна туберкулоза.

16.6. Стандартен код за лечебни режими на туберкулозата

Лечебните режими на туберкулозата имат стандартен код. Всеки противотуберкулозен препарат има съкращение (Таблица 16.1).

Лечебният режим се състои от две фази: интензивна и продължителна. Цифрата преди всяка фаза означава продължителността й в месеци. Буквите в скоби показват препаратите с фиксирани дози на тези лекарства. Цифрата в долния край след буква или букви в скоби (напр. 3) означава броят на приемите на този препарат седмично. Ако няма такава цифра, лечението е ежедневно. По-долу са представени примери:

16.6.1. Режим: 2 (HRZE)/4 (HR)3

Интензивната фаза е 2 (HRZE). Продължителността на фазата е 2 месеца. Приемът на лекарства е ежедневен, с Изониазид (Н), Рифампицин (R), Пиразинамид (Z) и Етамбутол (Е) в комбинация с фиксирани дози на тези препарати.

Продължителната фаза е 4 (HR)3. Продължителността на фазата е 4 месеца, с  Изониазид (Н) и Рифампицин (R), в комбинация с фиксирани дози на тези препарати, 3 пъти седмично.

16.6.2. Режим: 2 (HR)ZE/6 (HЕ)

Интензивната фаза е 2 (HR)ZE. Продължителността на фазата е 2 месеца. Приемът на лекарства е ежедневен, с Изониазид (Н) и Рифампицин (R) в комбинация с фиксирани дози на тези препарати, плюс Пиразинамид (Z) и Етамбутол (Е).

Продължителната фаза е 6 (HE). Продължителността на фазата е 6 месеца. Приемът на лекарства е ежедневен, с  Изониазид (Н) и Етамбутол (Е) в комбинация, с фиксирани дози на тези препарати.

16.7. Препоръчителни лечебни режими за диагностичните категории

Режимът за всеки пациент зависи от диагностичната категория, в която той попада. Таблица 16.3 и Глава 16.8. представят алтернативните режими за всяка диагностична категория. Националната туберкулозна програма трябва да избере най-подходящите режими, които да се спазват на национално ниво.

16.8. Съображения за продължителната фаза при новооткрити пациенти (Категория І и ІІІ)

Националната туберкулозна програма трябва да избере един от режимите за поддържащата фаза, изброени по-долу:

16.8.1. Режим: 4 HR дневно или три пъти седмично, давани под директно наблюдение, е препоръчваният режим за продължителната фаза. Най-важното предимство на този режим е ниското ниво на неуспех и рецидиви, както за ХИВ-негативни, така и за ХИВ-инфектирани пациенти, с чувствителни към лекарствата туберкулозни бактерии и тези с първична резистентност към Изониазид. Използването на HR изисква мерки, осигуряващи спазване на лечението от пациентите, включително по-широко обществено участие и/или ангажиране на семействата им. Недостатъците на този режим включват възможността от развитие на резистентност към Рифампицин при пациенти с първична резистентност към Изониазид, и лекарствени взаимодействия с някои антиретровирусни препарати, използвани при ХИВ-инфектирани пациенти.

- Ежедневният прием може да бъде особено подходящ, ако пациентът е хоспитализиран, или ако наблюдаващият лечението е наблизо (съсед), или в дома на пациента (например майка на малко дете). С предимство е употребата на комбинации с фиксирани дози на лекарствата.

- Лечението три пъти седмично винаги изисква директно наблюдение. Неговата ефективност е подобна на тази на ежедневната терапия. Лечението три пъти седмично дава време на наблюдаващия да издири пациент, прекъснал лечението. С предимство е употребата на комбинации с фиксирани дози на лекарствата.

16.8.2. Режим: 6 НЕ дневно, самостоятелен прием, с осигуряване на лекарства на всеки две седмици до един месец, е възможна алтернатива. Режимът 6 НЕ трябва да се прилага ежедневно по време на цялото лечение. С предимство е употребата на комбинации с фиксирани дози на лекарствата.

16.9. Съображения за избора на режим за случаи с неуспех от режима в Категория І

В повечето случаи на неуспех от лечението в Категория І има голяма вероятност причината да е мултилекарствена резистентност, особено ако цялото лечение е било директно наблюдавано и е включвало Рифампицин в поддържащата фаза. Режимът в Категория ІІ има лоши резултати за случаите с мултилекарствена резистентност (по-малко от 50 % успех от лечението) и може да предизвика увеличаване на лекарствената резистентност.

В страни с високо ниво на мултилекарствена резистентност сред случаите с неуспешно лечение в Категория І е подходящо те да се лекуват като болните от Категория ІV. Предварително е необходимо да се извърши или индивидуализирано тестуване за лекарствена чувствителност (Drug Susceptibility Testing – DST), или да се анализират представителни данни за надзор над лекарствената резистентност (Drug-Resistance Surveillance – DRS) в разглежданата категория пациенти. По принцип режимите за Категория ІV трябва да бъдат въведени само при добре функциониращи DOTS-програми. Те трябва да бъдат приспособени към конкретната ситуация.

16.10. Лечение на извънбелодробната туберкулоза

Въпреки че най-често ангажира белите дробове, на практика туберкулозата може да засегне всеки орган от човешкото тяло. В страни, прилагащи съвременни диагностични методи и с точни регистри, извънбелодробната туберкулоза представлява 20-25 % от съобщените случаи, с относително по-голяма честота при децата и пациентите с ХИВ-инфекция. Най-често срещана е туберкулозата на лимфните възли, на плеврата и на костите или ставите. Туберкулозният перикардит, менингит и дисеминираните (милиарни) форми по-често могат да доведат до фатален изход.

Повечето експерти сега приемат, че всички форми на извънбелодробна туберкулоза могат да бъдат лекувани с лечебните режими, посочени в Таблица 16.3. Осем-месечните лечебни режими (2 HRZ/6 HE) би трябвало да са достатъчни за лечение на по-леките форми на заболяването. При туберкулозния менингит 6-месечният режим с Рифампицин през цялото време е също толкова ефективен, както и традиционните 9-12-месечни режими, с включването на Стрептомицин вместо Етамбутол в началната фаза. Добавянето на стероиди може да бъде от полза при туберкулозния перикардит и менингит. Хирургичното лечение играе малка роля в лечението на извънбелодробната туберкулоза основно за корекция на късните усложнения на заболяването като хидроцефалия, обструктивна уропатия, констриктивен перикардит и болестта на Пот (туберкулоза на гръбначния стълб).

16.11. Лечебни режими при особени ситуации

16.11.1. Бременност

Всяка жена трябва да бъде разпитана за наличие на бременност преди започване лечението на туберкулозата. Не се прилага Стрептомицин, който е ототоксичен за плода.

16.11.2. Орална контрацепция

Рифампицин взаимодейства с оралните контрацептивни препарати с риск за намаляване на предпазването от бременност. Жена, приемаща орална контрацепция, може да избере между две възможности, докато приема Рифампицин: след консултация със специалист може да приема перорална контрацептивна таблетка, съдържаща по-висока доза естроген (50 µg), или да използва друга форма на контрацепция.

16.11.3. Чернодробно увреждане

Изониазид, Рифампицин и Пиразинамид са свързани с хепатит. От трите медикамента Рифампицин най-рядко може да увреди чернодробните клетки, но причинява холестазна жълтеница. Пиразинамид е най-хепатотоксичен.

Пациенти със следните заболявания могат да приемат обичайните краткосрочни режими на химиолечение при положение, че няма клинични доказателства за хронично чернодробно заболяване: носителство на хепатитни вируси, анамнеза за остър хепатит в миналото, прекомерна употреба на алкохол. Все пак, при тези пациенти хепатотоксичните реакции могат да бъдат по-чести от обичайните.

16.11.4. Доказано хронично чернодробно заболяване

Пациенти с хронично чернодробно заболяване не трябва да приемат Пиразинамид. Могат да се прилагат Изониазид с Рифампицин с един от двата нехепатотоксични медикаменти: Стрептомицин и Етамбутол. Алтернативни режими са 9 RE, или 2 SHE в интензивната фаза, последвани от 10 НЕ в продължителната фаза, с продължителност на лечението общо 12 месеца. Следователно препоръчваните лечебни режими са:

- Режим: 2 SHRE/6 HR, или

- Режим: 9 RE, или

- Режим: 2 SHE/10 HE.

16.11.5. Остър вирусен хепатит

Изключение е пациент да има туберкулоза и едновременно протичащ остър хепатит. Необходима е клинична преценка. В някои случаи е възможно да се отложи лечението на туберкулозата, докато острият хепатит се овладее. В други случаи, когато е необходимо да се лекува туберкулозата по време на протичането на остър хепатит, комбинацията от SE за интензивна фаза от 3 месеца е най-надеждната възможност. Ако хепатитът се овладее, пациентът може да приема 6 месеца Рифампицин и Изониазид в поддържащата фаза, т.е. 6 HR.

16.11.6. Бъбречна недостатъчност

Изониазид, Рифампицин и Пиразинамид се елиминират или почти изцяло чрез жлъчна екскреция, или чрез метаболизиране до нетоксични съставки. Следователно тези медикаменти могат да се дават в нормална дозировка на пациенти с бъбречна недостатъчност. Пациенти с тежка бъбречна недостатъчност следва да приемат Пиридоксин заедно с Изониазид, за да се избегне периферна невропатия.

Стрептомицин и Етамбутол се отделят през бъбреците. Ако лечебните заведения са в състояние да изследват щателно бъбречната функция, Стрептомицин и Етамбутол могат да се прилагат в редуцирани дози. Най-надеждният лечебен режим за пациенти с бъбречна недостатъчност е 2 HRZ/4 HR.

16.11.7. ХИВ-инфекция

В повечето случаи лечението на туберкулозата е едно и също за инфектираните и неинфектираните с ХИВ пациенти с туберкулоза. Ако бременна жена е ХИВ-позитивна, трябва да се обсъди провеждането на противовирусно лечение за предотвратяване на предаването на инфекцията от майката на детето. Глава 10 предоставя по-подробна информация.

17. ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ СЛУЧАИ И НА СЛУЧАИ С МУЛТИРЕЗИСТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗА

17.1. Цели

Различни са възможностите за лечение с резервни противотуберкулозни лекарства за хроничните случаи и случаите с мултирезистентна туберкулоза, третирани преди това с основни противотуберкулозни лекарства при правилни условия.

Терминът „резервни” се използва вместо „лекарства от втори ред” съгласно списъка на СЗО за основните лекарства.

17.2. Определения

Хроничен случай. Пациент с туберкулоза, който е с положителна микроскопия на храчка в края на стандартен режим на повторно лечение с основни противотуберкулозни лекарства.

Случай с мултирезистентна туберкулоза. Пациент, който има активна туберкулоза и отделя бактерии, резистентни поне към Рифампицин и Изониазид едновременно.

17.3. Описание

Хроничните случаи и случаите с мултирезистентна туберкулоза не са синоними. Мултирезистентна туберкулоза се открива и при новооткритите случаи; но тя е много по-честа при случаите на повторно лечение, особено при тези с неуспех от лечението. Мултирезистентната туберкулоза е една от основните причини за неуспех от лечебния режим в Категория І за пациенти, които са лекувани под стриктно наблюдение.

Хроничните случаи вероятно имат мултилекарствена резистентност, тъй като те са изкарали поне два пълни курса на лечение с основни противотуберкулозни лекарства преди това. Целите на лечението на хроничните случаи и случаите с мултирезистентна туберкулоза са същите, както и на всички случаи с туберкулоза (виж Глава 16). Случаите с мултирезистентна туберкулоза, обаче, отговарят незадоволително на съкратения курс на лечение и се нуждаят от интензивно лечение до 24 месеца с режими, включващи резервни противотуберкулозни препарати.

Мултирезистентната туберкулоза е най-главната причина за неуспех при отделните пациенти. Пълното въвеждане на DOTS е най-доброто предпазване срещу хронично заболяване и увеличаване на мултирезистентната туберкулоза. Хроничните случаи представляват по-малко от 2 % от общия брой случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско изследване на храчка. Внимателният кохортен анализ на подгрупите случаи на повторно лечение е от най-голямо значение за оценка значението на хроничните случаи и, при възможност, съотношението на мултирезистентната туберкулоза сред тях.

17.4. Принципи на провеждане на лечението

Приоритет за контрола на туберкулозата е определянето и лечението на случаите на белодробна туберкулоза с положително микроскопско изследване на храчка.

Без ефективната организационна структура, предложена в DOTS-стратегията, и без знания за оперативните изисквания за лечение с резервни режими, шансовете за успех са минимални.

Лечението на хроничните случаи и случаите с мултирезистентна туберкулоза с резервни лекарства е по-скъпо и с по-висока токсичност в сравнение с лечението с основни противотуберкулозни лекарства. Хоспитализацията е свързана с повишен риск от вътреболнично разпространение на мултирезистентна туберкулоза и за персонала, и за пациентите, особено тези, инфектирани с ХИВ. Поради това са определени центрове за лечението на тези болни.

Предимствата на стандартните в сравнение с индивидуализираните режими на лечение са: възможност за намаляване на цените, намаляване на грешките при изписването на лекарствата, по-лесно изчисление на нуждите от лекарства, закупуването, разпределението и мониторирането, съдействие за обучение на персонала, и съдействие за редовно снабдяване с лекарства при придвижване на пациенти от един район в друг.

В центровете, към които пациентите ще бъдат насочвани за лечение, могат да се използват индивидуализирани режими в съответствие с резултата от изследването на лекарствената чувствителност при отделния случай. Насочването към тези структури може да бъде най-добрата възможност за пациенти, при които е трудно осъществимо сътрудничество: случаи с алкохолизъм, наркотична зависимост, затворници и бездомни. Необходими са специални усилия да се убедят такива пациенти да проведат изискваните дълги и трудно поносими лечебни режими. Предимствата на индивидуализираните режими са: лечение в съответствие с резултата от изследването на лекарствената чувствителност и, вероятно, по-добри лечебни резултати.

17.5. Принципи на лечение

Лечебният режим трябва да включва поне 4 лекарства в интензивната фаза, включително инжекционен препарат и флуорохинолон, и поне 3 от най-активните и най-добре поносими лекарства в продължителната фаза. Интензивната фаза от минимум 6 месеца трябва да бъде последвана от продължителна фаза от 12-18 месеца.

Трябва да се насочат всички усилия за определяне профила на лекарствената чувствителност към основните противотуберкулозни лекарства при пациентите с неуспех от краткия курс  на лечение и на хроничните случаи, за да се установят нивата на мултилекарствена резистентност.

Стандартизираните режими са средство на избор. Пациентите с неуспех от стандартизирания режим при възможност трябва да се насочват към специализирани центрове за индивидуализирано лечение.

Употребата на режими в съответствие с резултата от изследването на лекарствената чувствителност към резервни лекарства, изисква високо специализирана лаборатория и микробиологично проследяване.

17.6. Обезпечаване на проблема

Лечението на хроничните случаи и случаите с мултирезистентна туберкулоза изисква оперативна организация.

Трябва да се създаде регистър за проследяване на установените хронични случаи и тези с мултирезистентна туберкулоза и за определяне изхода в края на лечението им.

От съществено значение е координирането с лабораторията. Националната  референтна лаборатория е с готовност за изследване на чувствителноста към основните противотуберкулозни лекарства и за потвърждаване на мултилекарствената резистентност.

17.7. Резервни противотуберкулозни лекарства

Резервните лекарства са последно средство на избор за лечение на хроничните случаи и случаите с мултирезистентна туберкулоза. Таблица 5.1 представя резервните противотуберкулозни лекарства, техния начин на действие и препоръчваните им дози.

Таблица 17.1: Резервни противотуберкулозни лекарства

| Резервни препарати (съкращение) | Начин на действие | Препоръчвана дневна дозаa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средна (mg/kg) | Минимална (mg) | Максимална (mg) |
| Амикацин (Am) | бактерицидно | 15 | 750 | 1000 |
| Капреомицин (Cm) | бактерицидно | 15 | 750 | 1000 |
| Ципрофлоксацин (Cx) | бактерицидно | 10-20 | 1000 | 1500 |
| Циклозерин (Cs) | бактериостатично | 10-20 | 500 | 750 |
| Етионамид (Et) | бактерицидно | 10-20 | 500 | 750 |
| Канамицин (Km) | бактерицидно | 15 | 750 | 1000 |
| Офлоксацин (O) | бактерицидно | 7.5-15 | 600 | 800 |
| Протионамид (Pt) | бактерицидно | 10-20 | 500 | 750 |

a Не се препоръчват режими с интермитентно лечение.

17.8. Определяне на съответния лечебен режим

Стандартизираният режим на повторно лечение трябва да съдържа поне 4 лекарства, които не са прилагани при пациента, включително инжекционен препарат (Капреомицин, Амикацин или Канамицин) и флуорохинолон (виж Таблица 17.2). Лечението трябва да се прилага ежедневно и да бъде директно наблюдавано. Трябва да се мониторират бактериологичните резултати (директно и културелно изследване). В лечебния режим могат да се включат Пиразинамид и Етамбутол поради по-малката възможност от развитие на резистентност към тях в сравнение с другите основни туберкулостатици. Началната фаза от минимум 6 месеца трябва да бъде последвана от продължителна фаза от 12-18 месеца с поне 3 от най-активните и най-добре поносими лекарства.

В съответствие с резултатите от тестовете за чувствителност към основните и резервните противотуберкулозни лекарства и при наличие на всички резервни препарати лечебният режим може да бъде съобразен с чувствителността на бактериите. Определянето на режима зависи от различни фактори, както и от лекарствата, към които микроорганизмът на M. tuberculosis е резистентен. Прилагат се същите принципи- поне 4 лекарства в интензивната фаза, които не са прилагани преди това, включително инжекционен препарат и флуорохинолон, последвана от продължителна фаза от 12-18 месеца.

Лечебните режими с резервни противотуберкулозни лекарства са значително по-скъпи от режимите с основни противотуберкулозни лекарства.

Тъй като е регистрирана слаба поносимост към някои от резервните лекарства и тяхната ефикасност е ограничена, за да се предотвратят хроничните случаи (и мултирезистентната туберкулоза), най-добрата стратегия е пълното въвеждане на DOTS и стандартизираните краткосрочни лечебни режими за Категория І и ІІ пациенти с туберкулоза.

Достъп до резервни лекарства със специални цени и гарантирано качество е възможен чрез механизма на GLC (Green Light Committee). GLC предлага техническа помощ и механизъм за постоянно мониториране на проектите.

Таблица 17.2: Предложения за лечебни режими при резистентност към основни противотуберкулозни лекарства

| Тестуване за чувствителност към основни противотубер-кулозни лекарства | ИНТЕНЗИВНА ФАЗА |  | ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ФАЗА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекарства | Продължителност | Лекарства | Продължителност |
| Резистентност към H+R | SІ+Et+QІІ+Z+/-E | Поне 6 месеца | Et+Q+Z+/-E | 12-18 месеца |
| Резистентност към всички основни противотуберкулозни лекарства | 1 инжекц.+ QІІ + 2 от следните 3: PAS, Et, Cs | Поне 6 месеца | Същите лекарства освен ин-жекционния | 18 месеца |
| Тестуване за чувствителност към резервни противо-туберкулозни лекарства | Режим, съобразен с резултата от изследването за чувствителностІІІ |  |  |  |

І Ако се установи резистентност към S, той се заменя с Km, Am или Cm.

ІІ Флуорохинолон (Ципрофлоксацин или Офлоксацин).

IІІ Индивидуализираният режим е приложим в специализирани за целта центрове.

18. СЪТРУДНИЧЕСТВО КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО

18.1. Цели

Общественият здравен приоритет на Националната туберкулозна програма е излекуване на случаите с белодробна туберкулоза с положително микроскопско изследване на храчка, за да се предотврати появата на лекарствена резистентост. Спазването на лечението трябва да осигури постигането на този приоритет.

Поради значимостта на туберкулозата за опазването на общественото здраве, лекарствата за лечението й се осигуряват безплатно за всички пациенти.

18.2. Осигуряване сътрудничеството на пациентите

Сътрудничеството на пациента е ключов фактор за успеха от лечението. Значителна част от пациентите поради различни причини спират лечението преди приключването му. Преждевременното прекъсване на лечението представлява проблем за пациентите, за техните семейства и обществото.

18.3. Директно наблюдавано лечение: въпроси и отговори

18.3.1. Какво представлява директно наблюдаваното лечение?

Директно наблюдаваното лечение (DOT- Directly Observed Treatment) е важен елемент в международно препоръчана програма за контрол на туберкулозата. Директно наблюдаваното лечение означава, че наблюдаващ следи за приемането от пациента на таблетките за лечение. Това означава, че пациентът приема необходимите противотуберкулозни препарати в правилни дози и през правилни интервали. В България в стационарни условия DOT се прилага в болниците за активно и продължително лечение на туберкулозата, в областните диспансери и в пневмо-фтизиатричните отделения към многопрофилните болници за активно лечение. Директно наблюдаваното лечение е приложимо и в амбулаторни условия.

18.3.2. Защо трябва да се прилага директно наблюдавано лечение?

Директно наблюдаваното лечение се изисква за осигуряване придържането към лечението. То спомага за засилване мотивирането на пациентите да продължат лечението и се противопоставя на склонността на някои от тях да прекъснат лечението – невъзможно е да се предвиди кой ще сътрудничи и кой не. Директно наблюдаваното лечение е израз на отговорността на медицинския персонал в лечебните заведения за туберкулоза и спомага за предотвратяване появата на лекарствена резистентност. То се препоръчва в:

- интензивната фаза на лечение;

- продължителната фаза на използващите Рифампицин лечебни режими (ежедневни и трикратно седмично).

Пациент, който пропусне едно посещение за директно наблюдавано лечение, трябва да се издири и да се доведе обратно за лечение.

Когато е невъзможно да се приложи DOT за всички пациенти по време на цялото лечение, се препоръчва употребата на 8-месечен режим с Изониазид и Етамбутол за ежедневен прием от пациента самостоятелно през продължителната фаза, с посещения на пациента в лечебното заведение веднъж месечно и даване на медикаментите.

18.3.3. Как трябва да се прилага директно наблюдаваното лечение?

По-малко вероятно е пациент с туберкулоза, който трябва да пътува много до лечебното заведение, да сътрудничи на лечението. Една от целите на туберкулозната програма е да се организират такива структури и механизми, даващи възможност за лечение на пациента колкото се може по-близо до дома му.

18.3.4. Как трябва да се подпомага директно наблюдаваното лечение?

Целта е да се осигури амбулаторно лечение възможно най-близо до пациента. При възможност, употребата на препарати с фиксирани дози от лекарствата (виж Глава 16 и Приложение 12) и опаковките в блистери подпомагат намаляването на грешките при лечение.

18.3.5. Трябва да се осигури обществена подкрепа на пациентите с туберкулоза

Изпълнението на дейностите за провеждане и успешно завършване за лечението на пациентите е комплексен процес. Трябва да се ангажира общественото внимание за подобряване информираността на населението за проблемите, свързани с туберкулозата, факторите за развитие и разпространение на болестта, необходимостта от изследване и лечение, и здравните и социални последици за индивида и общността, сред която живее. Изисква се особена активност сред пациентите и близките им от рисковите групи.

Необходимо е изграждане на местни мрежи за взаимодействие между специализираните лечебни заведения (областни координатори и медицински сестри за наблюдение на лечението в продължителната фаза) и личните лекари, общинските администрации, а при пациенти от рисковите групи – с неправителствени организации (НПО), работещи с тях, и обучени за целта сътрудници от общността и членове на семействата, които да съдействат за придържането на болните към лечебните режими.

18.3.6. Как трябва да се прилага директно наблюдавано лечение?

Въвеждането на DOT зависи от местните особености на всяка страна, лечебните структури и човешките и финансови ресурси на разположение. Необходима е гъвкавост в прилагането му с адаптиране към тези условия. Най-важните фактори, благоприятстващи прекъсването на лечението, са достъпът до лечението, нивото на информираност за естеството на заболяването и необходимостта от завършване на лечението, и механизмите за проследяване при необходимост от прехвърляне на пациенти в друга област и регистър. Регион, който приложи успешно DOT, трябва да служи като модел за другите.

18.4. Прекъсване на лечението: какво да се прави?

Директно наблюдаваното лечение, съобразено с нуждите на пациентите и с възможността на медицинските служители за прилагането му, е несъмнено най-добрият метод за избягване на прекъсване на лечението. Въпреки това, дори с директно наблюдавано лечение и особено по време на продължителната фаза, в която често пациентът приема самостоятелно лекарствата, се случва да има прекъсвания на лечението.

18.4.1. Мерки за намаляване на прекъсването на лечението

При регистрирането на пациент с туберкулоза трябва да се отдели достатъчно време за разговор с него. Тази първоначална среща осигурява възможност за съвети и препоръки към пациента. По време на срещата е важно да се запише адресът на пациента и други адреси, които биха били от полза (напр. на партньор или съпруг, родители, работно място, учебно заведение), за да се разшири вероятността за откриване на пациентите, които прекъсват лечението. Важно е да се установят и проблемите, които могат да възникнат пред пациента по време на интензивната фаза на лечение. Медицинският персонал трябва да го информира за продължителността на лечението и за необходимостта да се обърне навреме при постоянна или временна смяна на адреса, за да се гарантира продължаването на лечението.

При всички посещения на пациента при клинициста трябва да се подчертава необходимостта от редовен прием на всички лекарства и да се откриват и разрешават проблеми, които могат да предизвикат прекъсването му.

18.4.2. Мерки за намаляване продължителното прекъсване на лечението

Всеки пациент, пропуснал уговорена среща за получаване на лекарствата, трябва да бъде издирен активно чрез съответните средства на уточнените преди това адреси за контакт. Особено важно е да се установи причината за отсъствието на пациента и да се продължи лечението. По време на интензивната фаза връзката с пациента трябва да се установи възможно най-скоро след пропускане на лечението, а по време на продължителната фаза – в рамките на една седмица след това.

18.4.3. Какво трябва да се направи, когато пациентът се завърне след прекъсване на лечението?

Поведението при пациентите, прекъснали лечението, е сложно и изисква съобразяване с различни фактори (имунен статус, степен на обратно развитие на заболяването от предишното лечение, лекарствена чувствителност), които може да се установят трудно. На Таблица 18.1 е представена проста схема за решение на проблема. Могат да се използват по-подробни схеми за поведение, но те изискват допълнително обучение.

Таблица 18.1: Дейности при прекъсване на лечението на туберкулозата

| Прекъсване за по-малко от 1 месец - Издирване на пациента - Изясняване на причината за прекъсване - Продължаване на лечението и удължаване за компенсиране на липсващите дози |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекъсване за 1-2 месеца |  |  |  |  |
| Дейност 1 |  | Дейност 2 |  |  |
| - Издирване на пациента - Изясняване на причината за прекъсване - Директно изследване на 3 храчки. Продължаване на лечението, докато се изчакват резултатите. | Ако е с отрицателна микроскопия или с извънбелодробна туберкулоза | Продължаване на лечението и удължаване на срока му за компенсиране на липсващите дози |  |  |
|  | Ако една или повече храчки са с положителна микроскопия | Лечението е получавано > 5 месеца | Продължаване на лечението и удължаване на срока му за компенсиране на липсващите дози |  |
|  |  | Лечението е получавано < 5 месеца | Категория І: започва се лечение за Категория ІІ. Категория ІІ или ІV |  |
| Прекъсване над 2 месеца |  |  |  |  |
| - Директно изследване на 3 храчки - При възможност, изясняване на причината за прекъсване | С отрицателна микроскопия или с извънбелодробна туберкулоза | Клинична преценка според конкретния случай дали да се започне отново или да продължи лечението, или не се налага по-нататъшно лечение |  |  |
|  | Една или повече храчки са с положителна микроскопия | Категория І |  | Започва се лечение за Категория ІІ |
|  |  | Категория ІІ |  | Категория ІV |

19. КОНТРОЛИРАНЕ НА ПАЦИЕНТА

19.1. Цели

- Да се контролира и записва отговорът на лечението.

- Да се контролира и ръководи лекарствено-индуцираната токсичност.

19.2. Контролиране на отговора от лечението

Пациентите с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия трябва да се контролират чрез микроскопски изследвания на храчки. Ненужно, несигурно и разточителство на средства е честото контролиране на пациентите чрез рентгенографии на гръдния кош. За пациенти с белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия на храчка и с извънбелодробна туберкулоза клиничното контролиране е обичайният начин за оценка на отговора от лечението.

19.3. Новооткрити пациенти с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка (Категория І)

Отговорът на лечението трябва да се контролира чрез микроскопско изследване на храчки. Трябва да се събират две проби храчки за микроскопско изследване при всяко последващо изследване. Събирането на храчки става без прекъсване на лечението.

Трябва да се провежда микроскопско изследване на храчки в края на втория месец, през петия месец и през последния месец на 6- или 8-месечните лечебни режими. Отрицателните микроскопски изследвания означават добър резултат от лечението, което насърчава пациента и медицинския персонал, отговорен за провеждане на лечението.

В края на втория месец от лечението повечето пациенти са с отрицателни микроскопски резултати и започват продължителната фаза на лечение. Ако пациентът е с положителен микроскопски резултат от храчка, това означава:

- най-често, че началната фаза на лечение е недобре ръководена и че придържането на пациента към лечението е слабо;

- има слаба конверсия на микроскопията на храчка, т.е. пациентът има обширно разпадане и голямо първоначално количество бактерии;

- пациентът може да има лекарствено резистентна туберкулоза, която не се повлиява от лечението с основни противотуберкулозни лекарства.

Независимо от причината, ако микроскопското изследване на храчки е положително в края на втория месец, интензивната фаза на лечение се удължава още един месец. След това пациентът започва продължителна фаза в пълен обем. Може да се проведе микроскопско изследване в края на третия месец, за да се оцени конверсията на микроскопията на храчка в кохортата пациенти. Ако храчките са с положително микроскопско изследване в края на петия месец, това представлява неуспех от лечението. Пациентът се пререгистрира като неуспех от лечението и започва пълен курс на повторно лечение.

19.4. Предварително лекувани пациенти с белодробна туберкулоза с положително микроскопско изследване на храчка (Категория ІІ)

Микроскопското изследване на храчки се прилага в края на интензивната фаза на лечение (в края на третия месец), по време на продължителната фаза на лечение (на втория месец след началото й) и в края на лечението.

Ако пациентът е с положителна микроскопия в края на третия месец, интензивната фаза на лечение с 4 лекарства продължава още един месец и се провежда микроскопско изследване на храчки в края на четвъртия месец. Ако пациентът все още е с положителна микроскопия в края на четвъртия месец, се изпраща храчка в лабораторията за културелно изследване и тестуване за лекарствена чувствителност, и пациентът започва лечение в продължителната фаза.

Ако резултатите от културелното изследване и тестуването за лекарствена чувствителност показват резистентност към 2 от 3-те препарата, включени в продължителната фаза, пациентът трябва да бъде насочен към специализиран център за обсъждане на лечение с резервни противотуберкулозни лекарства. Положителните резултати от микроскопското изследване в края на петия месец означават неуспех от режима на повторно лечение и пациентът се включва в стандартен режим за лечение на хронични случаи.

19.5. Новооткрити пациенти с белодробна туберкулоза с отрицателно микроскопско изследване на храчка (обичайно Категория ІІІ)

Пациентите с белодробна туберкулоза с отрицателно микроскопско изследване на храчка трябва да се преценяват клинично; телесното тегло е подходящ индикатор при оценка на повлияването.

Храчките трябва да се изследват микроскопски в края на втория месец при следните възможности: влошаване на заболяването поради неспазване на лечението или грешка при поставяне на първоначалната диагноза (т.е. пациент с положително микроскопско изследване, неправилно диагностициран с отрицателни микроскопски резултати) и лекарствена резистентност. Пациент, първоначално диагностициран с отрицателна микроскопия на храчка и третиран в Категория ІІІ, който има положителни микроскопски резултати (две положителни проби) в края на втория месец, трябва да започне пълен курс на лечение в Категория ІІ. Изходът от първоначалното лечение трябва да бъде „неуспех от лечението” и пациентът да се пререгистрира.

19.6. Извънбелодробна туберкулоза

Отговорът от лечението може да се контролира единствено чрез клинично наблюдение. Както и при случаите с белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия, теглото на пациента е подходящ индикатор.

19.7. Записване на изхода от стандартизираното лечение

В края на лечебния курс за всеки пациент с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия от храчка областният координатор записва изхода от лечението в областния туберкулозен регистър. Таблица 19.1 показва определенията за изхода от стандартизираното лечение.

Таблица 19.1: Записване на изхода от лечение на пациентите с туберкулоза с положителна микроскопия на храчка

| Излекуван | Пациент, който е с отрицателни храчки през последния месец от лечението и при поне едно предишно изследване. |
| --- | --- |
| Завършено лечениеa | Пациент, който е завършил лечението, но който не покрива критериите за класифициране като „излекуван” или „неуспех”. |
| Неуспех от лечението | Пациент, който е с положителна микроскопия от храчка след 5 месеца или по-късно по време на лечението.b |
| Починал | Пациент, който е починал по време на курса на лечението, независимо от причината за смърт. |
| Прекъснал лечението | Пациент, чието лечение е прекъснато за повече от два последователни месеца. |
| Прехвърлен | Пациент, който е бил прехвърлен в друга единица за регистриране и съобщаване и за когото не е известен изходът от лечението. |

a Сумата от броя на излекуваните и завършилите лечението пациенти се определя като „успех от лечението”.

b Към тази категория се включва и пациент, който преди началото на лечението е бил с отрицателна микроскопия и е станал положителен след завършването на интензивната фаза на лечение.

19.8. Кохортен анализ на изхода от лечението на пациентите с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка

Кохорта е група пациенти, диагностицирани и регистрирани за лечение за определен период от време (обикновено 3 месеца). Оценката на изхода от лечение на новооткритите пациенти с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка се използва като главен индикатор за качеството на програмата. Изходът при други пациенти (повторно лечение, пациенти с белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия, извънбелодробна туберкулоза) може да се анализира в отделни кохорти.

Кохортният анализ е ключов управленчески метод за оценка ефективността на Националната туберкулозна програма. Той позволява установяване на проблеми, за решаването на които да се предприемат подходящи действия и да се подобри изпълнението на Националната туберкулозна програма. Трябва да се извършва оценка на резултатите от лечението и тенденциите на областно и национално ниво.

Областният координатор трябва да провежда кохортен анализ на изхода от лечението на всяко тримесечие и в края на всяка година. Същинската кохорта съдържа всички новооткрити пациенти с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка, регистрирани през тримесечието (т.е. от 1 януари до 31 март, от 1 април до 30 юни, от 1 юли до 30 септември и от 1 октомври до 31 декември). Новооткритите пациенти и тези с предшестващо лечение (рецидиви, неуспех от лечението, прекъсване на лечението) трябва да се анализират в отделни кохорти, защото те имат различни характеристики и очаквани резултати. Оценката на изхода в края на лечението се провежда около три месеца след като всички пациенти в кохортата са имали време да завършат техния курс на лечение.

Съобщаването на тази информация се прави в тримесечните отчети. Местните тримесечни отчети за изхода от лечението се изпращат в областта. Областният координатор по туберкулоза трябва да провери дали отчетите са точни, пълни, да състави отчети с кохортен анализ за пациентите с положителна микроскопия на храчка в областта и да изпрати отчетите в централното звено на Националната туберкулозна програма. Там се съставят отчети с кохортен анализ за регистрираните пациенти с туберкулоза с положителна микроскопия на храчка в страната, които се оценяват и се изпраща обратна информация до персонала на програмата в периферията.

19.8.1. Кохортен анализ на изхода от лечението при хроничните случаи и пациентите с мултирезистентна туберкулоза

Оценката на изхода при хроничните случаи и пациентите с мултирезистентна туберкулоза изисква специален кохортен анализ. Той се провежда в края на лечението (21-24-ия месец) и след 6 месеца, на 30-ия месец. Анализират се поне две подгрупи на кохортата:

- пациенти, лекувани със стандартен режим в Категория ІV в съответствие с  приетите на национално ниво процедури;

- пациенти, лекувани с индивидуализирани режими в Категория ІV в съответствие с резултатите от изследването на лекарствената чувствителност.

19.9. Мониториране на пациенти с туберкулоза със значителни странични ефекти от противотуберкулозните препарати

Повечето пациенти с туберкулоза завършват лечението си без прояви на странични ефекти от лекарствата. При някои пациенти обаче се регистрират такива. Затова е важно пациентите да се мониторират клинично по време на лечението, за да се открият навреме страничните ефекти и да се реагира правилно. Не са необходими редовни лабораторни изследвания.

Медицинският персонал може да мониторира страничните ефекти на лекарствата чрез обучение на пациентите как да разпознават симптомите на обичайните странични ефекти и да съобщават при появата им, и да разпитва пациентите при явяването им за получаване на лекарствата за такива симптоми.

19.10. Предпазване от странични ефекти на лекарствата

Медицинският персонал може да предотврати някои предизвикани от лекарствата странични ефекти, например предизвиканата от Изониазид периферна невропатия. Тя обикновено се изявява като схващане, чувство за изтръпване и парене по краката, и обикновено се среща при бременни жени и при хора със следните заболявания: ХИВ-инфекция, злоупотреба с алкохол, недохранване, захарен диабет, хронично чернодробно заболяване. Тези пациенти трябва да приемат профилактично лечение с Пиридоксин, 100 мг дневно, заедно с противотуберкулозните лекарства.

19.11. Странични ефекти на противотуберкулозните лекарства

Таблица 19.2 представя подхода според симптомите на най-често срещаните странични ефекти на основните противотуберкулозни лекарства. Страничните ефекти са класифицирани като незначителни и значителни. Пациент, който развие незначителни странични ефекти, трябва да продължи лечението на туберкулозата, понякога с намалени дози на лекарствата. Той получава и симптоматично лечение. Ако пациент прояви значителни странични ефекти, лечението или предизвикалото ги лекарство се спира. По-нататъшното лечение зависи от естеството на страничната реакция.

Таблица 19.2: Подход според симптомите на страничните ефекти на основните противотуберкулозни лекарстваa

| Странични ефекти | Лекарство(а), вероятен причинител | Поведение |
| --- | --- | --- |
| Незначителни Безапетитие, гадене, коремна болка Ставни болки Чувство за парене в краката Оранжева/червена урина | Пиразинамид, Рифампицин Пиразинамид Изониазид Рифампицин | Продължават се лекарствата, проверяват се дозите им. Лекарствата се дават с малки порции храна или последно през нощта. Аспирин Пиридоксин 100 мг дневно Пациентите трябва да бъдат уведомени в началото на лечението, че това се среща обичайно и е нормално |
| Значителни Сърбеж, кожен обрив Глухота (при отоскопия не се открива ушна кал) Виене на свят (световъртеж и нистагъм) Жълтеница (при изключване на други причини), хепатит Обърканост (подозира се остра чернодробна недостатъчност при наличие на жълтеница) Нарушение в зрението (при изключване на други причини) Шок, пурпура, остра бъбречна недостатъчност | S, H, R, Z Стрептомицин Стрептомицин Изониазид, Пиразинамид, Рифампицин Повечето противотуберкулозни лекарства Етамбутол Рифампицин | Спиране на лекарството(а), причина за това. Спиране на Стрептомицин, включва се Етамбутол Спиране на Стрептомицин, включва се Етамбутол Спиране на противотуберкулозните лекарства (виж по-долу) Спиране на противотуберкулозните лекарства. Изследване на чернодробна функция и протромбиново време Спиране на Етамбутол Спиране на Рифампицин |

19.12. Поведение при кожни реакции

Ако пациент получи сърбеж и няма друга очевидна причина (напр. краста), препоръчваният подход е да се опита симптоматично лечение с антихистаминови препарати, успокояване и избягване на изсушаване на кожата, продължаване на противотуберкулозното лечение и внимателно наблюдение на пациента. Ако обаче се появи кожен обрив, всички противотуберкулозни препарати трябва да се спрат. След като реакцията отзвучи, противотуберкулозните препарати се възстановяват. Проблемът е как да се възстанови лечението на туберкулозата, когато не е известен препаратът, причинил страничната реакция.

Идеята за лекарствена проба е да се открие препаратът, причинил реакцията. Лекарствената проба започва с противотуберкулозния препарат с най-малка вероятност за предизвикване на реакцията (напр. Изониазид). Общоприетото схващане за започване с малка пробна доза е, че ако се появи реакция към нея, тя ще е по-слаба от реакцията към пълната доза. Дозата се повишава постепенно в рамките на три дни. Процедурата се повтаря с едновременно прибавяне на още един препарат. Появата на реакция след прибавянето на нов препарат означава, че той е причинителят й. Няма доказателства, че този пробен процес предизвиква лекарствена резистентност. Ако лекарството, причинило реакцията, е Пиразинамид, Етамбутол или Стрептомицин, лечението на туберкулозата се възстановява без този препарат. По възможност лекарството, причинило реакцията, се заменя с друго. Вероятно ще е необходимо да се удължи лечебният режим. Това удължава срока за лечение на туберкулозата, но намалява риска от рецидиви.

19.13. Поведение при лекарствено индуциран хепатит

Повечето противотуберкулозни препарати могат да увредят черния дроб. Изониазид, Пиразинамид и Рифампицин са най-честите причинители, Етамбутол – по-рядко. Ако пациент развие хепатит по време на лечението на туберкулозата, причината може да бъде самото лечение или друго състояние. Особено важно е да се установят другите възможни причини, преди да се заключи, че хепатитът е лекарствено индуциран. Ако диагнозата е лекарствено индуциран хепатит, противотуберкулозните препарати трябва да се спрат. Трябва да се въздържаме от прилагане на лекарствата дотогава, докато изследванията за чернодробната функция се възстановят до нормалните. Понякога не е възможно да се проведат изследвания за чернодробната функция; в тези случаи е целесъобразно да се изчака 2 седмици след изчезване на жълтеницата, преди отново да се започне противотуберкулозно лечение. Безсимптомна жълтеница без данни за хепатит вероятно се дължи на Рифампицин. Ако обаче хепатит предизвиква клинично проявена жълтеница, препоръчва се да се избегне Пиразинамид. При тези пациенти се предлага режим с 2-месечна начална фаза със Стрептомицин, Изониазид и Етамбутол ежедневно, последвана от 10-месечна продължителна фаза с Изониазид и Етамбутол (2 SHE/10 HE). Тежко болните пациенти с туберкулоза и с лекарствено индуциран хепатит могат да загинат без противотуберкулозни лекарства. В този случай пациентът трябва да бъде лекуван с две от най-малко хепатотоксичните лекарства: Стрептомицин и Етамбутол. След овладяването на хепатита трябва да се възстанови обичайното лечение на туберкулозата.

20. ТУБЕРКУЛОЗА ПРИ ДЕЦАТА

20.1. Цели

Тази глава описва епидемиологията, клиничната изява и поведението при детската туберкулоза.

20.2. Епидемиология

Децата обикновено се заразяват с туберкулоза от възрастен или от по-голямо дете с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка, често член на семейството. По-рядко те могат да се заразят от контакт с болни с отрицателна микроскопия (често културелно положителна) туберкулоза. Следователно най-добрият начин за предотвратяване на детската туберкулоза е точно установяване и лечение на заразоносителите. Регистрираните случаи с детска туберкулоза представляват 6-20 % от всички случаи с туберкулоза, открити с Националната туберкулозна програма. Децата могат да развият туберкулоза на всяка възраст, но най-често срещаната възраст е между 1 и 4 години. Честотата на детската туберкулоза зависи от интензивността на епидемията, възрастовата структура на нацията, наличните диагностични методи и дали активното издирване на контактните е установена практика. Съотношението на белодробната към извънбелодробната туберкулоза при децата обикновено е около 3:1, но то се променя в зависимост от различни фактори: възраст, възможност за изследване на контактните и вероятно от генетични фактори.

Децата могат да се заразят и с M. bovis чрез пиене на необработено мляко от заразени крави.

Рискът от инфекция при децата зависи от продължителността на контакта. Например, ако майката е с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка, нейното дете твърде вероятно ще се зарази поради твърде близкия контакт и повишения риск от инхалиране на голямо количество инфектирани аерозоли. Колкото по-голяма е експозицията, толкова по-вероятно е развитието на заболяване.

По-голямата част от заразените деца не изявяват туберкулозно заболяване по време на детството. Единственото доказателство за наличие на инфекция може да бъде положителният кожен туберкулинов тест. Вероятността от развитие на заболяване е най-голяма скоро след заразяването и с времето тя постепенно намалява. Бебетата и малките деца под 5 години са с особен риск от развитие на заболяването. Ако заразените деца се разболеят, по-голямата част от тях развиват симптоми в рамките на една година след заразяването. Периодът между инфектирането и изявата на болестта може да бъде не по-малко от 6-8 седмици, особено при бебетата и при първично заразяване. Различни заболявания с потискане на имунитета могат да съдействат за развитието на инфекцията в заболяване – инфекция с ХИВ, шарка, коклюш и белтъчно-калорийно недохранване. Тези заболявания също са по-чести при новородените и през ранното детство.

20.3. Клинични прояви и диагноза

Най-често при децата се среща извънбелодробната туберкулоза, особено вътрегръдната. Обичайните форми на извънбелодробна туберкулоза включват туберкулозна лимфаденопатия, туберкулозен менингит, туберкулозни изливи (плеврален, перикарден и перитонеален) и туберкулоза на гръбначния стълб. Диагнозата на туберкулозата на дихателните органи при деца е трудна, защото процесът на имуногенеза и периодът на латентна туберкулозна инфекция (LTBI) е значително продължителен до изявата на морфологични промени в белите дробове или в други органи и системи. Белодробната туберкулоза обикновено е отрицателна микроскопски. Това се дължи на факта, че повечето деца развиват по-скоро първична, отколкото реактивирана (с разпадане) белодробна туберкулоза и защото болшинството от децата са твърде малки, за да отделят храчки за микроскопско изследване. Белодробната туберкулоза с положителна микроскопия на храчка обичайно се диагностицира при децата от училищна възраст. Заболеваемостта от белодробна туберкулоза обикновено е ниска на възраст между 5 и 12 години и след това се повишава в пубертета, когато се изявява по-често като белодробна туберкулоза при възрастните (т.е. с разпадане).

20.3.1. Клинични форми на туберкулозата при деца

- Първично туберкулозно заболяване – период на вираж на туберкулиновата чувствителност и се характеризира с нормална рентгенография на гръден кош; диагнозата по-често се основава на клинични белези – възловиден еритем и фликтенолозен кератоконюнктивит и персистиращ интоксикационен синдром.

- Често едностранна лимфаденопатия, хилусна или медиастинална, без рентгенологични отклонения в белите дробове (без явно паренхимно ангажиране). Тя е най-често срещана форма (70-80 %), трябва да се класифицира като извънбелодробна туберкулоза и да се лекува като Категория ІІІ.

- Понякога се развива типичен „първичен комплекс”, съчетаващ хилусна/ медиастинална лимфаденопатия и малко засенчване в белите дробове с диаметър 3-10 мм („първичен афект”). Той се среща по-рядко (в 20 %, обикновено при деца под 5 години). Класифицира се като случай с белодробна туберкулоза и трябва да се лекува като Категория ІІІ.

- Рядко се открива дялово или сегментно засенчване в белите дробове, съчетано с едностранна лимфаденопатия от същата страна. Белодробна туберкулоза с по-голямо паренхимно ангажиране трябва да се третира като Категория І. Когато в резултат на бронхиалната компресия се развие ателектаза, кортикостероидите може да са ефикасни като допълнение на лечението. Разпадането на първичната увреда в белите дробове при деца е значително по-рядко и се класифицира като белодробна туберкулоза, често с положителна микроскопия на храчка.

- Остра дисеминирана следпървична туберкулоза (често при деца под 5 години): милиарна с или без менингит. Класифицира се като тежка извънбелодробна туберкулоза, Категория І.

- Следпървична белодробна туберкулоза (обикновено при деца над 10 години): без разпадане, с отрицателна микроскопия на храчка, или с разпадане, с положителна микроскопия на храчка. Категория І.

- Следпървична извънбелодробна туберкулоза: Категория І или ІІІ.

20.3.2. Подход за диагноза

Диагнозата на белодробната туберкулоза е трудна при деца под 6-8 години. Важни клинични белези са:

- Контакт с болен с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка;

- Симптоми от страна на дихателната система над 2-3 седмици, без клиничен отговор на широкоспектърни антибиотици;

- Персистиращ интоксикационен синдром;

- Положителен кожен тест на стандартна доза 5 TE български PPD-туберкулин: 15 мм или повече при BCG-ваксинирани деца; при тежка туберкулоза и/или при изразена имуносупресия, обаче, туберкулиновият тест може да бъде отрицателен при заразени лица. В България туберкулиновата чувствителност се изследва с 5 ТЕ български PPD туберкулин.

Няма специфични клинични данни в подкрепа на диагнозата на белодробната туберкулоза. Те може да насочват и към други диагнози: астма, бронхиектазии, коклюш, чуждо тяло в дихателните пътища или сърдечно заболяване. Диагнозата на детската белодробна туберкулоза изисква рентгенография на гръден кош, въпреки че промените често са неспецифични и не я подкрепят напълно. По-чести са върховите инфилтрати и тези в средния дял, разпадането не е обичайно. Значението на кожния туберкулинов тест и на рентгенографията на гръден кош намалява още повече при недохранени деца и при заразени с ХИВ, още повече, че това са най-честите състояния, които трябва да се разграничат от туберкулозата. Рентгенологичните и клиничните белези, съмнителни за туберкулоза, обаче, стават по-специфични, ако се установи, че детето е било в тесен контакт с диагностициран случай с белодробна туберкулоза, особено с положителна микроскопия на храчка.

Специално внимание заслужават усилията за установяване на положителна анамнеза за контакт. Положителната анамнеза повишава вероятността, че детето наистина има туберкулоза. Това може да доведе също и до откриване на недиагностициран преди това заразоносител. Затова анамнезата трябва да включва обстойно разпитване за всякакви симптоми, особено кашлица, на живи или скоро починали членове на семейството (домакинството).

Лесният за изпълнение обичаен тест при възрастни и по-големи деца с белодробна туберкулоза – микроскопско изследване на храчка – не е приложим при мнозинството от по-малките деца, които обикновено гълтат храчките си. Изследването на стомашни промивни води е едиственият сигурен начин за доказване на бактерия от храчка. Разбира се, това е метод за приложение единствено и само в клинична обстановка. При липса на туберкулозни бактерии от изследване на стомашни промивни води в България се прилагат система от критерии, които правят диагнозата туберкулоза у деца възможна.

Диагнозата на извънбелодробната туберкулоза при деца обикновено е по-лесна поради характерните клинични белези (деформиране на гръбначния стълб, скрофулоза или неболезнен асцит) и, рядко, поради наличието на микроскопски данни от проби от гръбначномозъчен пунктат, плеврален пунктат, асцитна течност и аспират или материал от биопсия на лимфен възел.

20.3.3. Туберкулинов кожен тест

Положителният туберкулинов тест не означава наличие или разпространение на туберкулозното заболяване; той означава само наличие на инфекция. При дете, което не е ваксинирано с BCG, туберкулиновият тест се определя като „положителен”, когато диаметърът на кожното уплътнение е 10 мм или повече. При дете, ваксинирано с BCG, уплътнение от 10-14 мм може да се дължи на ваксинация или на туберкулозна инфекция. Отрицателният туберкулинов кожен тест не изключва туберкулозна инфекция и наличието на уплътнение от 5-14 мм я потвърждава, ако са налице клинични белези и анамнеза за контакт. Малко вероятно е кожният туберкулинов тест да е положителен при дете с туберкулоза, ако то е с тежко недохранване, ХИВ-инфекция или разпространена туберкулоза (милиарна туберкулоза или туберкулозен менингит).

20.3.4. Влияние на ХИВ при диагнозата на туберкулозата при деца

ХИВ затруднява диагнозата и лечението на туберкулозата при деца поради следните причини:

- Друго свързано с ХИВ заболяване, напр. лимфоцитен интерстициален пневмонит, може да се изяви като белодробна или милиарна туберкулоза.

- Тълкуването на туберкулиновия кожен тест и на рентгенографията на гръден кош е по-несигурно.

- Децата с туберкулоза и напреднало ХИВ-заболяване могат да не отговорят така добре на лечението на туберкулозата.

Изследването за ХИВ може да бъде от полза, особено ако резултатът е отрицателен, тъй като то повишава възможността за диагноза на туберкулозата. Положителният резултат за ХИВ, обаче, не изключва напълно вероятността за туберкулоза.

20.4. Лечение на туберкулозата при деца

DOTS-стратегията е приложима за всички пациенти с туберкулоза, включително и при децата. Обяснима е предпазливостта при употребата на Етамбутол при деца, които са много малки и които не могат да съобщят за ранно влошаване на зрението.

Препоръчваните режими и дозировки за лечението на детската туберкулоза са същите като при възрастните (виж Глава 16 и Таблица 20.1). Това е необходимо, защото унифицираният подход намалява разногласията и съдейства за придържане към лечението – от съществена необходимост за целите на Националната туберкулозна програма. Съществуват обаче значителни различия между децата и възрастните, които могат да повлияват на избора и дозирането на лекарствата. Препоръчаните дозировки се основават на проучвания при възрастни, но метаболизмът на лекарствата е различен при отделните възрастови групи. Ефективността на ЕН в продължителната фаза никога не е изследвана при деца, докато RH има доказана ефикасност. При туберкулозния менингит смъртността е висока и дългосрочните последици са чести – най-добрата профилактика е бързо поставената диагноза и лечение. При деца с туберкулозен менингит трябва да се прилагат Стрептомицин (или Етионамид) вместо Етамбутол, тъй като Етамбутол не преминава кръвно-мозъчната бариера. При туберкулозен менингит, при дялови/сегментни засенчвания, причинени от лимфаденопатия, и при полисерозити се прилагат кортикостероиди.

Таблица 20.1: Препоръчвани режими за лечение на туберкулозата при деца

| Клинични форми | Лечебен режим |
| --- | --- |
| Белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка Белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия на храчка с обширно паренхимно включване (сегментно/дялово засенчване) Тежка извънбелодробна туберкулоза (дисеминирана остра туберкулоза, с ангажиране на коремната кухина, туберкулоза на гръбначния стълб и на перикарда) | 2 SRH / 4 RHZ ежедневно 2 SRHZ / 2 RHZ / 2 RHE |
| Туберкулозен менингит, остра милиарна туберкулоза, подостро хематогенно дисеминирана туберкулоза. | 2 RHZS / 2 RHZE / 6 RHE / 2 HE |
| Белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия на храчка По-лека извънбелодробна туберкулоза (туберкулоза на периферните лимфни възли, медиастинална лимфаденопатия) | 2 RHZ / 4 RHE ежедневно |

20.5. Поведение при деца, контактни на възрастни заразоносители

Препоръчва се активно издирване на деца, които са контактни в семейството на болни с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка. Скринингът трябва да включва най-малко подробна анамнеза, обективно състояние, туберкулинов кожен тест, рентгенография на гръден кош и изследване за ХИВ. Децата с диагностицирана туберкулоза започват лечение. Децата, които са без отклонения и са на възраст под 5 години, трябва да получават профилактика с Изониазид 5 mg/kg ежедневно. Тя значително намалява вероятността от развитие на туберкулоза при тях. Децата на майки с положителна микроскопия на храчки, на естествено кърмене, са най-важната група за превантивно лечение. Профилактиката трябва да се провежда най-малко 6 месеца и изисква редовно (т.е. на всеки 2 месеца) проследяване. Децата на възраст над 5 години, които са без отклонения, не получават профилактика, а само се проследяват клинично.

Децата могат да се заразят и от болни с белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия на храчка, но тъй като разпространението й е по-рядко, в тези случаи не се препоръчва активно издирване на контактните.

20.6. BCG ваксинация при деца

BCG представлява жива атенюирана ваксина, получена от M. bovis. Разширената програма за имунизация на СЗО препоръчва BCG-ваксинация колкото е възможно по-скоро след раждането в страните с широко разпространение на туберкулоза.

Във всички страни на децата, за които е известно, че са с първична (напр. вродена) имунна недостатъчност, не бива да се прави BCG-ваксинация. Общоприето е становището, че след ефективна BCG-ваксинация се изгражда защита срещу всички форми на туберкулоза, включително милиарна туберкулоза и туберкулозен менингит.

ХИВ инфекцията оказва въздействие върху BCG-ваксинацията. Имунната реакция при BCG-ваксинацията може да бъде отслабена при ХИВ-инфектирани лица и конверсията към позитивен туберкулинов кожен тест след BCG е по-рядко срещана при тях. Дете, което не е било ваксинирано с BCG при раждането и има симптоми на ХИВ-заболяване, не трябва да бъде ваксинирано с BCG, защото съществува риск от дисеминиране на BCG-заболяване.

Ваксиналната програма в България по отношение на BCG датира от 1951 г. България произвежда собствена BCG-ваксина от Московски ваксинален субщам. Имунизационният календар по отношение на BCG в България включва:

- Първична имунизация – на всички здрави новородени деци без противопоказания;

- Реимунизация – на 7 години, 12 години, 17 години, след проверка на кожната туберкулинова чувствителност с 5 ТЕ PPD туберкулин.

Малък брой от децата (1–2%) развиват усложнения след BCG-ваксинация – Бецежити. Тези усложнения най-често включват локални абсцеси, вторични бактериални инфекции, супуративен аденит и местно образуване на келоиди. По-голямата част от тези реакции отшумяват след няколко месеца. Децата, обаче, които развиват дисеминирано BCG-заболяване, трябва да се изследват за имунна недостатъчност и да се лекуват за туберкулоза, като се използват основни противотуберкулозни лекарства (с изключение на Пиразинамид, спрямо който M. bovis винаги е резистентен). При някои от децата с персистиращи локални реакции, може да се направят хирургични ексцизии. Лечението на страничните реакции при ХИВ-заразени деца или деца с други видове имунна недостатъчност е по-сложно и налага насочване към специалист.

21. СНАБДЯВАНЕ И УПОТРЕБА НА ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИТЕ ЛЕКАРСТВА

21.1. Цел

Условие за успех на Националната туберкулозна програма е редовното снабдяване с противотуберкулозни лекарства и подходящата им употреба. Това включва безплатно осигуряване на пълен лечебен курс на лечение за всички открити и регистрирани пациенти с туберкулоза.

21.2. Избиране на подходящи лекарствени форми

Изборът на подходящи лекарствени форми на основните противотуберкулозни препарати е една от най-съществена отговорност на анжгажираните в Националната програма. Целта е:

- Да се улесни изписването на стандартизираното лечение;

- Да се улеснят доставките и управлението на запасите;

- Да се гарантира качественият контрол на лекарствата.

Изборът на подходящи форми зависи от режима на лечение, избран от Националната програма.

Краткосрочният курс на лечение може да се прилага ежедневно или 3 пъти седмично, като се улеснява директно наблюдаваното лечение. Той може да се прилага и ежедневно през интензивната фаза на лечение, а след това трикратно седмично по време на продължителната фаза. В някои страни има географски области или групи от пациенти, за които могат да се изберат два вида стандартизирано краткосрочно химиолечение: едното с ежедневен прием, а другото- напълно или частично интермитентно.

Основното предимство на комбинираните препарати с фиксирани дози от 2, 3 или 4 лекарства е да се предотврати монотерапията (употребата на един препарат). Те предлагат и други оперативни преимущества: предпазване от грешки при изписването и дозирането, опростяване на стандартизирането на режимите на лечение, спомагане за информираността на пациентите и здравния персонал, одобрение и придържане от страна на пациентите, подобряване на доставките и разпределението, и опростяване преценката на нуждите. Употребата на комбинирани препарати с фиксирани дози на Изониазид и Рифампицин намалява риска от монотерапия с тези бактерицидни лекарства, и приема на Изониазид с Етамбутол самостоятелно от пациентите през продължителната фаза.

Националната туберкулозна програма гарантира включването на избраните противотуберкулозни лекарства в националния списък с основни лекарствени продукти.

21.3. Определяне но подходящите количества от всяко лекарство или комбинация от лекарства

Определянето на необходимите количества лекарства е по-труден процес от избирането им. Изчислението на тези количества трябва да се основава на броя регистрирани случаи в отделните лечебни категории през предната година, стандартизираните режими, използвани от Националната туберкулозна програма, и наличните и необходимите запаси. Особено важно е да се планират резервни запаси за всяко ниво: 3 месеца на областно ниво, 6 месеца на централно ниво.

По-прецизни изчисления се налагат при употребата на различни лекарствени форми в зависимост от възрастта и теглото на пациентите. По правило категориите според телесното тегло се ограничават до 2-4 за възрастни пациенти и трябва да се има предвид броят на децата с туберкулоза.

21.4. Осигуряване качеството на противотуберкулозните лекарства

Лечението се провежда с лекарствени продукти, отговарящи на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и нормативните актове по неговото прилагане.

21.5. Разпределение и съхранение на противотуберкулозните лекарства

Трябва да се отдели специално внимание на разпределението и съхранението на противотуберкулозните лекарства.

21.6. Рационална употреба на противотуберкулозните лекарства

Осигуряването на адекватна информация за противотуберкулозните лекарства е от съществено значение за тяхната рационална и надеждна употреба.

По време на контролните посещения до лечебните заведения медицинският персонал трябва да прецени на място как се прилагат лекарствата. Директното наблюдение на лечението гарантира рационалната употреба на лекарствата от пациентите. Използването на резервни противотуберкулозни лекарства трябва да бъде ограничено само за специализирани за целта лечебни заведения.

22. ХИВ-ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛОЗА

22.1. Цели

Тази глава накратко описва проблемите на ко-инфекцията СПИН и туберкулоза. Туберкулозата е най-често срещаната опортюнистична инфекция сред инфектираните с ХИВ. От изключително значение е осигуряване на взаимодействие между Националната туберкулозна програма и Националната програма за ХИВ/СПИН.

22.2. Свързаната с ХИВ туберкулоза като част от общата туберкулозна епидемия

Нелекуваната ХИВ-инфекция води до нарастващ имунен дефицит и повишена възприемчивост към инфекции, включително и туберкулоза. ХИВ поддържа туберкулозната епидемия чрез съдействане за прогресията на ранната или латентна инфекция с M. tuberculosis в активно туберкулозно заболяване. ХИВ повишава и честотата на реактивирането на туберкулозната инфекция. Повишаването на броя на случаите с туберкулоза сред хората с ХИВ/СПИН представлява повишен риск от разпространение на туберкулозата в обществото.

22.3. Свързаната с ХИВ туберкулоза като част от общата ХИВ/СПИН-епидемия

Туберкулозата е водеща причина за заболеваемост и смъртност в общностите с високо разпространение на ХИВ. По данни на СЗО през 2006 г. от общо 9.2 милиона нови случаи с туберкулоза по света, 0.7 милиона души са били с коинфекция ХИВ/туберкулоза (8% от всички нови случаи). През 2006 г. вследствие на туберкулоза са умрели 0,2 милиона инфектирани с ХИВ лица.

Приблизително една трета от хората с ХИВ/СПИН по света са коинфектирани с M. tuberculosis. Около 68 % от тях живеят в Африка на юг от Сахара, този регион носи и изключителното бреме на общата епидемия от свързаната с ХИВ туберкулоза. Въпреки че Африканският континент е най-силно засегнат от негативния ефект, който оказва епидемията от СПИН върху разпространението на туберкулозата, бързо нарастващото разпространение на ХИВ в Азия и Източна Европа сериозно застрашава контрола на туберкулозата и в тези части на света.

22.4. Особености на свързаната с ХИВ туберкулоза и отражение на ХИВ върху диагнозата

При напредване на ХИВ-инфекцията броят на CD4-лимфоцитите намалява и тяхните функции се нарушават. Имунната система е по-неспособна да предотврати растежа и разпространението на M. tuberculosis. По-често се срещат дисеминираните и извънбелодробните форми на заболяването.

22.4.1. Белодробна туберкулоза при възрастни с ХИВ-инфекция

И при инфектираните с ХИВ пациенти белодробната туберкулоза е най-честата форма на заболяването. Изявата й зависи от степента на имуносупресия. Таблица 22.1 представя как клиничната картина, резултатът от микроскопското изследване на храчка и промените на рентгенографията на гръден кош често се различават при острата и хронични фази на ХИВ -инфекция.

Таблица 22.1: Как се различава белодробната туберкулоза в острата и хронични фази на ХИВ-инфекция

| Промени при белодробна туберкулоза | Стадий на ХИВ-инфекцията |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начален | Напреднал |
| Клинична картина | Често наподобява следпървична белодробна туберкулоза | Често наподобява първична белодробна туберкулоза |
| Резултат от микроскопско изследване на храчка | Често положителен | Често отрицателен |
| Промени на рентгенография на гръден кош | Често разпадания (може да бъде нормална) | Често инфилтрати без разпадания (може да бъде нормална) |

Повишена е честотата на съобщаваните случаи на белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия на храчка в съчетание с коинфекция на туберкулоза и ХИВ. Липсва общоприет „златен стандарт” за диагностика на белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия на храчка. Често белодробната туберкулоза се разграничава трудно от другите свързани с ХИВ белодробни заболявания. Затова в много случаи се стига до хипердиагностика на белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия на храчка. Необходимо е придържане към препоръчаните диагностични указания и да се осигури добър качествен контрол на микроскопското изследване на храчка.

22.4.2. Извънбелодробна туберкулоза при възрастни с ХИВ-инфекция

Най-честите форми на извънбелодробна туберкулоза при възрастни са: плеврален излив, лимфаденопатия, туберкулозен перикардит, туберкулозен менингит и хематогенната (дисеминирана)/милиарна туберкулоза.

22.4.3. Туберкулоза при деца с ХИВ-инфекция

Най-разпространената изява на детската туберкулоза е извънбелодробната туберкулоза (най-често вътрегръдната). Белодробната туберкулоза обикновено е с отрицателна микроскопия на храчка. Както и при възрастните, обективното състояние на инфектирано с ХИВ дете зависи от стадия на ХИВ-заболяването. При ранната ХИВ-инфекция, когато имунитетът е добър, симптомите на туберкулозата са подобни на тези при дете без ХИВ-инфекция. След като ХИВ-инфекцията прогресира и имунитетът спадне, настъпва по-често дисеминиране на туберкулозата. Срещат се туберкулозен менингит, милиарна туберкулоза и разпространена лимфаденопатия. Установеният диагностичен подход към детската туберкулоза е по-ограничен при инфектираните с ХИВ пациенти. При отсъствието на усъвършенствани диагностични методи диагнозата на детската туберкулоза все още зависи в голяма степен от внимателната клинична преценка и контролиране на растежа, рентгенографията на гръден кош, туберкулиновия кожен тест и наличието на амнестични данни за туберкулоза в семейството.

22.5. Последици на ХИВ върху лечението на туберкулозата при инфектираните с ХИВ пациенти

22.5.1. Лечение на туберкулозата при инфектирани с ХИВ пациенти

Диагностичните категории се определят от същите критерии независимо от ХИВ-статуса. Така инфектираните с ХИВ новооткрити пациенти получават лечение в Категория І, ако те са с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка, белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия на храчка с обширно паренхимно включване или тежки форми на извънбелодробна туберкулоза.

Най-общо лечението на туберкулозата при инфектирани с ХИВ е същото като при неинфектираните пациенти с туберкулоза.

22.5.2. Странични лекарствени реакции

Инфекцията с ХИВ е свързана с повишен риск от странични реакции към много противотуберкулозни лекарства.

22.5.3. Отговор на инфектираните с ХИВ пациенти с туберкулоза към лечението на туберкулозата

22.5.3.1. Клинично протичане по време на лечението на туберкулозата

Обичайните свързани с ХИВ инфекции (пневмония и диария с техните усложнения, гъбични инфекции) са с голяма честота по време на лечението на инфектираните с ХИВ пациенти с туберкулоза и допринасят за повишения фатален изход на случаите. Контролът на пациентите по време на лечението на туберкулозата цели и откриването и лечението на тези инфекции.

22.5.3.2. Фатален изход на случаите

Инфектираните с ХИВ пациенти с белодробна туберкулоза с директна микроскопия на храчка имат повишена честота на фатален изход. При коинфектираните пациенти с белодробна туберкулоза с отрицателна микроскопия на храчка честотата на фаталния изход е дори по-голяма, вероятно поради по-голямата степен на имуносупресия. По-голямата смъртност при инфектираните с ХИВ пациенти с туберкулоза по време на и след лечението се дължи отчасти на самата туберкулоза и до известна степен – на другите свързани с HIV проблеми.

22.5.3.3. Профилактика с Ко-тримоксазол

Профилактиката срещу интеркурентни инфекции може да намали болестността и смъртността при инфектираните с ХИВ пациенти с туберкулоза. Препоръчваната доза на Ко-тримоксазол [Сулфаметоксазол (SMX) и Триметоприм (TMP) в съотношение 5:1] за възрастни е 960 mg веднъж дневно и за деца- SMX- 20 mg/kg и ТМР- 4 mg/kg телесно тегло веднъж дневно.

22.5.3.4. Отговор при преживелите

Няколко проучвания оценяват клиничния, рентгенологичния и микробиологичния отговор към 6-месечно лечение, включващо Рифампицин, при инфектирани и неинфектирани с ХИВ пациенти с туберкулоза. С изключение на починалите, резултатите са сходни и при инфектираните, и при неинфектираните с ХИВ пациенти с туберкулоза. Недостатъчна е информацията за ефикасността на 8-месечните режими при коинфекцията ХИВ/туберкулоза. Режимите, които не съдържат Рифампицин в продължителната фаза, обаче, са свързани с по-голям риск от неуспех от лечението или от рецидиви, сравнени с 6-месечните режими с включването на Рифампицин.

22.5.3.5. Рецидиви на туберкулозата

Сред пациентите, завършили краткия курс на лечение, честотата на рецидиви е по-висока сред ХИВ-положителните, отколкото при ХИВ-отрицателните пациенти с туберкулоза. Профилактиката след лечението (напр. с Изониазид) може да намали риска от повторно развитие на туберкулозата при инфектираните с ХИВ, въпреки че няма доказателства за увеличаване на преживяемостта.

22.6. Консултиране и изследване за ХИВ на всички пациенти с туберкулоза

Поради връзката между ХИВ и туберкулозата от съществено значение е да се предложи изследване за ХИВ на всички нооткрити пациенти с туберкулоза поради следните причини:

- Възможността за пациентите да знаят техния ХИВ -статус и прогноза;

- По-добра диагноза и поведение при другите свързани с ХИВ заболявания;

- Избягване на лекарства, свързани с висок риск от странични реакции;

- Повишена употреба на презервативи и намаляване разпространението на ХИВ;

- Възможност за предпазване от други инфекции (чрез употреба на Ко-тримоксазол);

- Възможности за антиретровирусно лечение.

Особено активно трябва да бъде предлагането на изследване за ХИВ на пациенти с туберкулоза с клинични белези, суспектни за инфекция с ХИВ (Таблица 10.2).

Таблица 10.2: Клинични белези, суспектни за инфекция с ХИВ при пациенти с туберкулоза

| Анамнеза за: | - Полово предавани инфекции (ППИ) - Херпес зостер - Скорошна или рецидивираща пневмония - Тежки бактериални инфекции - Лечение за туберкулоза в близкото минало |
| --- | --- |
| Симптоми: | - Отслабване на тегло (над 10 кг или над 20% от нормалното телесно тегло) - Болка зад гръдната кост при преглъщане (насочваща към кандидоза на хранопровода) - Чувство за парене на краката (периферна сетивна невропатия) |
| Белези: | - Белег от херпес зостер - Сърбящ кожен обрив - Сарком на Капоши - Симетрична генерализирана лимфаденопатия - Орална кандидоза - Ангуларен хейлит - Орална левкоплакия - Некротизиращ гингивит - Гигантски афтозни разязвявания - Персистиращо болезнено генитално разязвяване |

Консултирането с осигуряване на конфиденциалност е от съществена важност преди и след изследването за ХИВ. Консултирането е диалог между пациента и лекаря, който осигурява информация и подкрепа.

22.7. Лечение на ко-инфектираните с ХИВ и туберкулоза

Високоактивната антиретровирусна терапия (HAART) е не само лечение за ХИВ-инфекция, а е свързана с драматично намаляване на болестността и смъртността при инфектираните с ХИВ. Съществуват няколко условия за успешно лечение на ХИВ-инфекцията с HAART. Те включват значителни усилия за поддържане спазването на доживотно лечение и за контролиране на отговора към лечението, лекарствената токсичност и лекарствените взаимодействия.

22.7.1. Антиретровирусни лекарства

Наличните в момента антиретровирусни лекарства принадлежат към четири класа:

- Нуклеотиди инхибитори на обратната транскриптаза (NRTIs)

- Ненуклеотиди инхибитори на обратната транскриптаза NNRTIs);

- Протеазни инхибитори (PIs)

- Инхибитори на сливането и навлизането.

Антиретровирусната терапия при пациенти с ХИВ и туберкулоза се определя от специалистите по инфекциозни болести.

22.7.2. Лекарствени взаимодействия

Рифампицин стимулира активността на цитохром Р450-чернодробна ензимна система, която метаболизира PIs и NNRTIs. Това може да доведе до намаляване серумните нива на PIs и NNRTIs. Протеазните инхибитори и NNRTIs също могат да засилят или инхибират тази ензимна система, и да доведат до променени серумни нива на Рифампицин. Възможните лекарствени взаимодействия могат да имат като резултат неефективност на антиретровирусните лекарства, неефективно лечение на туберкулозата и повишен риск от лекарствена токсичност.

Понякога пациенти със свързана с ХИВ туберкулоза могат да получат преходно изостряне на симптомите и белези на рентгенологична изява на туберкулозата след началото на лечението на туберкулозата. Тази парадоксална реакция се наблюдава при инфектирани с ХИВ пациенти с активна туберкулоза и се разглежда като резултат от възвръщане на имунитета поради едновременното приемане на антиретровирусни и противотуберкулозни медикаменти. Симптомите и белезите могат да включват висока температура, лимфаденопатия, разширяване на симптоматиката от страна на ЦНС и влошаване на рентгенографската находка. Диагнозата на парадоксалната реакция трябва да се постави едва след изчерпателна преценка, изключваща друга причина, особено нефикасен режим на лечението на туберкулозата. При тежки парадоксални реакции може да се включи Преднизон (1-2 мг/кг за 1-2 седмици, след това с постепенно намаляващи дози), въпреки че липсват данни в подкрепа на този подход.

Изониазид може да предизвика периферна невропатия. NRTIs (Диданозин, Залцитабин и Ставудин) също могат да предизвикат периферна невропатия и има вероятност от засилване на токсичността, ако се прибави Изониазид. Изониазид има и теоретично възможно взаимодействие с Абакавир.

22.7.3. Едновременно лечение на туберкулоза и ХИВ

При пациенти със свързана с ХИВ туберкулоза с предимство се лекува туберкулозата, особено случаите с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка. Пациенти със свързана с ХИВ туберкулоза, обаче, могат да получават антиретровирусна терапия едновременно с лечението на туберкулозата.

Решението за антиретровирусна терапия при пациенти с туберкулоза включва следните възможности:

- отлагане на антиретровирусната терапия до приключване на лечението на туберкулозата;

- отлагане на антиретровирусната терапия след края на интензивната фаза и използване на Изониазид и Етамбутол през продължителната фаза;

- лечение на туберкулозата с Рифампицин-съдържащ режим и използване на Ефавиренц с два NRTIs;

- лечение на туберкулозата с Рифампицин-съдържащ режим и използване на два NRTIs; след това смяна с с максимално потискащ HAART-режим след приключване лечението на туберкулозата.

22.8. Взаимодействие между програмите за туберкулоза и за ХИВ/СПИН

22.8.1. Области на взаимен интерес

Тъй като ХИВ поддържа туберкулозната епидемия, програмите за туберкулоза и за ХИВ/СПИН имат общи интереси: предпазването от ХИВ трябва да бъде приоритет за контрола на туберкулозата; грижите за туберкулозно болните и предпазването от туберкулоза трябва да бъде първостепенна задача за програмите за ХИВ/СПИН.

22.8.2. Координирани грижи за инфектираните с ХИВ пациенти с туберкулоза

Медицинският персонал трябва да бъде информиран, че много ХИВ-позитивни пациенти с туберкулоза развиват други ХИВ-свързани заболявания по време на лечението на туберкулозата. Разработването на интервенции за намаляване честотата на опортюнистичните инфекции (т.е профилактика с Ко-тримоксазол, антиретровирусна тарапия) изисква ефективно взаимодействие с програмите за ХИВ/СПИН. Продължителността на грижите за коинфектираните с пациенти с ХИВ/туберкулоза изисква взаимодействие за грижи при различни условия на различни нива. Понякога пациентите знаят, че са положителни за ХИВ и след това развиват туберкулоза. По-често обаче пациентите откриват, че са ХИВ-положителни след развиване на туберкулоза. И в двата случая програмата за контрол на туберкулозата се нуждае от тясно координиране с други заведения, осигуряващи подкрепа и грижи за ХИВ-позитивните пациенти. Клиницистът, лекуващ инфектирания с ХИВ пациент с туберкулоза, е на ключова позиция да насочи пациента до съответните структури за консултиране, подкрепа и грижи за него и за неговото семейство.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТРОЛЕН ЛИСТ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ В МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩА МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Название на лабораторията:..................................................

Адрес: …...................................................................................

Дата на визитата: ..................................................................

Общи аспекти

| Лабораторни материали и реагенти | Адекватни | Неадекватни |
| --- | --- | --- |
| Лабораторно оборудване |  |  |
| Техника на безопасност |  |  |

Технически аспекти

1. Бактериоскопия

| Приготвяне на препарати | Добро | Удовлетворително | Лошо |
| --- | --- | --- | --- |
| Техника на оцветяване |  |  |  |
| Техника на микроскопиране |  |  |  |
| Регистрация на резултатите |  |  |  |
| Съхранение на положителни препарати |  |  |  |
| % Положителни резултати за месец |  |  |  |

2. Културелно изследване

| Деконтаминация на пробите | Добро | Удовлетворително | Лошо |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика на посявка и инкубация |  |  |  |
| Отчитане на културите |  |  |  |
| Потвърждение на М .tuberculosis |  |  |  |
| Регистрация на резултатите |  |  |  |
| % Положителни резултати за месец |  |  |  |
| % Контаминирани култури за месец |  |  |  |

Административни аспекти

| Използване на стандартни методи на работа | Пълно | Непълно |
| --- | --- | --- |
| Лабораторен журнал |  |  |
| Журнал за регистрация на извънредни произшествия в лабораторията |  |  |

Препоръки:

Фамилия на проверяващия.............................................................

Фамилия на завеждащия лаборатория.........................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БЛАНКА

ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА МИКРОСКОПИЯТА ЗА КИСЕЛИННО УСТОЙЧИВИ БАКТЕРИИ (КУБ)

Код на лабораторията:

| Препарат № | Резултат | Използвани реактиви (производител) | Коментари |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Изследването е извършено от:

.......................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия, подпис)

.......................................................................................................................................................

(адрес, телефон, GSM, е-mail)

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

БЛАНКА

ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА КУЛТУРЕЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

Код на лабораторията:

| Проба № | Резултат от културелното изследване | Използвани методи, хранителни среди | Резултат от антибиогра-мата | Използвани методи, хранителни среди | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Изследването е извършено от:

.......................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия, подпис)

.......................................................................................................................................................

(адрес, телефон, GSM, е-mail)

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗНАК ЗА БИООПАСНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ВИДОВЕ ЛАМИНАРНИ БОКСОВЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЛАБОРАТОРНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Дата на прегледа .........................

Име, презиме, фамилия ...................................................... Възраст .........

Адрес на лабораторията ...............................................................................

Резултат от прегледа при постъпване на работа:......................................................................

Проведена имунизация с БЦЖ                 Да   Не

Ако „Да” – кога .............................

Предишно заболяване от туберкулоза     Да   Не

Изход от заболяването:

- Излекуване

- Завършено лечение

- Прекъснато лечение

- Неефективно лечение

Признаци и симптоми на туберкулоза:

Кашлица > 3 седмици			 Да   Не

Болки в гърдите			 Да   Не

Загуба на тегло				 Да   Не

Загуба на апетит			 Да   Не

Сънливост				 Да   Не

Нощни изпотявания			 Да   Не

Други заболявания:.............................................................................................

|  | Проба на Манту |  |  | Рентгенография на гръден кош |  | Микробиологично изследване на храчка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Туберкулин | Резултат | Дата | Резултат | Дата | Резултат микроскопия | Резултат култура | Антибиограма |
| При постъпване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторно изследване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предложен тест за HIV                             Да   Не

Съгласие на служителя                           Да   Не

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ТРОЙНО ПАКЕТИРАЩА СИСТЕМА ПРИ ТРАНСПОРТ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ – КАТЕГОРИЯ А И КАТЕГОРИЯ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРАВИЛНО ИЗГОТВЕН МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТ

На шлифования край на предметното стъкло се отбелязва кодът на лабораторията, лабораторният номер, под който е записано изследването на пациента, и се означава кое по ред изследване е за този пациент.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. АЛГОРИТЪМ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МИКОБАКТЕРИИТЕ.

Микроскопски препарат по Цил-Нилсен

Наличие на КУБ

Бавнорастящи

> 7 дни

Липса на КУБ

Изхвърлят се

Бързорастящи

< 7 дни - NTM

Скотохромогенни

NTM

Непигментирани

Тест за чувствителност към p-NBA

Чувствителни

Резистентни

M. tuberculosis complex

NTM

(+) Ниацинов тест (–)

(+)Нитратредуктазен тест(-)

Тест за пигментообразуване фотореактивност

(+)Пиразинамидазен тест(-) (+)Чувствителност към   ТСН(-)

Нефотохромогенни

NTM

Фотохромогенни

NTM

M. tuberculosis

M. bovis

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ОТЛИЧИТЕЛНИ БЕЛЕЗИ НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗОЛИРАНИТЕ ОТ КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ МИКОБАКТЕРИИ

| група | Вид | Растеж b | Оптимална температура(оС) | морфоло гия на коло ниите c | Пигментация d | ниацин | Растеж на 2 TCH (10 µg/ml ) | нитрат редуктазен тест | Полукoличествена каталаза в мм | Термостабилна (68 оС) каталаза | Хидролиза на Tween 80 | Редукция на телурит | Толерантност към 5% NaCl | Усвояване на желязо | Арилсулфатаза 3 дни | MacConkey agar | Уреазен тест e | Пиразин амидаза 4 дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВ complex | М . tuberculosis | S | 37 | R | N(93) | +(95) | + | +(97) | <45(89) | _ (1) | + (68) | _/+(36) | _ (0) | _ | _ (0) | _ | + (64) | + |
|  | M. africanum | S | 37 | R | N | - | V | _ | <45 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ |
|  | M. bovis | S | 37 | R t | N(100) | _ (4) | _ | _ (9) | <45(69) | _ (2) | _(21) |  | _ (0) | _ | _ (0) | _ | + (50) | _ |
| Нефотохромогенни | МАС | S | 37 | St /R | N(87) | _(0) | + | _ (4) | <45(98) | + (60) | _(2) | +(81) | _ (0) | _ | _ (1) | _/+ | _ (2) | + |
|  | M. xenopi | S | 42 | S | S(21) | _(0) | + | _ (7) | >45(85) | + (31) | _(12) | +(65) | _(0) | _ | + (36) | _ | _ (0) | V |
|  | M. haemophilum | Sf | 30 | R | N | _ | + | _ | <45 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + |
|  | M. malmoense | S | 37 | S | N(88) | _ (0) | + | _ (1) | <45(99) | + (66) | +(99) | +(74) | _ (0) | _ | _(0) |  | _ (9) | + |
|  | M. shimoidei | S | 37 | R | N | _ | + | _ | <45 | _ | + |  | _ | _ | _ | _ | _ | + |
|  | M. genavense | S | 37 | St | N | _ | + | _ | >45 | + | + |  |  | _ | _ |  | + | + |
|  | M. celatum | S | 37 | S/ St | N(100) | _ | + | _ (0) | <45(100) | + (100) | _(0) | +(100) | _(0) | _ (0) | + (100) | _(0) | _ (0) | +(100) |
|  | M. ulcerans | S | 30 | R | N | _ | + | _ | <45 | + | _ |  | _ | _ | _ |  | V | _ |
|  | M. tеrrae complex | S | 37 | SR | N(93) | _ (1) | + | + (67) | >45(93) | +(92) | +(99) | _/+(46) | _(2) | _ | _(2) | V | _ (13) | V |
|  | M. triviale | M | 37 | R | N(100) | _ (0) | + | + (89) | >45(100) | +(100) | +(100) | _(25) | +(100) | _ | + (56) | _ | _ /+(33) | V |
|  | M. gastri | S | 37 | S/SR/R | N(100) | _(0) | + | _ (0) | <45(100) | _ (11) | +(100) | _(50) | _(0) | _ | _(0) | _ | _ /+(44) | _ |
|  | M. nonchromogenicum | S | 37 | SR | N | _ | + | _ | >45 | + | + | _ |  | _ | _ | V | _ | V |
| Фотохромогенни | М. kansasii | S | 37 | SR/S | P(96) | _ ( 4) | + | + (99) | >45(93) | +(91) | +(99) | -/+(31) | _ (0) | _ | _(0) | - | _ /+(49) | _ |
|  | М. marinum | M | 30 | S/SR | P(100) | _/+ (21) | + | _ (0) | <45(98) | _(30) | +(97) | _/+(39) | _ (0) | _ | _/+ (41)g | _ | +(83) | + |
|  | M. simiae | S | 37 | S | P(90) | + (63) | + | _ (28) | >45(93) | +(95) | _(9) | +(82) | _ (0) | _ | _ (0) |  | + (69) | + |
|  | М. asiaticum | S | 37 | S | P(86) | _ (0) | + | _ (5) | >45(95) | + (95) | +(95) | _(20) | _ (0) | _ | _ (0) |  | _ (10) | _ |
| Скотохромогенни | M. gordonae | S | 37 | S | S(99) | _ (0) | + | _ (1) | >45(90) | + (96) | +(100) | _(29) | _ (0) | _ | V(0) | _ | V (31) | _/+ |
|  | M. scrofulaceum | S | 37 | S | S(97) | _ (0) | + | _ (5) | >45(84) | + (94) | _ (2) | +(64) | _ (0) | _ | V(0) | _ | V (31) | + |
|  | M. szulgai | S | 37 | S or R | S/P (93) | _ (0) | + | + (100) | >45(98) | + (93) | _/+(49) | +(53) | _ (0) | _ | V(0) | _ | + (72) | + |
|  | M. flavescens | M | 37 | S | S (100)h | _ (0) | + | + (92) | >45(94) | + (100) | +(100) | _/+(44) | +(62) | _ | _(0) | _ | + (72) | + |
| Бързо растящи | M fortuitum group | R | 28 | Sf/R f | N(100) | _/+ | + | + (100) | >45(93) | + (90) | _/+(43) | +(92) | +(85) | + | +(97) | + | + (70) | + |
|  | M. chelonae group | R | 28 | S/R | N(100) | _/+ | + | _ (1) | >45(92) | + (53) | _/+(39) | +(89) | Vi | _ | + (95) | + | + (89) | + |
|  | M. smegmatis | R | 28 | R/S | N |  | + | + | >45 | + | + | + | + | + | _ | _ |  |  |
|  | M. phlei | R | 28 | R | S |  | + | + | >45 | + | + | + | + | + | _ | _ |  |  |
|  | M. vaccae | R | 28 | S | S |  | + | + | >45 | + | + | + | V | + | _ | _ |  |  |

Легенда:

а - Знаците плюс и минус показват съответно наличие и респективно отсъствие на даден признак. Празното поле показва, че в момента няма информация за този признак или той не е от значение. V – вариабилен признак; + признак, който обикновено е проявен, _/+ признакът обикновено отсъства, Процентът на CDC тестваните щамове е показан в скоби

b - S(slow)-бавен, M(moderate)- междинен, R(rapid) -бърз

c - R(rough)- грапави,  S(smooth) – гладки,  SR-, t-прозрачни f- с филаментозни израстъци

d - P- фотохромогенни S- скотохромогенни N-нефотохромогенни

e - Теста за уреаза се провежда по метода на Steadhman

f - Изисква хемин като растежен фактор

g - Арилсулфатазната реакция позтивира на 14 ден

h - Младите култури може да не са хромогенни или бледо оцветени, с възрастта интензивността на оцветяването расте

i - M. chelonae е отрицателен, а M. abscessus положителен

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. АЛГОРИТЪМ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ПРИ ВЪЗРАСТЕН ПАЦИЕНТ

Всеки подозрителен за белодробна туберкулоза

Микроскопско изследване на храчка за КУБ – 3 изследвания

Само едно положително изследване

3 отрицателни изследвания

Рентгенография на гръден кош и преценка на специалист

Антибактериално лечение  15 дни

Повтори изследването за КУБ – 3 изследвания

Лечение на белодробна туберкулоза с положително микроскопско изследване на храчка

1 или 2 положителни изследвания

3 отрицателни изследвания

Няма туберкулоза*

Лечение на белодробна туберкулоза с отрицателно микроскопско изследване на храчка

3 или 2 положителни изследвания

Подобрение

Без подобрение

* Прецени за алтернативна диагноза

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРИМЕРИ ЗА БРОЯ НА ТАБЛЕТКИТЕ С ОСНОВНИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИ ЛЕКАРСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ СПОРЕД ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО

Таблица 1. Примери за режими (Категория І) с отделни противотуберкулозни лекарства при възрастни

|  | Телесно тегло (kg) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30-39 | 40-54 | 55-70 | >70 |
| Начална фаза- ежедневно H 100 mg R 150 mg Z 500 mg E 250 mg | 1.5 2 1.5 2.5 | 2.5 3 2.5 3 | 3 4 3 4 | 3.5 4 4 5 |
| Продължителна фаза- ежедневно или H 100 mg R 150 mg или H 100 mg E 250 mg | 1.5 2 1.5 2.5 | 2.5 3 2.5 3 | 3 4 3 4 | 3.5 4 3.5 5 |
| Продължителна фаза- 3 пъти седмично H 300 mg R 150 mg | 1 2 | 1.5 3 | 2 4 | 2.5 4 |

Таблица 2. Примери за режими с препарати с фиксирани дози на противотуберкулозните лекарства при възрастни

|  | Телесно тегло (kg) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30-39 | 40-54 | 55-70 | >70 |
| Начална фаза- ежедневно HRZE (75 mg+150 mg+400 mg+275 mg) или: HRZ (75 mg+150 mg+400 mg) Категория ІІ: добавяне на S (флакон 1 g) за 2 месеца | 2 2 0.5 | 3 3 0.75 | 4 4 1 | 4 4 1 |
| Продължителна фаза- ежедневно или HR (75 mg+150 mg) Категория ІІ: добавяне на Е (250 mg) или HЕ (150 mg+400 mg) | 2 2.5 1.5 | 3 3 2 | 4 4 3 | 4 5 3 |
| Продължителна фаза- 3 пъти седмично HR (150 mg+150 mg) Категория ІІ: добавяне на Е (250 mg) | 2 2.5 | 3 3 | 4 4 | 4 5 |

Таблица 3. Примери за режими (Категория І) с отделни противотуберкулозни лекарства при деца

|  | Телесно тегло (kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5-10 | 11-20 | 21-30 |
| Начална фаза- ежедневно H 100 mg R 150 mg Z 500 mg E 250 mg S 1 g (при туберкулозен менингит) | 1/2 1/2 1/2 - 0.25 | 1 1 1 - 0.33 | 2 2 2 1 0.5 |
| Продължителна фаза- ежедневно H 100 mg R 150 mg | 1/2 1/2 | 1 1 | 2 2 |
| Продължителна фаза- 3 пъти седмично H 100 mg R 150 mg | 1 1/2 | 1 1/2 1 | 3 2 |

Таблица 4. Примери за режими с препарати с фиксирани дози на противотуберкулозните лекарства при деца (педиатрични форми)

|  | Телесно тегло (kg) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 7 | 8-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
| Начална фаза- ежедневно HRZ (30 mg+60 mg+150 mg) E 250 mg S 1 g | 1 - 0.25 | 1 1/2 - 0.25 | 2 - 0.25 | 3 - 0.33 | 4 1 0.50 | 5 1 0.50 |
| Продължителна фаза- ежедневно HR (30 mg+60 mg) | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Продължителна фаза- 3 пъти седмично HR (60 mg+60 mg) | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Съдържание:

Речник на използваните съкращения в методичното указание					2

І. Микробиологична диагностика на туберкулозата						3

1. Въведение												3

2. Организационна структура на лабораторната мрежа в страната				5

3. Контрол на качеството, осигуряване на качеството на работа в лабораториите и професионално тестване										10

4. Управление на работата и въвеждане на унифицирани форми за цялата страна	13

5. Лабораторна хигиена и техника на безопасност, дезинфекционни разтвори, унищожаване на отработените материали							15

6. Мониториране на здравето на лабораторните служители					23

7. Материали за микробиологично изследване за туберкулоза.Tранспорт на инфекциозен материал												25

8. Микроскопско изследване за туберкулоза							31

9. Културелно изследване за туберкулоза							39

10. Видова идентификация на микобактериите							53

11. Определяне на лекарствената чувствителност на М.tuberculosis complex		65

12. Съвременни методи в микробиологичната диагностика на туберкулозата		78

ІІ. Лечение на туберкулозата									82

13. Въведение 											82

14. Стратегия и условия за ефективен контрол на туберкулозата 				83

15. Откриване на случаите 										84

16. Стандартизирани лечебни режими 								87

17. Лечение на хронични случаи и случаи с мултирезистентна туберкулоза 			94

18. Сътрудничество  към лечението 								97

19. Контролиране на пациента 									100

20. Туберкулоза при децата 									105

21. Снабдяване и употреба на противотуберкулозните лекарства 				109

22. ХИВ-инфекция и туберкулоза 									111

ІІІ. Приложения											117

Приложение 1. Контролен лист при посещение в микробиологична лаборатория, осъществяваща микробиологична диагностика на туберкулозата				117

Приложение 2. Бланка за външна оценка на качеството на микроскопията за киселинно устойчиви бактерии (КУБ)										118

Приложение 3. Бланка за външна оценка на качеството на културелното изследване за туберкулоза												119

Приложение 4. Знак за биоопасност								120

Приложение 5. Видове ламинарни боксове							121

Приложение 6. Анкета за оценка на здравословното състояние на лабораторния служител													123

Приложение 7. Тройно пакетираща система при транспорт на биологичен материал – Категория А и Категория Б										124

Приложение 8. Правилно изготвен микроскопски препарат					126

Приложение 9. Алгоритъм за първоначална идентификация на микобактериите		127

Приложение 10. Отличителни белези на най-често изолираните от клинични материали микобактерии											128

Приложение 11. Алгоритъм при поставяне на диагноза белодробна туберкулоза при възрастен пациент											130

Приложение 12. Примери за броя на таблетките с основни противотуберкулозни лекарства, необходими за лечение според телесното тегло						131